| Einheit/Teileinheit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ort, Datum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerät: | RDE Belimed WD 430 |  |  | VersNr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SN.: |  |  |  | Chargen Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chargendokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nur gültig zusammen mit dem Chargenausdruck des Geräts für die entsprechende Charge. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desinfektionsgut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung |  |  |  |  |  | Codierung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prüfanschmutzung Simicon-RI entfernt |  |  |  |  |  | vollständig |  |  |  | ☐ | unvollständig |  |  | ☐ |
| Beanstandete Beladung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung |  |  |  |  |  | Codierung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prozessparameter erfüllt (siehe Chargenausdruck auf Seite 2) |  |  |  |  |  | ☐ |  | ja |  |  | ☐ |  | nein |  |
| Freigabe des Desinfektionsgutes |  |  |  |  |  | ☐ |  | ja |  |  | ☐ |  | nein |  |
| Bei Nicht-Freigabe hier Begründung eintragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Unterschrift des Freigebenden |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zugehörigen Chargenausdruck aufkleben

Manuell erfasste Daten	Programm STD ENDODIS

| Chargen-Nr.: | Temperatur Soll | Temperatur Ist (°C) | Kontaktzeit/ T = konstant Soll | Kontaktzeit/ T = konstant Ist | Gesamtzeit des Prozessschrittes Soll | Gesamtzeit des Prozessschrittes1 Soll | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt |  |  |  |  |  |  |  |
| Dichtigkeitstest | Keine Erwärmung |  | 1,5 min |  | 1,5 min |  |  |
| Vorreinigung | Keine Erwärmung |  | 0,5 min |  | 3,0 min |  |  |
| Reinigung | 35°C(-0K/+5K) |  | 3,0 min |  | 7,0 min |  |  |
| Desinfektion | 35°C(-0K/+5K) |  | 5,0 min |  | 9,0 min |  |  |
| 1. Spülen | Keine Erwärmung |  | 1,0 min |  | 3,5 min |  |  |
| Endspülung | Keine Erwärmung |  | 1,0 min |  | 3,5 min |  |  |
| Gesamtzeit ohne Trocknung |  |  |  |  | 27,5 min |  |  |

Manuell erfasste Daten	Programm STD ENDODIS TR

| Chargen-Nr.: | Temperatur Soll | Temperatur Ist (°C) | Kontaktzeit/ T = konstant Soll | Kontaktzeit/ T = konstant Ist | Gesamtzeit des Prozessschrittes Soll | Gesamtzeit des Prozessschrittes1 Soll | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt |  |  |  |  |  |  |  |
| Dichtigkeitstest | Keine Erwärmung |  | 1,5 min |  | 1,5 min |  |  |
| Vorreinigung | Keine Erwärmung |  | 0,5 min |  | 3,0 min |  |  |
| Reinigung | 35°C(-0K/+5K) |  | 3,0 min |  | 7,0 min |  |  |
| Desinfektion | 35°C(-0K/+5K) |  | 5,0 min |  | 9,0 min |  |  |
| 1. Spülen | Keine Erwärmung |  | 1,0 min |  | 3,5 min |  |  |
| Endspülung | 58°C(-0K/+5K) |  | 1,0 min |  | 9,0 min |  |  |
| Trocknung | 57°C(-0K/+5K) |  | 3 – 15,0 min |  | 17,0 min |  |  |
| Gesamtzeit mit Trocknung |  |  |  |  | 50,0 min |  |  |

Zeit einschließlich Wasserzulauf, Erwärmung, Kontaktzeit und Wasserablauf.

Zeit einschließlich Wasserzulauf, Erwärmung, Kontaktzeit und Wasserablauf.