| Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180 Containerraummodul EL (CSE) |  | Anwender / MGT |  |  |  |  |  | Hersteller / Autorisierter Servicetechniker Sachkundige Person / Befähigte Person |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | täglich | wöchentlich | monatlich | ¼-jährlich | ½-jährlich | ET / ET-Kit Tgl./wö./mon./¼/½ | ½-jährlich | ET / ET-Kit halbjährlich | jährlich | ET / ET-Kit jährlich | 2-jährlich | ET / ET-Kit 2-jährlich | 5-jährlich | 10-jährlich |
| Wassermanagement CSE | 606032 | 0 | 0 | 0 | X Desinfektion | 0 | ¼-j. 1x 609396:DM828:1 | 0 | 0 | X Requalifizierung WAM SAA_UPR_ELB_01 F_UPR_ELB_01 | 1x 609396:DM828:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spültisch mit UOA MSE 400-4 in TrspVerp | 609873 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | X | X | X | 0 | ¼-j. 1x 609684:DM828:1 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 1x 609688:DM828:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permeattank 400 l NASK II EL in TrspVerp | 609874 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 1x 606657:DM828:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ionenaustauscherpatrone SG2800 | 600277 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | 0 | X | 0 | ¼-j. 1x 601982:DM828:1 | 0 | 0 | X | 1x 601982:DM828:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spülschrank mit Einbau-URG in TrspVerp | 609872 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | 0 | 0 | X | ½-j. 1x 603701:DM828:1 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 1x 607301:DM828:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwasserhebeanlage 160 HSK EL | 604409 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desinfektionsmittel-Dosiergerät Ecolab DG 1 | Ecolab 10093566 (609586) | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | Fa. Ecolab 1x 417704032:D7007:1 1x 417400770:D7007:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druckluftanlage CSE EL | 605661 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 1x 609393:DM828:1 | 0 | 0 | 0 Innere Prüfung Druckbehälter | 0 |
| Hauptverteiler EL | 604082 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | X | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 1 x 610172:DM828:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartungspumpe Olympus MU-1 | 609510 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DGUV Vorschrift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prüfmittelausstattung Sterilisations-/Desinfektionsgerät | Hille 50700000 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X Kalibrierung DGUV Vorschrift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RDG Miele G 7826 komplett | 600578 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X Requalifizierung RDG SAA_UPR_ELB_02, DGUV Vorschrift 3 | Fa. Miele 1x 7887777:D8005:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RDE Belimed WD 430 mit Zubehör | Belimed 105-2417 (607321) | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | Fa. Belimed 1x 993240:DG219:1 NUR bei Verwendung von Peressigsäure! | X Requalifizierung RDE SAA_UPR_ELB_03 DGUV Vorschrift 3 | Fa. Belimed 1x 993240:DG219:1 NUR bei Verwendung von Peressigsäure! | X | 0 | 0 | 0 |
| Durchlaufsiegelgerät hawo hm 850 DC-V | Hawo 0.617.078 (600075) | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X Kalibrierung Requalifizierung VPP SAA_UPR_ELB_04 DGUV Vorschrift 3 | Fa. Hawo 1x 6.813.224:C1188:1 1x 6.105.139:C1188:1 2x 6.105.285:C1188:1 1x 2.230.008:C1188:1 1x 6.271.011:C1188:1 1x 6.271.008:C1188:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prüfausstattung Sterilisator (Prozessdokumentationssystem) | Comcotec 50600000 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X Requalifizierung PDS SAA_UPR_ELB_10 DGUV Vorschrift 3 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| Dampfsterilisator VARIOKLAV® 65 TC Bw | 50099853 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X Requalifizierung STE SAA_UPR_ELB_05 DGUV Vorschrift 3 | 1x 607927:DM828:1 | X DGUV Vorschrift 3 Äußere Prüfung Druckbehälter | 1x 607928:DM828:1 | 0 Innere Prüfung Druckbehälter | X 1x 610177:DM828:1 DGUV Vorschrift 3 Festigkeitsprüfung Druckbehälter |
| Umlaufkühler 1800/20 | 600381 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 1x 609394:DM828/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbeitsplatzleuchten, Kaltlicht-Lupenleuchten | 600750 600579 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DGUV Vorschrift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heizkörper | 600606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DGUV Vorschrift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlängerungsleitungen, Steckdosen, Unterverteiler |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DGUV Vorschrift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckenleuchten | 609611 609612 609613 609614 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DGUV Vorschrift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feuerlöscher | 600283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Prüfung nach DIN 14406-4 | 0 | 0 | 0 |
| Belüftungsschläuche | 604070 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180 Container Sterilisation 2x4 StE (CST) |  | Anwender / MGT |  |  |  |  |  | Hersteller / Autorisierter Servicetechniker Sachkundige Person / Befähigte Person |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | täglich | wöchentlich | monatlich | ¼-jährlich | ½-jährlich | ET / ET-Kit Tgl./wö./mon./¼/½ | ½-jährlich | ET / ET-Kit halbjährlich | jährlich | ET / ET-Kit jährlich | 2-jährlich | ET / ET-Kit 2-jährlich | 5-jährlich | 10-jährlich |
| Wassermanagement CST | 606284 | 0 | 0 | 0 | X Desinfektion | 0 | ¼-j. 1x 609396:DM828:1 | 0 | 0 | X Requalifizierung WAM SAA_UPR_ELB_06 F_UPR_ELB_01 | 1x 609396:DM828:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waschtisch mit UOA 200 l/h EL | 604083 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | X | X | 0 | ¼-j. 1x 606641:DM828:1 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 1x 609395:DM828:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVEA 160/33 NASK III | 604085 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 1x 606657:DM828:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ionenaustauscherpatrone SG2800 | 604084 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | 0 | X | 0 | ¼-j. 1x 601982:DM828:1 | 0 | 0 | X | 1x 601982:DM828:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterilisator VARIOKLAV® ECO 300 HC | 604077 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X Requalifizierung STE SAA_UPR_ELB_07 DGUV Vorschrift 3 | 1x 606653:DM828:1 | 0 Äußere Prüfung der Druckbehälter | 0 | 0 Innere Prüfung der Druckbehälter | X Festigkeitsprüfung der Druckbehälter |
| Sterildampf-Versorgungsanlage DR 9/18 Twin | 605452 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 1x 607456:DM828:1 | X Äußere Prüfung der Druckbehälter | 1x 606654:DM828:1 | 0 Innere Prüfung der Druckbehälter | 0 Festigkeitsprüfung der Druckbehälter |
| Schaltschränke 1 und 2 |  |  | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DGUV Vorschrift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlaufkühler 2000/20 | 604081 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 1x 609394:DM828:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druckluftanlage CST | 604436 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 1x 610190:DM828:1 | 0 | 0 | 0 Innere Prüfung Druckbehälter | 0 |
| Verlängerungsleitungen, Steckdosen, 63 A Netzanschluss |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DGUV Vorschrift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckenleuchten | 609611 609612 609613 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DGUV Vorschrift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höhenverstellbare Nivellierstütze | 605789 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 54 |  |  |  |  |  |
| Feuerlöscher | 600283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DIN 14406-4 | 0 | 0 | 0 |
| Raumklimagerät AC-M5 W MK II | Dantherm 322036 (605786) | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180 Container Lagerung Sterilgut EL (CLS) |  | Anwender / MGT |  |  |  |  |  | Hersteller / Autorisierter Servicetechniker Sachkundige Person / Befähigte Person |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | täglich | wöchentlich | monatlich | ¼-jährlich | ½-jährlich | ET / ET-Kit Tgl./wö./mon./¼/½ | ½-jährlich | ET / ET-Kit halbjährlich | jährlich | ET / ET-Kit jährlich | 2-jährlich | ET / ET-Kit 2-jährlich | 5-jährlich | 10-jährlich |
| Druckluftanalage CLS | 609860 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 3 | 1x 610056:DM828:1 | 0 | 0 | 0 Innere Prüfung Druckbehälter | 0 |
| endoSTORE™ one-click Trocken- und Lagerschrank für 8 flexible Endoskope | Cantel 59130.74 (609615) | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X Requalifizierung SAA_UPR_ELB_08 DGUV Vorschrift 3 | Fa. Cantel 1x 7051-NS0:C8148:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180 Container Transport Zubehör (CTZ) |  | Anwender / MGT |  |  |  |  |  | Hersteller / Autorisierter Servicetechniker Sachkundige Person / Befähigte Person |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | täglich | wöchentlich | monatlich | ¼-jährlich | ½-jährlich | ET / ET-Kit Tgl./wö./mon./¼/½ | ½-jährlich | ET / ET-Kit halbjährlich | jährlich | ET / ET-Kit jährlich | 2-jährlich | ET / ET-Kit 2-jährlich | 5-jährlich | 10-jährlich |
| Hydraulikstapler SDJ 1012 | 604075 | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handgabelhubwagen AM2200 | 600346 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X DGUV Vorschrift 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehrzweck-Klappleiter, 2-teilig | 600261 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DGUV Information 208-016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nass- und Trockensauger KÄRCHER NT 35/1 | 605137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DGUV Vorschrift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180 Extern |  | Anwender / MGT |  |  |  |  |  | Hersteller / Autorisierter Servicetechniker Sachkundige Person / Befähigte Person |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | täglich | wöchentlich | monatlich | ¼-jährlich | ½-jährlich | ET / ET-Kit Tgl./wö./mon./¼/½ | ½-jährlich | ET / ET-Kit halbjährlich | jährlich | ET / ET-Kit jährlich | 2-jährlich | ET / ET-Kit 2-jährlich | 5-jährlich | 10-jährlich |
| Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter | 608976 | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X Prüfung auf Dichtheit DGUV Vorschrift 3 | 1x 609309:DM828:1 | 0 | 0 | 0 | Festigkeitsprüfung |
| Zeltklimagerät Weiss ZKB 15-A10 | Weiss 67293002 (603678) | X SAA_TIA_IBN_01 F_TIA_IBN_01 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X VO (EU) Nr. 517/2014 DGUV Vorschrift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Legende: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezeichnung | Maßnahme | Verordnung / Vorschrift |
|  | X | Wartung |  |
|  | 0 | Keine Wartung |  |
|  | DGUV Vorschrift 3 | Prüfung | Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |
|  | DGUV Vorschrift 54 | Prüfung | Unfallverhütungsvorschrift Winden, Hub- und Zuggeräte |
|  | DGUV Vorschrift 68 | Prüfung | Unfallverhütungsvorschrift Flurförderzeuge |
|  | DGUV Information 208-016 | Prüfung | Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten |
|  | DIN 14406-4 | Prüfung | Tragbare Feuerlöscher - Teil 4: Instandhaltung |
|  | VO (EU) Nr. 517/2014 | Dichtheitskontrolle | Verordnung EU über fluorierte Treibhausgase |