| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Aufbau der Hülle des Sterilisationsmoduls, das Verbinden des Gesamtaufbaus mit dem Einsatzlazarett und den Eintransport der Ausrüstungsgegenstände |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Leiter Aufbau/Aufbaupersonal |
| Mitgeltende Dokumente | Dokumente gemäß Auflistung am Ende des Dokuments |

Beschreibung

Aufbau der Hülle des Sterilisationsmoduls, das Verbinden des Gesamtaufbaus mit dem Einsatzlazarett und den Eintransport der Ausrüstungsgegenstände.

|  | Achtung! Der Untergrund muss die erforderliche Tragfähigkeit und ein Gefälle von weniger als 2% aufweisen |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen von Personal und Ressourcen | - Ausschließlich speziell für den Aufbau geschultes Personal |
|  |  | - Aus dem CTZ: - Werkzeuge - Hydraulikstapler - Bauteile des CRM - Technische Dokumentation für den Aufbau |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt 1 | - Vermessung der Aufbaufläche | - exakte Position für CRM, CST und CLS festlegen |
|  | - Fundament vorbereiten | - Fundamentstützen CLS positionieren - Zusatzstützen (6x) aus CLS bereitstellen - Nivellierstützen CST an angehobenen Container Sterilisation 2x4StE anbauen |
| Schritt 2 | - CST und CLS positionieren | - CLS mittels Kran auf den vorbereiteten Fundamentstützen absetzen, wobei die Containerdoppeltür weg vom CRM weist - CST grob vorausrichten, die Containerdoppeltür weist zum CRM, in ca. 2m Entfernung positioniert. - Flügeltüren des CST in Betriebsposition bringen |
| Schritt 3 | - Container-Raummodul EL (CSE) | - Aufbauen - Notwendige Ressourcen bereitstellen - Werkzeugkasten - Vorbereiten des CTZ - Ausrichten der Unterbauten - Aufbau Wand- und Deckenelemente - Türschließung |
| Schritt 4 | - Vorbereitung für die Installation der Klimageräte treffen | - Luftanschlussronden und Luftschläuche anbringen - bei Bedarf Klimageräte anschließen |
| Schritt 5 | - Deckenleuchten anbringen | - Platzieren der Leuchten - Steckverbindungen herstellen - Verlängerungskabel anbringen |
| Schritt 6 | - Kabelkanäle montieren |  |
| Schritt 7 | - CLS auspacken | - Zwischenlagerung der Kisten neben dem CLS, - Verzurrleisten demontieren, - Transportabdeckung der Rückwandtür abnehmen |
| Schritt 8 | - Verbindungsschleuse CLS - CSE Montieren | - Durchgang vom CLS zum CSE schaffen |
| Schritt 9 | - Eintransport von Kisten aus dem CLS | Verteilung gem. Auspackanleitung CLS: - PuS-Bereich - Sterilisatoren VARIOKLAV® 65 TC (2x) - Transportwagen TW66V (2x) |
|  |  | - RuD-Bereich - Spülschrank mit Einbau-URG - Permeattank - Spültisch mit UOA MSE 400-4 - Abwasserhebeanlage |
|  |  | - Personenschleuse - Seitenteile Auskühlregal |
|  |  | - Vorzelt - Ionenaustauscher - Abluftkanäle - Umlaufkühler 1800/20 (2x) - Schrankwagen JF900 |
|  |  | - CTZ - Modulblock MSE 400-4 in TrspVerp |
| Schritt 10 | - Eintransport von Kisten und Tischen aus dem Technikraum CST | - c |
| Schritt 11 | - Schleusen und Anschlussrahmen aufbauen | - Schleusen zu den Vorzelten aufbauen - Anschlussrahmen CST - CSE aufbauen |
| Schritt 12 | - Eintransport von Kisten aus dem reinen Bereich CST | - Demontage der Verzurrleisten |
|  |  | Verteilung gem. Auspackanleitung CST: - RDG Miele G7826 (3x) - RDG-E Belimed WD 430 |
| Schritt 13 | - Montage Blendrahmen, Versorgungssockel, Versorgungsöffnung | - U-Profile des Blendrahmens montieren - Versorgungssockel positionieren - Montage der Versorgungsöffnung |
| Schritt 14 | - Auspacken der Geräte | - Hauptverteiler - Permeattank 400 l NASK II - Spültisch mit UOA MSE 400-4 - Spülschrank mit Einbau-URG - Abwasserhebeanlage 160 HSK |
|  | - Positionieren der Geräte | - Positionieren vor der Außenwand RuD-Bereich |
| Schritt 15 | - Anschließen und Auslegen im Versorgungssockel | - Silikonschläuche VE15-VE16 und VE20 – VE21 anschließen - Abwasserschläuche A3-A4, A5-A6 - Druckluftschlauch DR2-DR3 |
| Schritt 16 | - Montage RDG’s Miele G 7826 (3x) | - auspacken - auf dem Versorgungssockel positionieren. |
|  |  | - Trennwand RDG aufbauen - Spann- und Blendrahmen montieren, |
|  |  | - Abluft anschließen |
| Schritt 17 | - Montage RDG-E Belimed WD 430 | - auspacken - am Ausschnitt Wandelement T4a positionieren. |
| Schritt 18 | - Aufstellen Sterilisatoren VARIOKLAV® 65 TC (2x) | - Auspacken - positionieren |
| Schritt 19 | - Montage Schottflansche und Abluftkanal ULK | - Schottflansche montieren - Schottflansche 1 und 3 mit Schachtwinkel versehen - Abluftkanal inkl. Anschlussstück montieren |
| Schritt 20 | - Vorbereiten der Wasserinstallation | - Bereitlegen der Edelstahlrohre - Platzieren der Abwasserschläuche - Platzieren der Schläuche für Leitungswasser und Permeat - Platzieren der Schläuche für VE-Wasser - Anbringen der Schlauchhalterungen |
| Schritt 21 | - Vorbereiten der Elektroinstallation | - Auslegen der Kabel |
| Schritt 22 | - Druckluftanlage CSE | - auspacken - positionieren |
| Schritt 23 | - Umlaufkühler 1800/20 (2x) | - auspacken - positionieren |
| Schritt 24 | - Edelstahltische | - Aufstellen der Edelstahltische reiner Bereich |
| Schritt 25 | - Verzurrleisten im Technikraum CST | - Demontage |
| Schritt 26 | - Ausrüstungskomponenten, verpackt in Permeattank WVEA 160/33 NASK III | - Auspacken - positionieren |
| Schritt 27 | - Umlaufkühler 2000/20 (2x) | - auspacken - positionieren |
| Schritt 28 | - Druckluftanlage CST | - auspacken |
| Schritt 29 | - Freisprechanlage | - auspacken - positionieren |
| Schritt 30 | - Regale | - Aufstellen |
| Schritt 31 | - Druckluftanlage CLS | - auspacken - positionieren |
| Schritt 32 | - Desinfektionsmittel-Dosiergerät DG 1-II | - auspacken - bei Spülschrank mit Einbau-URG bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation und Freigabe | - Dokumentation der Maßnahme | - F_GRU_AUF_01 |
|  | - Freigabe durch autorisierten Servicetechniker oder TE-Fhr |  |

| Mitgeltende Dokumente | Arbeitsschritt |
| --- | --- |
| Schall_Modul_Zentralsterilisation_EL_Nutzerhandbuch | 1, 2, 3, 4, 8, 11 |
| Schall_Ergänzung_Nutzerhandbuch_Alternativer_Bodenaufbau | 3 |
| Schall_Modul_Zentralsterilisation_EL_Plaene | 1, 2, 3, 4, 8, 11 |
| Hetek_Nivellierstuetze_BA | 1 |
| HP_SteriModul_EL_Gesamtaufbau_Abmessungen | 1 |
| Sola_Orbit_Gebrauchsanweisung | 1 |
| HP_Da1379_CRM_Nievellieren_der_Bodenplatte | 3 |
| HP_Da1502_Container_Raummodul_Aufbau_Kurzanleitung | 3, 4 |
| HP_Da1503_Deckenleuchten_Kabelkanaele_Montageanleitung | 5, 6 |
| HP_Da1504_Container_Lagerung_Sterilgut_Auspackanleitung | 7, 9,14 |
| HP_Da1505_Container_Sterilisation_2x4_STE_Auspackanleitung | 10, 12, 24 |
| HP_Da1507_Versorgungssockel_Trennwand_Montageanleitung | 13, 15,16 |
| HP_Da1526_Hauptverteiler_EL_Betriebsanleitung | 14 |
| HP_BHB_Spueltisch_UOA_MSE_400-4 |  |
| HP_Da1589_Spülschrank_Ultraschall_Betriebsanleitung | 31 |
| HP_Da1529_Abwasserhebeanlage_160_HSK_Bedienungsanleitung |  |
| HP_Da1528_Permeattank_400l_Bedienungsanleitung |  |
| HP_Da1311_Miele_G7826_Montageanleitung | 16 |
| HP_Da1509_VARIOKLAV_65_TC_ULK_1800-20_Montageanleitung | 17, 22 |
| Thermo_VARIOKLAV_65_TC_Verpacken_Auspacken | 17 |
| HP_Da1510_Schottflansche_Abluftkanal_Montageanleitung | 18 |
| HP_Da1519_WAM_CSE_Montage_Inbetriebnahme | 14, 19 |
| HP_Da1516_Stromversorgung_Montageanleitung | 20 |
| HP_Da1525_DLA_CSE_Betriebsanleitung | 21 |
| HP_Da1518_Edelstahltisch_Montageanleitung | 23 |
| HP_Da1308_ULK_2000-20_Montageanleitung | 26 |
| HP_Da1543_DLA_CST_Bedienungsanleitung | 27 |
| HP_Da1514_Freisprechanlage_Montageanleitung | 28 |
| HP_Da1517_Regale_Montageanleitung | 29 |
| HP_Da1591_DLA_CLS_Betriebsanleitung | 30 |
| Jungheinrich_Betriebsanleitung_AM2200_deutsch | Zum Bewegen schwerer Lasten |
| Jungheinrich_Betriebsanleitung_SDJ_Hydraulikstapler |  |

Wenn für das Auspacken und Positionieren der Geräte Licht benötigt wird, müssen die Deckenleuchten zunächst provisorisch angeschlossen werden. Die zum Anstecken der Deckenleuchten vorgesehenen Steckdosen stehen erst zur Verfügung, wenn die Elektroinstallation im CRM durchgeführt wurde.