| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Integration der Geräte und Ausstattung innerhalb des Container-Raummoduls Sterilisationsmodul EinsLaz (CSE) sowie deren Erstinbetriebnahme |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Medizintechniker/Aufbaupersonal |
| Mitgeltende Dokumente | Dokumente gemäß Auflistung am Ende des Dokuments |

Beschreibung

Integration der Geräte und Ausstattung innerhalb des Container-Raummoduls Sterilisationsmodul EinsLaz (CSE) sowie deren Erstinbetriebnahme (EIB).

Im Anhang 1 wird die Struktur aller Checklisten, die für den Aufbau und die EIB erforderlich sind, beschrieben.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen von Personal und Ressourcen | - Ausgebildetes Personal für die Integration und Inbetriebnahme |
|  |  | - Werkzeuge - Technische Dokumentation für den Aufbau |
|  | - Aufbau des Sterilisationsmoduls EinsLaz | - Aufbau des Sterilisationsmoduls EinsLaz und Eintransport der Ausrüstungsgegenstände gemäß SAA_GRU_AUF_01 |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt 1 | - Elektroinstallation | - Verlegen der Elektrokabel in den Kabelkanälen - Anschließen an den Hauptverteiler - F_GRU_AUF_02 - F_GRU_AUF_24 |
|  | - Zusätzlich in den Kabelkanälen werden verlegt | - Steuerkabel Spültisch - Permeattank - Steuerkabel Abwasserhebeanlage - Permeattank - Kabel der Freisprechanlage - Druckluftschlauch vom Kompressor zur Druckluftpistole PuS-Bereich - Netzwerkverkabelung |
| Schritt 2 | - Druckluftinstallation | - Die Druckluftinstallation erfolgt anhand Checkliste F_GRU_AUF_04 |
| Schritt 3 | - Wasserinstallation | - Geräte des Wassermanagements anschließen - Anbinden an die externen Versorgungs- und Entsorgungsnetze - Anschließen der Edelstahlrohre für VE-Wasser und Verlegen sämtlicher Silikonschläuche anhand Checkliste F_GRU_AUF_03 |
| Schritt 4 | - Integration Geräte | RDG´s Miele G 7826 - auf dem Versorgungssockel anschließen - an die Entsorgungsleitung anschließen |
|  |  | 2 Sterilisatoren VARIOKLAV® 65 TC - mit den zugehörigen Umlaufkühlern 1800/20 verbinden - an die Entsorgungsleitung anschließen |
|  |  | RDG-E Belimed WD 430 - an die VE-Wasserleitung anschließen - an die Entsorgungsleitung anschließen |
| Schritt 5 | - Geräte Anschließen und Erstinbetriebnahme | - RDG´s Miele G 7826 anhand F_GRU_AUF_05 |
|  |  | - RDG-E E Belimed WD 430anhand F_GRU_AUF_06 |
|  |  | - ST1 VARIOKLAV® 65 TC anhand F_GRU_AUF_07 |
|  |  | - URG Sonorex ZE 1058 DT anhand F_GRU_AUF_08 |
|  |  | - DSG hawo hm 850 DC-V anhand F_GRU_AUF_09 |
|  |  | - PDS mit Sterilgutverwaltung anhand F_GRU_AUF_10 |
| Schritt 6 | - Überprüfen und anpassen der Geräte-Uhrzeiten | - alle Uhrzeiten der Geräte anhand F_GRU_AUF_23 |
| Schritt 7 | - Geräte Anschließen und Erstinbetriebnahme | - Kleingeräte und Ausstattung anhand F_GRU_AUF_11 |
|  |  | - RLT CSE anhand F_GRU_AUF_15 |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation und Freigabe | - Dokumentation der Maßnahme | - Checklisten 01-11, 14 - Checklisten 22-24 |
|  | - Freigabe | - durch autorisierten Servicetechniker oder TE-Fhr |

| Mitgeltende Dokumente | Arbeitsschritt |
| --- | --- |
| SAA_GRU_AUF_01_01_Aufbau_Huelle_Sterilisationsmodul EinsLaz | 4 |
| SAA_GRU_AUF_04_01_Pruefprotokolle_DGUV_Vorschrift_3 | 1, 2, 3, 5 |
| SAA_GRU_AUF_05_01_Wartungsfristen | 1, 2, 3, 5 |
| F_GRU_AUF_01_01_Checkliste_Aufbau_Huelle_Sterilisationsmodul EinsLaz | 4 |
| F_GRU_AUF_02_01_Checkliste_EIB_Elektroinstallation_CSE | 1 |
| F_GRU_AUF_03_01_Checkliste_EIB_WAM_CSE | 3 |
| F_GRU_AUF_04_01_Checkliste_EIB_DLA_CSE | 2 |
| F_GRU_AUF_05_01_Checkliste_EIB_RDG (1-3) | 5 |
| F_GRU_AUF_06_01_Checkliste_EIB_RDE | 5 |
| F_GRU_AUF_07_01_Checkliste_EIB_ST1 (1-2) | 5 |
| F_GRU_AUF_08_01_Checkliste_EIB_URG | 5 |
| F_GRU_AUF_09_01_Checkliste_EIB_DSG | 5 |
| F_GRU_AUF_10_01_Checkliste_EIB_PDS | 5 |
| F_GRU_AUF_11_01_Checkliste_EIB_Kleingeraete_und_Ausstattung | 5 |
| F_GRU_AUF_14_01_Checkliste_Inbetriebnahme_RLT_CSE | 5 |
| F_GRU_AUF_22_01_Checkliste_Wartungsfristen | 1, 2, 3, 5 |
| F_GRU_AUF_23_01_Checkliste_Uhrzeit | 3, 5 |
| F_GRU_AUF_24_01_Checkliste_Pruefprotokolle_DGUV_Vorschrift_3 | 1, 2, 3, 5 |
| Bandelin_Sonorex_Einbau_URG_GA | 5 |
| Hawo_hm_850_DC-V_BetrAnl | 5 |
| Hawo_Seal_Check_Information | 5 |
| HP_Stromversorgung_Montageanleitung_Da1516 | 1 |
| HP_SteriModul_EL_Elektroinstallation | 1 |
| HP_DLA_CSE_Betriebsanleitung_Da1525 | 2 |
| HP_WAM_CSE_Montage_Inbetriebnahme_Da1519 | 3 |
| HP_Miele_G7826_Montageanleitung_Da1311 | 5 |
| HP_Belimed_WD_430_Montageanleitung_Da1512 | 5 |
| HP_VARIOKLAV_65_TC_ULK_1800-20_Montageanleitung_Da1509 | 5 |
| HP_Pruefausstattung_EL_Montageanleitung_Da1513 | 5 |
| Weiss_ZKB15_BetrAnl | 5 |

- Anhang 1

- Inbetriebnahme Geräte CSE Sterilisationsmodul EinsLaz nach Ortswechsel oder Wiederaufbau

- Struktur der Checklisten: