| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung des Dichtigkeitstest Bronchoskope Olympus EVIS EXERA BF-Serie |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Olympus_EVIS_EXERA_II_BF_Serie_Wiederaufbereitung_Handbuchbereitung Olympus_EVIS_EXERA_II_BF_Serie_GA Olympus_MU-1_Handbuch Olympus_Aufbereitung_beschaedigter_Endoskope Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung des Durchführung des Dichtigkeitstests Bronchoskope der Bronchoskope Olympus EVIS EXERA BF-Serie

|  | Achtung! Der Leckage-Tester darf nicht angeschlossen bzw. entfernt werden, solange er in Wasser eingetaucht ist. Wasser kann ins Endoskop eindringen und es beschädigen. - Trocknen sie den Leckage-Tester immer gründlich. Wasser auf dem Leckage-Tester kann Schäden am Endoskop verursachen! |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Großes Becken mit dicht schließendem Deckel - Sauberes Wasser - Saubere, fusselfreie Tücher - Wartungseinheit (MU-1) - Dichtigkeitstester (MB-155) - Wasserschutzkappe (MH-553) - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Dichtigkeitstest Schritt I | - Anbringen der Wasserschutzkappe (MH-553) | - Vergewissern Sie sich, dass die Innenfläche der Wasserschutzkappe trocken und nicht verschmutzt ist. - Falls die Innenfläche der Wasserschutzkappe nass oder verschmutzt ist, verwenden Sie ein trockenes, sauberes, fusselfreies Tuch, um sie abzutrocknen oder zu reinigen. |
|  |  | - Richten Sie das Zeichen "EW" an der Wasserschutzkappe auf die Markierung 2 (gelb) am Gehäuse des Anschlusses für das Videoskopkabel aus. |
|  |  | - Wenn Sie eine manuelle Desinfektion durchführen, richten Sie das Zeichen "KC/TD" an der Wasserschutzkappe auf die Markierung 2 (gelb) am Gehäuse des Anschlusses für das Videoskopkabel aus. |
|  |  | - Richten Sie den Stift am Anschluss für das Videoskopkabel auf die Nut der Wasserschutzkappe aus. |
|  |  | - Drücken Sie die Wasserschutzkappe herunter, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (etwa 45°). |
| Dichtigkeitstest Schritt II | - Durchführung des Dichtigkeitstests | - Füllen Sie ein Becken mit sauberem Wasser. - Das Endoskop muss vollständig eingetaucht werden können. |
|  |  | - Schließen Sie den Dichtigkeitstester an den Versorgungsanschluss der Wartungseinheit an, und schalten Sie die Wartungseinheit EIN. |
|  |  | - Vergewissern Sie sich, dass Luft aus dem Dichtigkeitstester austritt, indem Sie den Stift in der Anschlusskappe des Dichtigkeitstesters leicht herunterdrücken. - Vergewissern Sie sich, dass sich auf der Innenfläche der Anschlusskappe des Dichtigkeitstesters kein Wasser befindet. |
|  |  | - Vergewissern Sie sich, dass sich auf der Außenfläche des Entlüftungsanschlusses der Wasserschutzkappe kein Wasser befindet. - Bringen Sie die Anschlusskappe des Dichtigkeitstesters am Entlüftungsanschluss der Wasserschutzkappe an. |
|  |  | - Tauchen Sie das Endoskop mit angeschlossenem Dichtigkeitstester in das Wasser ein, und beobachten Sie es etwa 30 Sekunden lang. - Winkeln Sie dabei das Abwinkelungsteil ab. - Vergewissern Sie sich, dass an keiner Stelle des Endoskops kontinuierlich Luftblasen austreten. |
|  |  | - Nehmen Sie das Endoskop mit angeschlossenem Dichtigkeitstester aus dem Becken. |
|  |  | - Schalten Sie die Wartungseinheit AUS. |
|  |  | - Trennen Sie den Dichtigkeitstester von der Wartungseinheit. |
|  |  | - Warten Sie 30 Sekunden oder bis sich die Verkleidung des Abwinkelungsteils wieder auf ihre ursprüngliche Größe zusammengezogen hat. - Trennen Sie anschließend die Anschlusskappe des Dichtigkeitstesters vom Entlüftungsanschluss. |
|  |  | - Trocknen Sie die Anschlusskappe des Dichtigkeitstesters gründlich ab. |
| Dichtigkeitstest Schritt III | - Vorgehensweise bei Auftreten einer Leckage | - Nehmen sie das Endoskop sofort aus dem Wasser, um zu verhindern, dass das Endoskop beschädigt wird! |
|  |  | - Trocknen sie das Endoskop, bevor sie die Wartungseinheit (MU-1) ausschalten und den Druck ablassen. |
|  |  | - Für die Aufbereitung eines beschädigten Endoskops vor der Absteuerung zur Instandsetzung befolgen sie die Anleitung „Olympus_Aufbereitung_beschaedigter_Endoskope“. |