| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung des Dichtigkeitstest Karl Storz Fiberskope - Serien 110xx ..., 111xx ..., 112xx ..., 113xx ... |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Storz_Fiberscope_Serien_11xxx_GA Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung des Dichtigkeitstests Bronchoskope an den Karl Storz Fiberskope - Serien 110xx ..., 111xx ..., 112xx ..., 113xx ...

|  | Achtung! Sollte Druckverlust auftreten, ist das Fiberskop undicht und darf nicht weiterverwendet oder eingelegt werden. In diesem Fall zur Reparatur senden. |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Dichtigkeitstester (Art.-Nr. 13242 XL) - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Dichtigkeitstest Schritt I | - Durchführung des Dichtigkeitstests | - Dichtigkeitstester an den Ventil zum Druckausgleich anschließen. |
|  |  | - Druck aufbauen bis der Zeiger im blau markierten Bereich steht. |
|  |  | - Den Zeiger ca. 30 Sekunden lang beobachten: während dieser Zeit darf der Druck nicht absinken. |
|  |  | - Rote Taste am Druckball drücken und Druck ablassen. |
|  |  | - Prüfgerät vom Fiberskop entfernen. |
| Dichtigkeitstest Schritt II | - Vorgehensweise bei Auftreten einer Leckage | - Führen Sie vor dem Versand eine Wischdesinfektion der Außenfläche des Fiberskops durch. |
|  |  | - Sterilisieren Sie das Fiberskop -wenn möglich - mit aufgesetzter Druckausgleichskappe im NT-Verfahren. |
|  |  | - Fa. Karl Storz behält sich das Recht vor, kontaminierte Instrumente / Geräte an den Absender zurückzuschicken. |