| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung Dichtigkeitstest RICHARD WOLF Flexible Nasopharyngo-Laryngoskope und Flexible Bronchoskope |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7265_GA Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7264_GA Wolf_Thermolabile_Instrumente_Aufbereitung_Handbuch Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung des Durchführung des Dichtigkeitstests Bronchoskope an den RICHARD WOLF Flexiblen Nasopharyngo-Laryngoskope und Flexiblen Bronchoskope.

|  | Achtung! Bei Undichtigkeit (nachgewiesene Perforation) das flexible Endoskop nicht weiter aufbereiten, um keine größeren Schäden zu verursachen. |
| --- | --- |

|  | Achtung! Manuellen Dichtigkeitstest unter trockenen Bedingungen durchführen. Bei Nichtbeachtung kann Feuchtigkeit in das flexible Endoskop eindringen und Schäden verursachen. |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Dichtigkeitstester (Art.-Nr. 163.903) - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Dichtigkeitstest Schritt I | - Durchführung des Dichtigkeitstests | - Dichtigkeitstester (163.903) am Anschluss für Dichtigkeitstest und Druckausgleich anbringen. - Verschlussteil bis zum Anschlag auf Anschluss für Dichtigkeitstest und Druckausgleich aufsetzen - Mittels Bajonettverschluss verriegeln. |
|  |  | - Rändelschraube schließen. |
|  |  | - Fiberskop mit dem Druckball so weit aufblasen, bis der Zeiger im grünen Bereich steht (100 - 200 mm Hg). - Anfänglicher Druckabfall ist bedingt durch das Dehnen der elastischen Schläuche. |
|  |  | - Fiberskop ist undicht, wenn der Druck innerhalb von 30 Sekunden abfällt. - In diesem Fall das Fiberskop zur Reparatur an RICHARD WOLF schicken |
|  |  | - Bei einer konstanten Druckanzeige ist das Fiberskop dicht. |
|  |  | - Druckausgleich erfolgt durch Öffnen der Rändelschraube. - Nach Öffnen der Rändelschraube mindestens 20 Sekunden bis zum Abnehmen der Dichtigkeitstester warten. |
|  |  | - Unmittelbar nach Durchführung des Dichtigkeitstests, Schlauchteil mit Bajonettverschluss vom Manometer entfernen. |
|  |  | - Manometer und Druckball mit Oberflächendesinfektionsmittel einsprühen und mit einem fusselfreien Einmaltuch abwischen. |
|  |  | - Schlauchteil und Bajonettverschluss aufbereiten. |
| Dichtigkeitstest Schritt II | - Vorgehensweise bei Auftreten einer Leckage | - Das flexible Endoskop außen vorsichtig mit einem Reinigungs-Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch abwischen. - Kanäle durchblasen. |
|  |  | - Beiliegende Folie aus dem Folienbeutel entnehmen und das flexible Endoskop, wie im Begleitzettel SF-015 beschrieben, zum Versand in den Transportkoffer legen. |