| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung des Dichtigkeitstest Bronchoskope Olympus OES BF-Serie |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Olympus_OES_BF-Serie_Service_Manual Olympus_OES_BF-40_Serie_Wiederaufbereitung_Handbuch Olympus_MU-1_Handbuch Olympus_Aufbereitung_beschaedigter_Endoskope Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung des Durchführung des Dichtigkeitstests der Bronchoskope Olympus OES BF-Serie

|  | Achtung! Der Leckage-Tester darf nicht angeschlossen bzw. entfernt werden, solange er in Wasser eingetaucht ist. Wasser kann ins Endoskop eindringen und es beschädigen. - Trocknen sie den Leckage-Tester immer gründlich. Wasser auf dem Leckage-Tester kann Schäden am Endoskop verursachen! |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Großes Becken mit dicht schließendem Deckel - Sauberes Wasser - Saubere, fusselfreie Tücher - Wartungseinheit (MU-1) - Dichtigkeitstester (MB-155) - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Dichtigkeitstest Schritt I | - Durchführung des Dichtigkeitstests | - Füllen Sie die Kunststoffwanne mit sauberem Wasser - Das Endoskop vollständig eingetaucht werden können |
|  |  | Schließen Sie den Dichtigkeitstester (MB-155) an den Versorgungsanschluss der Wartungseinheit (MU-1) an Schalten Sie die Wartungseinheit EIN. Alternativ können Sie den Dichtigkeitstester (MB-155) auch an die Lichtquelle (CLV-U40) anschließen. - Schalten Sie dann die Lichtquelle EIN und stellen Sie den Luftstromregler auf die höchste Stufe. |
|  |  | - Vergewissern Sie sich, dass Luft aus dem Dichtigkeitstester austritt, indem Sie den Stift in der Anschlussklappe des Dichtigkeitstesters mit dem Finger leicht herunterdrücken. |
|  |  | - Schließen Sie den Dichtigkeitstester an den Entlüftungsanschluss des Endoskops an. |
|  |  | - Tauchen Sie das Endoskop mit angeschlossenem Dichtigkeitstester in die mit Wasser gefüllte Kunststoffwanne ein. - Beobachten Sie es etwa 30 Sekunden lang. - Winkeln Sie dabei das Abwinkelungsteil in beide Richtungen mehrmals ab. - Vergewissern Sie sich, dass an keiner Stelle des Endoskops kontinuierlich Luftblasen austreten. |
|  |  | - Nehmen Sie das Endoskop mit angeschlossenem Dichtigkeitstester aus dem Becken. |
|  |  | - Schalten Sie die Wartungseinheit AUS. |
|  |  | - Trennen Sie den Dichtigkeitstester von der Wartungseinheit. |
|  |  | - Warten Sie 30 Sekunden oder bis sich die Verkleidung des Abwinkelungsteils wieder auf ihre ursprüngliche Größe zusammengezogen hat. - Trennen Sie anschließend die Anschlusskappe des Dichtigkeitstesters vom Entlüftungsanschluss. |
|  |  | - Trocknen Sie die Anschlusskappe des Dichtigkeitstesters gründlich ab. |
| Dichtigkeitstest Schritt II | - Vorgehensweise bei Auftreten einer Leckage | - Nehmen sie das Endoskop sofort aus dem Wasser, um zu verhindern, dass das Endoskop beschädigt wird! |
|  |  | - Trocknen sie das Endoskop, bevor sie die Wartungseinheit (MU-1) ausschalten und den Druck ablassen. |
|  |  | - Für die Aufbereitung eines beschädigten Endoskops vor der Absteuerung zur Instandsetzung befolgen sie die Anleitung „Olympus_Aufbereitung_beschaedigter_Endoskope“. |