| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Überprüfen der Bronchoskope Olympus EVIS EXERA BF-Serie nach der Wiederaufbereitung |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Desinfektionsplan Olympus_EVIS_EXERA_II_BF_Serie_GA Olympus_EVIS_EXERA_II_BF_Serie_Wiederaufbereitung_Handbuch |

Beschreibung

Durchführung der Überprüfung der Bronchoskope Olympus EVIS EXERA BF-Serie nach der Wiederaufbereitung

|  | Achtung! Bei nicht sachgerecht getrockneten flexiblen Endoskopen können sich Mikroorganismen in der Restfeuchtigkeit, z. B. im Kanalsystem des Endoskops, während der Lagerung vermehren und eine Infektionsquelle für nachfolgend untersuchte Patienten darstellen. Eine vollständige Trocknung ist deshalb anzustreben |
| --- | --- |

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - bereitstellen | - Absaugventil (MAJ-207), falls verwendet - Biopsieventil (MD-495), falls verwendet - Mundstück (MA-651) - Überprüfen Druckluftpistole - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I Überprüfung |  | - Endoskop mit frischen Einmalhandschuhen entnehmen. |
|  | - Überprüfen Kontrollteil und Versorgungssteckers | - Kratzer - Verformungen - gelockerte Teile - sonstige Unregelmäßigkeiten. |
|  | - Überprüfen Manschette und Einführungsteil in der Nähe der Manschette | - Verbiegungen - Verdrehungen - andere Unregelmäßigkeiten. |
|  | - Überprüfen Außenfläche des gesamten Einführungsteil einschließlich Abwinkelungsteil und Distalende | - Beulen, Ausbauchungen, Verdickungen - Kratzer, Löcher, Vertiefungen - Verformungen, Durchbiegungen - haftende Fremdkörper - fehlende Teile - hervorstehende Teile - sonstige Unregelmäßigkeiten. |
|  | - Vergewissern | - weder Objekte noch metallischer Draht ragen aus dem Einführungsteil. - der Einführungsschlauch ist nicht zu steif. - Halten Sie das Kontrollteil mit einer Hand, und fahren Sie mit der anderen Hand vorsichtig über die gesamte Länge des Einführungsteils vor und zurück. |
|  | - Überprüfen der Abdeckung des Abwinkelungsteils | - Vertiefungen, Verformungen - Risse, Löcher - andere Unregelmäßigkeiten. |
|  | - Sicherstellen, dass sich die Verbindung zwischen Abwinkelungsteil und Einführungsschlauch nicht gelockert hat. | - Halten Sie den Einführungsschlauch in der Mitte des Abwinkelungsteils und 20 cm vom Distalende entfernt locker fest. - Drücken und Ziehen Sie leicht |
|  | - Überprüfen des Objektivs und der Lichtleiterlinse am Distalende des Einführungsteils | - Kratzer, Risse - Flecken - Spalte um das Objektiv - andere Unregelmäßigkeiten. |
| Schritt II Sichtkontrolle | - Vor der Montage alle Teile und Oberflächen prüfen auf | - Schäden, - evtl. organische und chemische Rückstände, - vollständige Reinigung und - Trocknung |
|  | - Defekte Teile austauschen oder zur Reparatur einsenden | - Bevor sie zur Reparatur eingeschickt werden, müssen alle Teile gereinigt und sterilisiert/desinfiziert worden sein. |
|  | - Kunststoffteile prüfen auf | - Verfärbung, - Porosität und - Flexibilität. - Wenn die Teile wesentliche Abweichungen von ihrem Neuzustand haben, sind sie auszutauschen. Dies gilt besonders für Dichtungen und Gummikappen. |
| Schritt III Funktionsprüfung | - Funktionsprüfung des Endoskops durchführen | - Optik auf klare Sicht, - Instrument auf Lenkbarkeit - alle Kanäle auf Durchgängigkeit |
|  |  | - Evtl. elektrische Kontakte und Kanalsysteme mit Druckluft nachtrocknen |
|  | - Überprüfung der Abwinkelungsvorrichtung | - Bewegen Sie den Abwinkelungshebel für OBEN/UNTEN langsam in jede Richtung bis zum Anschlag - Bewegen Sie diesen dann wieder in seine Neutralposition zurück. - Vergewissern Sie sich, dass das Abwinkelungsteil widerstandslos und korrekt abgewinkelt und die maximale Abwinkelung erreicht werden kann, und dass das Abwinkelungsteil anschließend wieder in seine Neutralposition zurückkehrt. |
|  |  | - Wenn Sie den Abwinkelungshebel für OBEN/UNTEN in die Neutralposition drehen, - Vergewissern Sie sich, dass das Abwinkelungsteil widerstandslos in eine annähernd gerade Ausrichtung zurückkehrt. |
|  | - Überprüfung des Absaugventils (MAJ-207) | - Ventil verbogen - Risse |
|  |  | - Vergewissern Sie sich, dass der Druckknopf ohne übermäßigen Widerstand gedrückt werden kann. |
|  | - Überprüfung des Biopsieventils (MD-495) | - Risse, - Verformungen - andere Unregelmäßigkeiten aufweist. |
|  |  | - Bringen Sie die Kappe am Hauptteil an |
|  | - Überprüfung des Mundstücks (MA-651) | - Risse, - Verformungen - Entfärbungen |
|  |  | - Oberfläche mit den Fingern auf Kratzer, Risse oder andere Unregelmäßigkeiten. |
| - Abschließend |  |  |
| Weitere Vorgehensweise | - Durchführung der Flächendesinfektion | - SAA_GRU_HYG_04 |
|  | - Chargenfreigabe | - SAA_KPR_TLM_FFK_05 |
|  | - Transport zum TLE | - SAA_KPR_TLM_FFK_06 |