| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Überprüfen der Karl Storz Fiberskope Serien 110xx ..., 111xx ..., 112xx ..., 113xx ... nach der Wiederaufbereitung |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Desinfektionsplan Storz_Fiberscope_Serien_11xxx_GA |

Beschreibung

Durchführung der Überprüfung der Karl Storz Fiberskope Serien 110xx ..., 111xx ..., 112xx ..., 113xx ... nach der Wiederaufbereitung

|  | Achtung! Bei nicht sachgerecht getrockneten flexiblen Endoskopen können sich Mikroorganismen in der Restfeuchtigkeit, z. B. im Kanalsystem des Endoskops, während der Lagerung vermehren und eine Infektionsquelle für nachfolgend untersuchte Patienten darstellen. Eine vollständige Trocknung ist deshalb anzustreben |
| --- | --- |

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Erforderliches Material bereitstellen | - Absaugventilsatz bereitlegen - Überprüfen Druckluftpistole - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Entfernen der Adapter für die maschinelle Aufbereitung | - Endoskop mit frischen Einmalhandschuhen entnehmen. |
|  |  | - Nach erfolgter Reinigung den grünen Adapter (11301 CD) zur Reinigung des Arbeitskanals abnehmen, indem Sie die seitliche Noppen zusammendrücken. |
|  |  | - Entfernen Sie den Dichtigkeitstesteranschluss vom Adapter 11301 FF. |
|  |  | - Ziehen Sie das Absaugventileinsatz (11301 FF) heraus. |
|  |  | - Zerlegen Sie den Adapter 11301 GG, indem Sie den jeweiligen Knopf drücken und gleichzeitig den Schlauch abziehen |
| Schritt II Prüfung nach der Aufbereitung | - Kunststoffteile prüfen auf | - Verfärbung, - Porosität und - Flexibilität - Wenn die Teile wesentliche Abweichungen von ihrem Neuzustand haben, sind sie auszutauschen. - Dies gilt besonders für Dichtungen und Gummikappen |
|  | - Funktionsprüfung des Instrumentes durchführen | - Optik auf klare Sicht, - Instrument auf Lenkbarkeit - alle Kanäle auf Durchgängigkeit |
|  |  | - Evtl. elektrische Kontakte und Kanalsysteme mit Druckluft nachtrocknen |
| Schritt III | - Montage Absaugventilsatz | - Dichtungsringe überprüfen. Beschädigte Dichtungsringe ersetzen. |
|  |  | - Stößel orientiert (drei Führungsleisten) in das Gehäuse einsetzen. - Mit dem Finger festhalten. |
|  |  | - Feder auf Gehäuseoberseite aufsetzen. |
|  |  | - Kappe anschrauben und leicht anziehen |
| - Abschließend |  |  |
| Weitere Vorgehensweise | - Durchführung der Flächendesinfektion | - SAA_GRU_HYG_04 |
|  | - Chargenfreigabe | - SAA_KPR_TLM_FFK_05 |
|  | - Transport zum TLE | - SAA_KPR_TLM_FFK_06 |