| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Überprüfen der RICHARD WOLF Flexible Nasopharyngo-Laryngoskope und Flexible Bronchoskope nach der Wiederaufbereitung |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Desinfektionsplan Wolf_Thermolabile_Instrumente_Aufbereitung_Handbuch Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7264_GA Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7265_GA |

Beschreibung

Durchführung der Überprüfung der RICHARD WOLF Flexible Nasopharyngo-Laryngoskope und Flexible Bronchoskope nach der Wiederaufbereitung

|  | Achtung! Bei nicht sachgerecht getrockneten flexiblen Endoskopen können sich Mikroorganismen in der Restfeuchtigkeit, z. B. im Kanalsystem des Endoskops, während der Lagerung vermehren und eine Infektionsquelle für nachfolgend untersuchte Patienten darstellen. Eine vollständige Trocknung ist deshalb anzustreben |
| --- | --- |

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - bereitstellen | - Überprüfen Druckluftpistole - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I Sichtkontrolle |  | - Endoskop mit frischen Einmalhandschuhen entnehmen. |
|  | - Flexibles Endoskop, insbesondere im distalen Bereich, und das Zubehör überprüfen | - Beschädigungen - scharfe Kanten - lose oder fehlende Teile - raue Oberflächen |
|  | - Aufschriften und Kennzeichnungen zum sicheren und bestimmungsgemäßen Gebrauch | - müssen lesbar sein. - Fehlende, nicht lesbare Aufschriften und Kennzeichnungen, die zu Fehlern in der Handhabung und Aufbereitung führen, müssen wieder hergestellt werden |
|  | - Auf Unversehrtheit überprüfen und gegebenenfalls austauschen | - Dichtventil - Dichtmembrane |
|  | - Übereinstimmung der relevanten Technischen Daten von endoskopisch verwendbarem Zubehör und flexiblen Endoskop | - Durchmesser - Nutzlänge - usw. |
|  |  | - Festen Sitz der Verbindungen überprüfen. |
|  |  | - Evtl. elektrische Kontakte und Kanalsysteme mit Druckluft nachtrocknen. |
|  | - Vor der Montage | - alle Teile und Oberflächen auf Schäden, evtl. organische und chemische Rückstände und vollständige Reinigung Trocknung zu prüfen |
|  |  | - Defekte Teile austauschen oder zur Reparatur einsenden. Bevor sie zur Reparatur eingeschickt werden, müssen alle Teile gereinigt und sterilisier/desinfiziert worden sein |
|  | - Kunststoffteile prüfen auf | - Verfärbung - Porosität und - Flexibilität - Wenn die Teile wesentliche Abweichungen von ihrem Neuzustand haben, sind sie auszutauschen - Dies gilt besonders für Dichtungen und Gummikappen |
| Schritt II Funktionskontrolle | - Funktion des Instrumentes | - Das Abwinkeln der Instrumentenspitze überprüfen. |
|  |  | - Durchgängigkeit des Arbeitskanals überprüfen. |
|  | - Saugfunktion überprüfen | - Saugschlauch an Schlauchanschluss anschließen. - Instrumentenspitze in einem Behälter mit sterilem Wasser eintauchen. - Ventilstößel betätigen. |
|  | - Bildqualität und Lichtleistung mit Systemkomponenten | - überprüfen. |
|  | - Glasflächen auf Beläge überprüfen | - Beläge auf den Glasflächen können ein fleckiges oder getrübtes Sichtfeld verursachen und die Lichttransmission erheblich verschlechtern. - Glasflächen mit einem in Alkohol getränkten Wattetupfer (Holz, kein Metall oder Kunststoff) reinigen - Hartnäckige Beläge mit Instrumentenreiniger abreiben. |
|  | - Lichtleistung ohne Systemkomponenten | - Distales Ende des flexiblen Endoskops in Richtung einer Lichtquelle halten. - Gebrochene Fasern erscheinen am Kaltlicht-Anschluss als schwarze Punkte. - Bei einem Anteil von ca. 30% gebrochener Fasern ist die Lichtleistung nicht mehr ausreichend. |
| - Abschließend |  |  |
| Weitere Vorgehensweise | - Durchführung der Flächendesinfektion | - SAA_GRU_HYG_04 |
|  | - Chargenfreigabe | - SAA_KPR_TLM_FFK_05 |
|  | - Transport zum TLE | - SAA_KPR_TLM_FFK_06 |