| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Sichtkontrolle von MPs nach Reinigung und Desinfektion |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_KPR_TLM_FFK_01_01_Sichtkontrolle_Funktionsprüfung_Olympus_BF SAA_KPR_TLM_FFK_02_01_Sichtkontrolle_Funktionsprüfung_Olympus_GIF_CF SAA_KPR_TLM_FFK_03_01_Sichtkontrolle_Funktionsprüfung_STORZ_11301BN1 SAA_KPR_TLM_FFK_04_01_Sichtkontrolle_Funktionsprüfung_WOLF_7625 Comcotec_Sego_Benutzerhandbuch Comcotec_SegoSoft_SteVe_Benutzerhandbuch Desinfektionsplan |

Beschreibung

Freigabe der maschinell gereinigten und desinfizierten flexiblen Endoskope zur weiteren Bearbeitung im PuS-Bereich der AEMP.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen: | - Material für die Pflege und Funktionskontrolle |
| - Durchführung |  |  |
| Kontrolle | - Prozessparameter überprüfen | - Prozessdokumentationssystem in der Auswerteeinheit Temperatur Zeit Chemikaliendosierung |
| Prozessparameter nicht korrekt | - Bei Abweichungen der Parameter. | - Rückführung der MP in den Reinigungs- und Desinfektionsbereich |
|  |  | - „KEINE FREIGABE“ im Popupfenster der Prozessdokumentation auswählen |
|  |  | - Eintrag der Gründe, warum Charge nicht freigegeben |
|  | - Feststellen der Ursache | - Information TE-Fhr |
|  | - Nach Beseitigung des Mangels | - gesamte Charge der erneuten Reinigung und Desinfektion zuzuführen. |
| Prozessparameter korrekt | - Freigabe der Charge |  |
| Freigabe der Charge | - Freigabedialog (Abb. 1) | - Freigabedialogfenster öffnet sich standardmäßig automatisch nach jedem Programmende |
|  | - Prozessbeurteilung und Produktfreigabe | - Dropdown-Listen Prozessbeurteilung und Produktfreigabe bearbeiten |
|  | - Passwortabfrage (Abb. 2) | - Passwort für die freigebende Person angeben |
|  |  | - Freigegebene Aufzeichnung wird automatisch in das PDF-Format umgewandelt und als solche im PDF Archiv aufgenommen. |
| Etikettendruck | - Etikettendruck (Abb. 3) | - Prozesslabel werden nach erfolgter Freigabe automatisch ausgedruckt |

| Bildteil |  |
| --- | --- |
| Abb. 1 |  |
| Abb. 2 | Abb. 3 |