| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Entnahme Endoskope TLE Cantel EndoDry® |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Sterilgutlager |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich Cantel_endoSTORE_one-click_GebrAnw Cantel_Kurzanleitung_Entnahme_DE Cantel_Konnektor_KS-A011X_Storz_BA Cantel_Konnektor_OL-A011X_Olympus_BF_BA Cantel_Konnektor_OL-A210U-DU-OC_Olympus_CF_BA Cantel_Konnektor_OL-B210U_Olympus_GIF_BA Cantel_Konnektor_OL-B210X_Olympus_GIF_BA Cantel_Konnektor_OL-D210X_Olympus_BF_BA Desinfektionsplan |

Beschreibung

Entnahme der Endoskope in den Trocken- und Lagerschrank EndoDry® der Fa. Cantel.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Erforderliches Material bereitstellen | - Konnektor OL-A011X - Konnektor OL-D210X - Konnektor OL-B210X - Konnektor OL-B210U - Konnektor KS-A011X - Konnektor OL-A210D-OC - Konnektor OL-A210U-DU-OC - Konnektor für Bronchoskop Wolf 7265 - Desifor Quick Plus Wipes |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Entnahme eines Endoskops | - Den Benutzer mittels Strichcode-Lesegerät anmelden |
|  |  | - Die Tür öffnen |
|  |  | - Den Strichcode des Endoskops scannen, das entfernt werden soll |
|  |  | - Die Patientendaten eingeben oder scannen - Mit Next bestätigen. - Wenn keine Patienteninformationen vorhanden sind, direkt mit Next bestätigen. - Back - Das Scannen des Endoskop-Strichcodes wiederholen. - Cancel - Den gesamten Vorgang abbrechen und Tür schließen. |
|  |  | - Den Anschluss entkoppeln und das Endoskop entnehmen |
|  |  | - Die Meldung „Scan next endoscope or close the door“ wird angezeigt |
|  |  | - Wenn Cancel (Abbrechen) oder Tür schließen - Entnahmeprozess abgeschlossen, Trocknungsphase oder Lagerphase wird fortgesetzt |
| Meldungen bei Entnahme | - The maximum storage time is exceeded (Die maximale Lagerungsdauer ist überschritten) | - Um das Endoskop zu entnehmen, muss die Meldung mit OK bestätigt werden. |
|  |  | - Das Endoskop einer erneuten Aufbereitung zuführen |
|  | - Pressure malfunction (Fehlfunktion Druck) | - Während der Lagerzeit dieses Endoskops trat eine Druckstörung auf. |
|  |  | - Um das Endoskop zu entnehmen, muss die Meldung mit OK bestätigt werden. Es wird empfohlen, die Aufbereitung erneut zu starten. |
|  |  | - Das Endoskop einer erneuten Aufbereitung zuführen. |
| - Abschließende Arbeiten |  |  |
| - Weitere Vorgehensweise | - Desinfektion der benutzten Flächen und Geräte | - SAA_GRU_HYG_04 |