| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Beladen RDE Belimed WD 430 - Endoskope Fa. Richard Wolf |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Taeglich Belimed_WD_430_GA Belimed_WD_430_Technisches_Handbuch Belimed_Endotool_Anschlussschema_Wolf_Bronchoskop Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7264_GA Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7265_GA Wolf_Thermolabile_Instrumente_Aufbereitung_Handbuch Desinfektionsplan |

Beschreibung

Einlegen in den Korb und das Anschließen von Endoskopen der Fa. Richard Wolf

|  | Achtung! Antrocknungszeiten über 15 Minuten sind zu vermeiden. |
| --- | --- |

|  | Achtung! Vor dem Einlegen des vorbehandelten Endoskops folgendes kontrollieren: - Sind die Saug- und Luftwasserventile entfernt? - Sind die Rückschlagventile entfernt? - Ist der Kanaltrenner montiert? - Ist die Schutzkappe auf dem Stromversorgungsstecker montiert? |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Erforderliches Material bereitstellen | - Arbeitstäglich in Betrieb genommenes RDE - Adapterset für Wolf Bronchoskop - Spiralschlauch für den Leckagetest - Kanaltrenner - Desifor Quick Plus Wipes - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Etage 1 | - Beladung Endowagen Level 1 | - Versorgungsteil in die Vertiefung des Endowagen einlegen |
|  |  | - Einführteil mit Distalende spiralförmig Richtung Endowagenmitte einlegen |
|  |  | - Bedienteil entlang der Wagenrandinnenseite einlegen |
|  |  | - Wagenanschlussadapter Double in den Endowagen einsetzen und leichtgängig im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag festdrehen |
|  |  | - Endoskopadapter des Wagenanschlussadapters am Endoskop anschließen - Dem Endoskoptyp entsprechendes Anschlussschema verwenden |
|  |  | - Barcode vom Endoskop einlesen |
| Etage 1 | - Beladung Wageneinsatz Level 2 | - Wageneinsatz für Etage 2 in den Endowagen einlegen |
|  |  | - Versorgungsteil in die Vertiefung des Endowagen einlegen |
|  |  | - Einführteil mit Distalende spiralförmig Richtung Endowagenmitte einlegen |
|  |  | - Bedienteil entlang der Wagenrandinnenseite einlegen |
|  |  | - Wagenanschlussadapter Double für die Etage 2 in den Wageneinsatz einsetzen und leichtgängig im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag festdrehen |
|  |  | - Endoskopadapter des Wagenanschlussadapters am Endoskop anschließen |
|  |  | - Dem Endoskoptyp entsprechendes Anschlussschema verwenden |
|  |  | - Barcode vom Endoskop einlesen |
|  | - Beladen des Geräts | - Waschkammertür mit Taste entriegeln und öffnen |
|  |  | - Beladenen Endowagen in die Waschkammer schieben |
|  |  | - Waschkammertür schließen |
|  |  | - Gerät ist startbereit |
|  | Displayanzeige |  |
| - Abschließende Arbeiten |  |  |
| - Desinfektion | - benutzte Flächen und Geräte | - SAA_GRU_HYG_04 |