| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Programmstart des RDE Belimed WD 430 |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_02_01_Hygienische_Haendedesinfektion Belimed_WD_430_GA Belimed_WD_430_Technisches_Handbuch |

Beschreibung

Durchführung der Benutzeridentifizierung vor jedem Betrieb des RDE Belimed WD 430

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Erforderliches Material bereitstellen | - hygienische Händedesinfektion durchführen - Desifor Quick Plus Wipes - PSA |  |
| - Durchführung |  |  |  |
| Schritt I | - Reinigen, Desinfizieren und Trocknen | - Gewünschte Programmtaste drücken P1 - P6 = Taste bis drücken P7 - P12 = Taste und dann Taste bis drücken |  |
|  |  | - Programmablauf |  |
|  | Displayanzeige |  |  |
|  |  | P2¦____¦ | Programmschritt Status |
|  |  | 13 min | Restlaufzeit |
|  |  | Reinigen | Aktueller Schritt |
|  |  | 36°C | Temperatur Waschflotte oder Trocknerluft |
|  |  | - Programmende wird angezeigt und zusätzlich akustisch signalisiert |  |
|  | Displayanzeige |  |  |
|  |  | - Chargenprotokoll wird ausgegeben - Ausdruck der Programmschritte, Störungen und Programmunterbrüche |  |
| Vorgehensweisen bei Problemen | - Warnungen ohne Prozessunterbruch | - Tritt nach einem Prozessablauf eine Warnung auf, wird diese am Display ohne Prozessunterbruch angezeigt. |  |
|  |  | - Fehler beheben (siehe GA Kap. 14.1 "Warnung ohne Prozessunterbruch") |  |
|  | - Warnungen mit Prozessunterbruch | - Tritt während des Prozessablaufes eine Störung auf, wird diese am Display angezeigt (Störung mit Nummer) und der Prozess sofort abgebrochen. |  |
|  |  | - Drei Minuten warten, bis das Gerät das Wasser abgepumpt hat und die Andockung zurückgefahren ist |  |
|  |  | - Fehler beheben (siehe GA Kap. 14.2 "Störungen mit Prozessunterbruch") |  |
|  | - Störung kann nicht behoben werden, | - sofort autorisierten Servicetechniker informieren. |  |