| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Programmende und Kontrolle der Prozessparameter des RDE Belimed WD 430 |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_02_01_Hygienische_Haendedesinfektion Prozessvalidierung_RDE Belimed_WD_430_GA Belimed_WD_430_Technisches_Handbuch |

Beschreibung

Durchführung der Benutzeridentifizierung vor jedem Betrieb des RDE Belimed WD 430

|  | Achtung! Waschgut und Waschkammer sind heiß! Beim Entladen zwingend Schutzbrille und Handschuhe tragen! Endoskop mit frischen Einmalhandschuhen entnehmen! |
| --- | --- |

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - bereitstellen | - Schutzhandschuhe - Desifor Quick Plus Wipes |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Nach einem Programmzyklus | - Waschkammertür ES mit der Taste öffnen. |
|  |  | - Endowagen herausziehen |
|  |  | - Schlauchanschlüsse vom Endoskop entfernen. |
|  |  | - Entnehmen Sie das Flexible Endoskop vom Endowagen. - Vermeiden Sie dabei evtl. kontaminierte Oberflächen mit dem Endoskop zu berühren. |
|  |  | - Die Endoskop-Adapterset richtig lagern, sodass die Schläuche nicht knicken |
|  |  | - Endowagen wieder in das Gerät schieben. |
|  |  | - Am Display erscheint "Programm bereit". |
|  |  | - Aufbereitungsresultat optisch überprüfen. |
|  |  | - Bringen Sie die Endoskope zur Durchführung weiterer Bearbeitungsschritte in die Pflege- und Servicezone. |
| Schritt II | - Kontrolle der Prozessparameter | - Aufzeichnungen des RDE - Prozessdokumentationssystem: |
|  |  | - Programmname |
|  |  | - Aufzeichnung des Endoskoplecktests (nur bei Durchführung, siehe GA Kap. 11.1.7 "Ausdruck Leckageprüfung") |
|  |  | - Programmschritte mit Angabe des Programmschrittnamens und der Startzeit des Programmschritts. |
|  |  | - Aufzeichnung der programmierten Phasen inklusive Phasennummer, eingestellte Temperatur, programmierte Dosierung, dosierte Menge (ml) und programmierte Zeit für die Waschphase |
|  |  | - Aufzeichnung der erfolgreichen Tankdesinfektion (sofern durchgeführt) mit Zeitstempel, Temperatur und Haltezeit |
|  |  | - Aufzeichnung der erfolgreichen Einzelkanalprüfung der Endoskope (sofern durchgeführt, siehe GA Kap. 10.8.19 "Funktion FF Messspülen") |
|  |  | - A0-Wert |
|  |  | - Vergleichen dieser Parameter mit den im Rahmen der Validierung gemessenen Werte |
| Vorgehensweisen bei Problemen der maschinellen RuD | - Abbruch des Reinigungsprozesses | - Komplette Charge sofort erneut dem Aufbereitungsprozess zuführen |
|  |  | - ggf. Autorisierten Servicetechniker verständigen |
|  | - Abweichungen im Chargenprotokoll | - Charge nicht freigeben |
|  |  | - Autorisierten Servicetechniker verständigen |
|  |  | - ggf. komplette Charge sofort erneut dem Aufbereitungsprozess zuführen |
|  | - Einzelne Güter mit sichtbarer Feuchte | - mit Druckluft, flusenfreiem Tuch nachtrocknen |
|  |  | - ggf. erneut die Charge ablaufen lassen |

Bildteil