| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Maschinelle Reinigung Desinfektion Endoskop-Transportwanne Endobox |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_KPR_TSM_RED_07_01_Masch_RuD_Sterilcontainer SAA_KPR_TSM_RED_09_01_Programmende_RuD_RDG Steelco_DS_610-2_GA |

Beschreibung

Durchführung der maschinellen Reinigung und Desinfektion der Endoskop-Transportwanne

|  | Achtung! Maschinelle Aufbereitung chemothermisch oder mild-alkalisch bei einer Temperatur bis 115°C. |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - bereitstellen | - Arbeitstäglich in Betrieb genommenes RDG - PSA - Desifor Quick Plus wipes |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Maschinelle Reinigung | - Platzieren der Endoskop-Transportwannen auf dem Beladewagen für Container |
|  |  | - Tür des RDG öffnen |
|  |  | - Andocken des Transferwagens an das RDG |
|  |  | - Einbringen des Beladewagens in das RDG, entfernen des Transferwagens und Tür schließen |
|  |  | - Die Programmauswahl erfolgt automatisch über die Wagenkennung bei Verwendung der Beladewagen C 1265 oder C 740 |
|  |  | - Containerprogramm starten |
|  |  | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen am RDG und der Oberfläche des Transferwagens |
| - Abschließend |  |  |
|  | - Nach Programmende in der Kammer | - Vorsichtiges Kippen der Endoskop-Transportwannen, um in den Vertiefungen des Griffrandes gesammeltes Wasser ablaufen kann - Trocknen der Endoskop-Transportwannen mit einem fusselfreiem Tuch |
|  | - Entnahme | - SAA_KPR_TSM_RED_09 |
|  | - Bereitstellen | - im Endobox Zureichewagen für die weitere Verwendung. |