| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Reinigung und Spülung Bronchoskope Olympus EVIS EXERA BF-Serie |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung SAA_KPR_TLM_MRS_06_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_OLYMPUS_01 SAA_KPR_TLM_MRS_07_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_OLYMPUS_02 SAA_KPR_TLM_MRS_09_01_Manuelle_Reinigung_AufberZub_OLYMPUS_BF Desinfektionsplan Olympus_EVIS_EXERA_II_BF_Serie_GA Olympus_EVIS_EXERA_II_BF_Serie_Wiederaufbereitung_Handbuch |

Beschreibung

Durchführung der manuellen Reinigung und Spülung Bronchoskope Olympus EVIS EXERA BF-Serie

|  | Achtung! Legen Sie den Einführteil des Endoskops nicht enger als 40 cm im Durchmesser. Das Endoskop kann beschädigt werden, wenn es zu stark aufgerollt wird. |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Reinigungslösung - Sauberes Wasser - weiche Bürste - Saubere, fusselfreie Tücher - Wasserschutzkappe (MH-553) - Reinigungsbürste für die Kanalöffnung (MH-507) oder - Einwegreinigungsbürste für die Kanalöffnung (MAJ-1339) - Kanalreinigungsbürste (BW-15B) oder - Einwegkanalreinigungsbürste (BW-201B) - Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222) - Spritze mit 30 ml Fassungsvermögen - Absaugpumpe - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt I | - Reinigung der Außenhülle Tauchen Sie das Endoskop niemals zusammen mit anderen Objekten als den oben aufgelisteten Geräten ein. Anderenfalls kann es beschädigt werden. | - Füllen Sie ein Becken mit frischer Reinigungslösung - Beachten Sie dabei die Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers zu Temperatur und Konzentration. |
|  |  | - Füllen Sie ein Becken mit sauberem Wasser. |
|  |  | - Tauchen Sie das Endoskop in die Reinigungslösung ein. |
|  |  | - Bürsten oder wischen Sie die gesamte Außenfläche des eingetauchten Endoskops mit einer weichen Bürste oder einem fusselfreien Tuch gründlich ab. - Achten Sie besonders auf das Objektiv, und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Distalendes gründlich gereinigt wird. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt II | - Reinigung des Absaugkanals im Kontrollteil mit der Bürste | - Tauchen Sie das Endoskop in die Reinigungslösung ein, um Spritzer zu verhindern. |
|  |  | - Richten Sie das Abwinkelungsteil des Endoskops gerade aus. |
|  |  | - Greifen Sie die Kanalreinigungsbürste (BW-15B) oder die Einwegkanalreinigungsbürste (BW-201B) 3 cm von den Borsten entfernt. |
|  |  | - Führen Sie die Kanalreinigungsbürste (BW-15B) oder die Einwegkanalreinigungsbürste (BW-201B) in die Öffnung des Absaugzylinders ein. |
|  |  | - Schieben Sie die Bürste mit kurzen Schüben durch das Einführungsteil vor, bis sie am Distalende des Endoskops austritt |
|  |  | - Reinigen Sie die Borsten in der Reinigungslösung mit den Fingerspitzen |
|  |  | - Ziehen Sie die Bürste vorsichtig durch den Kanal zurück. |
|  |  | - Reinigen Sie die Borsten nochmals in der Reinigungslösung. |
|  |  | - Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Verunreinigungen beseitigt sind. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt III | - Reinigung des Instrumentierkanals | - Greifen Sie die Kanalreinigungsbürste (BW-20T) oder die Einwegkanalreinigungsbürste (BW-201T) 3 cm von den Borsten entfernt. |
|  |  | - Führen Sie die Kanalreinigungsbürste (BW-20T oder BW-9Y) oder die Einwegkanalreinigungsbürste (BW-201T) gerade in die Öffnung des Absaugzylinders ein. |
|  |  | - Schieben Sie die Bürste mit kurzen Schüben durch den Instrumentierkanal, bis sie am Distalende des Endoskops austritt. |
|  |  | - Entfernen von anhaftendem Schmutz an den Borsten in der Reinigungslösung |
|  |  | - Vorsichtiges Zurückziehen der Reinigungsbürste durch den Arbeitskanal |
|  |  | - Entfernen von anhaftendem Schmutz an den Borsten in der Reinigungslösung |
|  |  | - Wiederholen des Vorgangs, bis kein Schmutz auf den Borsten sichtbar ist |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt IV | - Reinigung des Absaugzylinders | - Führen Sie die Reinigungsbürste für die Kanalöffnung (MH-507) oder die Einwegreinigungsbürste für die Kanalöffnung (MAJ-1339) in den Absaugzylinder ein, bis Sie den Bürstenteil zur Hälfte eingeführt haben. |
|  |  | - Drehen Sie die eingeführte Bürste einmal. |
|  |  | - Ziehen Sie die Bürste zurück. |
|  |  | - Reinigen Sie die Borsten mit den Fingerspitzen in der Reinigungslösung. |
|  |  | - Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Verunreinigungen beseitigt sind. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt V | - Reinigung der Instrumentierkanalöffnung | - Führen Sie die Reinigungsbürste für die Kanalöffnung (MH-507) oder die Einwegreinigungsbürste für die Kanalöffnung (MAJ-1339) in die Instrumentierkanalöffnung ein, bis der Bürstengriff die Kanalöffnung berührt. |
|  |  | - Drehen Sie die eingeführte Bürste einmal. |
|  |  | - Ziehen Sie die Bürste zurück. |
|  |  | - Reinigen Sie die Borsten mit den Fingerspitzen in der Reinigungslösung. |
|  |  | - Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Verunreinigungen beseitigt sind. |
|  |  | - Einweichen der Reinigungsbürsten (BW-15B) und (MH-507) in Reinigungslösung; Anschließende Wiederaufbereitung. |
|  |  | - Bereiten Sie die Kanalreinigungsbürste (BW-15B) und die Reinigungsbürste für die Kanalöffnung (MH-507) gemäß der Beschreibung Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsverfahren für wieder verwendbare Teile und Reinigungsgeräte auf. |
|  |  | - Nehmen Sie das Endoskop aus der Reinigungslösung. |
|  |  | - Entsorgen Sie die Einwegkanalreinigungsbürste (BW-201B) und die Einwegreinigungsbürste für die Kanalöffnung (MAJ-1339). |
|  |  | - Die Kanalreinigungsbürste (BW-15B) oder die Einwegkanalreinigungsbürste (BW-201B) wird verwendet, um das Endoskopzubehör entsprechend zu reinigen. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt VI | - Ansaugen von Reinigungslösung in den Instrumentierkanal und Absaugkanal | - Setzen Sie die Kappe des Spülanschlusses für den Absaugkanal (MAJ-222) auf die Öffnung des Instrumentierkanals |
|  |  | - Bringen Sie die Kappe des Absaugzylinders am Absaugzylinder an |
|  |  | - Schließen Sie den Absaugschlauch der Absaugpumpe an die Absaugöffnung des Spülanschlusses für den Absaugkanal (MAJ-222) an. - Schalten Sie die Absaugpumpe EIN. |
|  |  | - Tauchen Sie das Distalende des Endoskops in die Reinigungslösung ein. |
|  |  | - Saugen Sie die Reinigungslösung etwa 30 Sekunden an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe AUS. |
|  |  | - Ansaugen von Reinigungslösung für ca. 30 Sekunden, während das Endoskop in die Reinigungslösung eingetaucht ist |
|  |  | - Trennen Sie den Absaugschlauch vom Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222). |
|  |  | - Schließen Sie den Absaugschlauch der Absaugpumpe an die Absaugöffnung des Spülanschlusses für den Absaugkanal (MAJ-222) an. - Schalten Sie die Absaugpumpe EIN. |
|  |  | - Tauchen Sie das Distalende des Endoskops in die Reinigungslösung ein. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt VII | - Spülung des Instrumentierkanals und des Absaugkanals mit Reinigungslösung | - Tauchen Sie das Endoskop und den Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222) vollständig in die Reinigungslösung ein. |
|  |  | - Schließen Sie eine Spritze mit 30 ml Fassungsvermögen an den Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222) an. |
|  |  | - Wenn das Endoskop und der Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222) vollständig in die Reinigungslösung eingetaucht sind, trennen Sie den Spülanschluss für den Absaugkanal ab. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt VIII | - Einweichen aller Teile in Reinigungslösung | - Legen Sie das Endoskop und den Spülanschluss für den Absaugkanal in die Reinigungslösung - Beachten Sie dabei die Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers zu Einwirkdauer, Temperatur und Konzentration. |
|  |  | - Verschließen Sie das Becken mit einem dicht schließenden Deckel |
|  |  | - Während das Endoskop in der Reinigungslösung liegt, wischen Sie alle Rückstände auf der Außenfläche des Endoskops mit Hilfe eines fusselfreien Tuchs ab. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt IX | - Entnahme und Spülen des Endoskops | - Nehmen Sie das Endoskop und den Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222) aus der Reinigungslösung heraus. |
|  |  | - Überprüfen Sie den Spülanschluss für den Absaugkanal. - Falls sich noch Rückstände am Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222) befinden, unterziehen Sie diesen einer fünfminütigen Ultraschallreinigung bei 33 – 48 kHz. |
|  |  | - Legen Sie das Endoskop und den Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222) in sauberes Wasser, und bewegen Sie sie leicht hin und her, um sie gründlich abzuspülen. |
|  |  | - Bringen Sie den Spülanschluss für den Absaugkanal am Endoskop an. - Schließen Sie den Absaugschlauch der Absaugpumpe an die Absaugöffnung des Spülanschlusses für den Absaugkanal (MAJ-222) an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe EIN. Saugen Sie 30 Sekunden lang sauberes Wasser an. |
|  |  | - Nehmen Sie das Endoskop zusammen mit dem angebrachten Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222) aus dem Wasser. - Saugen Sie 20 Sekunden lang Luft an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe AUS. |
|  |  | - Nehmen Sie den Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222) vom Endoskop ab. |
|  |  | - Trennen Sie den Absaugschlauch vom Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222). |
|  |  | - Wischen und trocknen Sie alle Außenflächen des Endoskops und des Spülanschlusses für den Absaugkanal (MAJ-222) mit einem fusselfreien Tuch gründlich ab. |
|  |  | - Überprüfen Sie das Endoskop und den Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222) auf noch vorhandene Verunreinigungen. |
|  |  | - Wenn noch Rückstände am Endoskop haften, wiederholen Sie die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren. |
| - Abschließend |  |  |
| Zubehör Endoskope und Aufbereitungszubehör | - Manuelle Reinigung | - Durchführung der manuellen Reinigung des Zubehörs - SAA_KPR_TLM_MRS_06 - SAA_KPR_TLM_MRS_07 |
|  |  | - Durchführung der manuellen Reinigung des Aufbereitungszubehörs - SAA_KPR_TLM_MRS_09 |