| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Reinigung und Spülung Gastroskope Olympus OES GIF-Serie |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung SAA_KPR_TLM_MRS_06_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_OLYMPUS_01 SAA_KPR_TLM_MRS_07_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_OLYMPUS_02 SAA_KPR_TLM_MRS_10_01_Manuelle_Reinigung_AufberZub_OLYMPUS_GIF_CF Desinfektionsplan Olympus_OES_GIF_CF_Serie_Wiederaufbereitung_Handbuch Olympus_OES_GIF_CF_Serie_GA |

Beschreibung

Durchführung der manuellen Reinigung und Spülung der Gastroskope Olympus OES GIF-Serie

|  | Achtung! Legen Sie den Einführteil des Endoskops nicht enger als 40 cm im Durchmesser. Das Endoskop kann beschädigt werden, wenn es zu stark aufgerollt wird. |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Erforderliches Material bereitstellen | - Reinigungslösung - Sauberes Wasser - weiche Bürste - Saubere, fusselfreie Tücher - Spülanschluss für Biopsiekanal (MB-19) - Reinigungsventil für Luft-Wasserkanal (MB-107) - Desinfektionshandpumpe (CW-3) - Reinigungsansatz für den Albarrankanal (MB-109) - Kanalreinigungsbürste (BW-9Y/17K/20T) - Reinigungsbürste für Kanalöffnung (MH-507) - Hilfsspülschlauch (MB-1, MH-437)) - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt I | - Reinigung der Oberflächen Tauchen Sie das Endoskop niemals zusammen mit anderen Objekten als den oben aufgelisteten Geräten ein. Anderenfalls kann es beschädigt werden. | - Füllen Sie ein Becken mit frischer Reinigungslösung - Beachten Sie dabei die Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers zu Temperatur und Konzentration. |
|  |  | - Füllen Sie ein Becken mit sauberem Wasser. |
|  |  | - Tauchen Sie das Endoskop in die Reinigungslösung ein. |
|  |  | - Wischen Sie die gesamte Außenfläche des eingetauchten Endoskops mit einer weichen Bürste oder einem fusselfreien Tuch gründlich ab. - Achten Sie besonders auf das Objektiv, und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Distalendes gründlich gereinigt wird. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt II | - Reinigung des Absaugkanals | - Tauchen Sie das Endoskop in die Reinigungslösung ein, um Spritzer zu verhindern. |
|  |  | - Begradigen Sie das Abwinkelungsteil des Endoskops. |
|  |  | - Fassen Sie die Kanalreinigungsbürste (BW-9Y/17K/20T) oder die Einwegkanalreinigungsbürste (BW-201T) 3 cm von den Borsten entfernt an. |
|  |  | - Führen Sie die Kanalreinigungsbürste (BW-20T) oder die Einwegkanalreinigungsbürste (BW-201T) in einem Winkel von 45° in die Öffnung ein, die sich in der Seitenwand des Absaugkanals befindet. |
|  |  | - Schieben Sie die Bürste mit kurzen Schüben durch das Einführungsteil vor, bis sie am Distalende des Endoskops austritt |
|  |  | - Reinigen Sie die Borsten in der Reinigungslösung mit den Fingerspitzen. |
|  |  | - Ziehen Sie die Bürste vorsichtig durch den Kanal zurück. |
|  |  | - Reinigen Sie die Borsten nochmals in der Reinigungslösung. |
|  |  | - Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Verunreinigungen beseitigt sind. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt III | - Bürsten des Absaugkanals | - Fassen Sie die Kanalreinigungsbürste 3 cm von den Borsten entfernt an |
|  |  | - Führen Sie die Kanalreinigungsbürste gerade in die an der Rückseite des Absaugventilgehäuses befindliche obere Öffnung ein. |
|  |  | - Schieben Sie die Bürste mit kurzen Schüben durch das Versorgungskabel vor, bis sie am Absauganschluss des Versorgungssteckers austritt |
|  |  | - Reinigen Sie die Borsten in der Reinigungslösung mit den Fingerspitzen. |
|  |  | - Ziehen Sie die Bürste vorsichtig durch den Kanal und aus dem Absaugzylinder heraus |
|  |  | - Reinigen Sie die Borsten nochmals in der Reinigungslösung. |
|  |  | - Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Verunreinigungen beseitigt sind. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt IV | - Bürsten des Absaugventilgehäuses | - Führen Sie die Reinigungsbürste für die Kanalöffnung bis zur Hälfte in das Absaugventilgehäuse ein |
|  |  | - Drehen Sie die eingeführte Bürste einmal. |
|  |  | - Ziehen Sie die Bürste zurück. |
|  |  | - Reinigen Sie die Borsten mit den Fingerspitzen in der Reinigungslösung. |
|  |  | - Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Verunreinigungen beseitigt sind. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt V | - Bürsten der Instrumentierkanalöffnung | - Führen Sie die Reinigungsbürste für die Kanalöffnung in die Instrumentierkanalöffnung ein, bis der Bürstengriff die Kanalöffnung berührt |
|  |  | - Drehen Sie die eingeführte Bürste einmal. |
|  |  | - Ziehen Sie die Bürste zurück. |
|  |  | - Reinigen Sie die Borsten mit den Fingerspitzen in der Reinigungslösung. |
|  |  | - Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Verunreinigungen beseitigt sind. |
|  |  | - Bereiten Sie die Reinigungsbürsten (MH-507 und BW-20T oder BW-17K oder BW-9Y) auf |
|  |  | - Entsorgen Sie die Einwegreinigungsbürste für die Kanalöffnung in der vorgeschriebenen Weise. |
|  |  | - Nehmen Sie das Endoskop aus der Reinigungslösung. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt VI | - Ansaugen von Reinigungslösung in den Instrumentierkanal und Absaugkanal | - Bringen Sie den Spülanschluss für den Biopsiekanal an die Instrumentierkanalöffnung an |
|  |  | - Verbinden Sie den Absaugschlauch der Absaugpumpe am des Versorgungssteckers des Endoskops. Schalten Sie die Absaugpumpe EIN. |
|  |  | - Tauchen Sie das Distalende des Endoskops und das Ende des Spülanschlusses für den Biopsiekanal in die Reinigungslösung ein. |
|  |  | - Verschließen Sie Öffnung des Absaugzylinders mit dem Finger und saugen Sie etwa 30 Sekunden lang Reinigungslösung an. |
|  |  | - Nehmen Sie den Finger vom Absaugzylinder. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe AUS. |
|  |  | - Nehmen Sie den Absaugschlauch ab und entfernen Sie den Spülanschluss für den Biopsiekanal. |
|  |  | - Bereiten Sie den Spülanschluss für den Biopsiekanal wieder auf. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt VII | - Spülung des Luft-/ Wasserkanals mit Reinigungslösung | - Setzen Sie Kanalkappe der Desinfektionshandpumpe auf die Öffnung des Instrumentierkanals. |
|  |  | - Setzen Sie den Arretierungsdeckel der Desinfektionshandpumpe auf die Gehäuse von Luft-Wasserkanal und Absaugventil |
|  |  | - Tauchen Sie das Filtersieb des Ansaugschlauches in Reinigungslösung ein |
|  |  | - Setzen Sie die 30 ml Spritze am Luer-Lock des Hauptteils an. |
|  |  | - Injizieren Sie mit Hilfe der 30 ml Spritze 150 ml Reinigungslösung in den Luft-Wasser- und den Absaugkanal, um sie zu spülen. |
|  |  | - Nehmen Sie die Desinfektionshandpumpe vom Endoskop ab und lassen Sie alle Teile in Flüssigkeit eingetaucht liegen. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt VIII | - Eintauchen aller Komponenten in Reinigungslösung | - Belassen Sie das Endoskop in der Reinigungslösung. |
|  |  | - Wischen Sie alle Rückstände auf der Endoskopoberfläche mit Hilfe eines fusselfreien Tuchs ab. |
|  |  | - Verschließen Sie das Becken mit einem dicht schließenden Deckel, um die Diffusion von Reinigungslösungsdämpfen zu minimieren. |
|  |  | - Belassen Sie Endoskop, Desinfektionshandpumpe (CW-3) in der Reinigungslösung - Beachten Sie dabei die Angaben des Herstellers der Reinigungslösung zu Einwirkdauer und Temperatur. |
|  |  | - Nehmen Sie das Endoskop und das gesamte Aufbereitungszubehör aus der Reinigungslösung. |
|  |  | - Untersuchen Sie das gesamte Aufbereitungszubehör. - Falls sich noch Rückstände auf den Geräten befinden, unterziehen Sie sie einer fünfminütigen Ultraschallreinigung bei 33–48 kHz. |
|  |  | - Legen Sie das Endoskop und das gesamte Aufbereitungszubehör in sauberes Wasser - Bewegen Sie sie leicht hin und her, um sie gründlich abzuspülen. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt IX | - Reinigung der Kanäle von Reinigungslösung | - Bringen Sie die Desinfektionshandpumpe am Endoskop an. |
|  |  | - Legen Sie das Filtersieb des Ansaugschlauchs in Wasser. |
|  |  | - Injizieren Sie mit Hilfe der 30 ml Spritze 30 ml sauberes Wasser in den Luft-/Wasser- und den Absaugkanal. |
|  |  | - Treiben Sie mit Hilfe der 30 ml Spritze und der Desinfektionshandpumpe das restliche Wasser aus dem Luft-/ Wasser- und dem Absaugkanal aus. |
|  |  | - Wiederholen Sie dies, bis kein Wasser mehr aus dem Distalende, dem Absauganschluss und dem Versorgungsstecker austritt. |
|  |  | - Nehmen Sie die Desinfektionshandpumpe vom Endoskop ab. |
|  | - Trocknen der Außenflächen | - Verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch, um die Oberfläche des Endoskops und dem gesamte Aufbereitungszubehör gründlich abzuwischen und abzutrocknen. |
| - Abschließend |  |  |
| Zubehör Endoskope und Aufbereitungszubehör | - Manuelle Reinigung | - Durchführung der manuellen Reinigung des Zubehörs - SAA_KPR_TLM_MRS_06 - SAA_KPR_TLM_MRS_07 |
|  |  | - Durchführung der manuellen Reinigung des Aufbereitungszubehörs - SAA_KPR_TLM_MRS_10 |