| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung der manuellen Reinigung und Spülung der Karl Storz Fiberskope - Serien 110xx ..., 111xx ..., 112xx ..., 113xx ... |
| Anwendungsbereich | Hygiene - Aufbereitung MP |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA, Technische Sterilisationsassistentin/ Technischer Sterilisationsassistent (FK III/II/I) TE-Fhr AEMP |
| Mitgeltende Unterlagen | F_KPR_TLM_DTE_01_01_Dokumentation_manuelle_RuD_TLM MU_Desinfektionsplan MU_Grundrisse MU_Storz_Fiberscope_Serien_11xxx_GA SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion SAA_KPR_TLM_MRS_07_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_STORZ SAA_KPR_TLM_MRS_11_01_Ansetzen_Reinigungsloesung |

Beschreibung

Durchführung der manuellen Reinigung und Spülung der Karl Storz Fiberskope - Serien 110xx ..., 111xx ..., 112xx ..., 113xx … Arbeitsbereiche über dem Unterschrank mit Auszugwagen sowie Unterschrank mit UOA).

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Reinigungslösung - Sauberes Wasser - weiche Bürste - Saubere, fusselfreie Tücher - Alkohol 70% - Wattestäbchen - Adapter zur Reinigung des Arbeitskanals in Reinigungsmaschinen (grün) 11301 CD - Reinigungsbürste (27651 B) - Spritze mit 30 ml Fassungsvermögen - Absaugpumpe |
|  | - Füllen von Becken 1 | - Reinigungslösung - SAA_KPR_TLM_MRS_11 |
|  | - Füllen von Becken 2 | - VE-Wasser |
| - Durchführung |  |  |
| - Schritt I | - Vorbereitung zur manuellen Reinigung (Abb. 1) | - Sämtliches Instrumentarium aus dem Instrumentenkanal entfernen. |
|  |  | - Adapter und andere abnehmbare Teile von Lichteinlassstutzen und Instrumentenkanal entfernen. |
|  |  | - Absaugventileinsatz vom Ventilstutzen entfernen - Seitliche Noppen zusammendrücken und Absaugventileinsatz herausziehen. |
|  |  | - Abgenommene Teile für Einmalgebrauch entsorgen - Andere Teile ggf. weiter demontieren und separat aufbereiten. |
| - Schritt II | - Demontage Absaugventilsatz (Abb. 2,3 und 4) | - Kappe abschrauben, Feder abnehmen |
|  |  | - Stößel aus Gehäuse entnehmen |
|  |  | - Dichtungsring an Kappe und Stößel entfernen |
|  |  | - Dichtungsringe überprüfen. Beschädigte Dichtungsringe ersetzen. |
| - Schritt III | - Reinigung der Außenhülle (Abb. 5 und 6) | - Vor der Aufbereitung die beiden Adapter auf dem Lichteinlassstutzen entfernen |
|  |  | - Das Endoskop in die Reinigungslösung eintauchen |
|  |  | - Die gesamte Außenfläche des eingetauchten Endoskops mit einer weichen Bürste oder einem fusselfreien Tuch gründlich abbürsten oder abwischen - Achten Sie besonders auf das Objektiv |
| - Schritt IV | - Reinigung des Instrumentierkanals (Abb. 7 und 8) | - Die Reinigungsbürste (Art.-Nr. 27651 B) durch den Kanal schieben, bis der Bürstenkopf am Distalende austritt |
|  |  | - Den Bürstenkopf vor dem Zurückziehen mit einer anderen Bürste oder Druckluft unter Vermeidung von Verspritzungen reinigen. |
|  |  | - Vorsichtiges Zurückziehen der Reinigungsbürste durch den Arbeitskanal |
|  |  | - Entfernen von anhaftendem Schmutz an den Borsten in der Reinigungslösung |
|  |  | - Wiederholen des Vorgangs, bis kein Schmutz auf den Borsten sichtbar ist |
|  |  | - Anschließend die Kanäle mehrfach gründlich mit Reinigungsmittel spülen |
|  |  | - Zum manuellen Durchspülen des Saug-/Spülkanals kann Adapter 11301 CD verwendet werden. |
|  |  | - Spülen Sie die Reinigungslösung ab. |
| - Schritt V | - Reinigung des Okulars/der Optik (Abb. 9) | - Okular und Objektiv mit einem weichen Tuch, Schwamm oder Wattestäbchen, getränkt mit 70%igem Alkohol, reinigen. |
| - Schritt VI | - Nachtrocknen der Fiberfläche (Abb. 10 und 11) | - Die Fiberfläche insbesondere im Lichteinlassstutzen und die optischen Endflächen mit einem Wattestäbchen, getränkt mit 70%igem Isopropylalkohol, nachtrocknen. |
| - Weiteres Vorgehen |  |  |
| - Zubehör | - Manuelle Reinigung des Zubehörs und des Aufbereitungszubehörs | - SAA_KPR_TLM_MRS_07 |

| Bildteil |  |
| --- | --- |
| Abb. 1 | Abb. 2 |
| Abb. 3 | Abb. 4 |
| Abb. 5 | Abb. 6 |
| Abb. 7 | Abb. 8 |
| Abb. 9 | Abb. 10 |
| Abb. 11 |  |
| Übersichtsskizze Bronchoskope STORZ 11301BN1 |  |
| - Fokusring (falls vorhanden) - Absaugventileinsatz (falls vorhanden) Drücken = Saugfunktion aktiv Lösen = Saugfunktion deaktiviert - Ventilstutzen (falls vorhanden) - Bedienelement Auf/Ab - Ventil zum Druckausgleich und Dichtigkeitstesteranschluss - Absauganschluss | - Lichteinlassstutzen - Instrumentenkanal - Objektiv - Lichtaustritt - Instrument im Instrumentenkanal |
| Abb. 12 |  |