| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung der manuellen Reinigung und Spülung RICHARD WOLF Flexible Nasopharyngo-Laryngoskope und Flexible Bronchoskope |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung SAA_KPR_TLM_MRS_11_01_Manuelle_Reinigung_AufberZub_WOLF Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7264_GA Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7265_GA Wolf_Thermolabile_Instrumente_Aufbereitung_Handbuch Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung der Durchführung der manuellen Reinigung und Spülung RICHARD WOLF Flexible Nasopharyngo-Laryngoskope und Flexible Bronchoskope

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Erforderliches Material bereitstellen | - Reinigungslösung - VE-Wasser - Wattestäbchen - Steriles fusselfreies Einmaltuch - Reinigungsbürste für Arbeitskanal (7264.691) - Reinigungsbürste, kurz (86.90) - Spritze mit 30 ml Fassungsvermögen - Absaugpumpe - Druckluftpistole prüfen - Wasserpistole prüfen - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt I | - Manuelle Reinigung des Saugkanals | - Kurze Reinigungsbürste (86.90) bis zum Anschlag in die Ventilaufnahme, ohne Gewaltanwendung, einführen. |
|  |  | - Reinigungsbürste im Saugkanal vor und zurückziehen. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt II | - Manuelle Reinigung des Arbeitskanals | - Lange Reinigungsbürste nur von proximal nach distal, ohne Gewaltanwendung in den Arbeitskanal/Laserfaserkanal einführen. |
|  |  | - Reinigungsbürste im Arbeitskanal/Laserfaserkanal nicht vor und zurückziehen, da dies zu Beschädigungen führen kann. |
|  |  | - Reinigungsbürste nur in eine Richtung durch den Arbeitskanal/Laserfaserkanal führen und erst zurückziehen, wenn der Bürstenkopf am distalen Ende herausgetreten ist. |
|  |  | - Flexibles Endoskop innen und außen mit einer Reinigungslösung durchspülen, um alle gelösten Partikel zu entfernen. |
|  |  | - Reinigungsbürsten der Aufbereitung zuführen. |
|  |  | - Die Glasflächen sowie die Lichtaustrittsflächen mit einem Wattetupfer (Holzstäbchen, kein Metall oder Kunststoff) säubern. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt III | - Spülen der Kanäle | - Flexibles Endoskop in eine mit Wasser gefülltes Becken einlegen |
|  |  | - Alle Kanäle durchspülen, um die Reinigungslösung vollständig zu entfernen. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt VI | - Trocknen der Kanäle | - Alle Kanäle trocknen, bis keine Feuchtigkeit mehr austritt: - mit reduzierter, filtrierter Druckluft oder - mit speziellen Luftpumpen oder - mit Spritze |
|  |  | - Außen mit einem fusselfreien Einmaltuch bzw. Wattetupfer trocknen |
| - Abschließend |  |  |
| Zubehör Endoskope und Aufbereitungszubehör | - Manuelle Reinigung | - Durchführung der manuellen Reinigung des Zubehörs - SAA_KPR_TLM_MRS_11 |