| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Reinigung und Spülung der Biopsiezangen FB-15C-1, FB-19CR-1, FB-21C-1 und FB-56-D1, der Fasszange FG-20P-1 sowie des Injektors NM-4U-1. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Olympus_Endo_Therapy_Biopsiezange_FB-56D_GA Olympus_Endo_Therapy_Fasszange_FG-20P-1_GA Olympus_Endo_Therapy_Biopsiezangen_FB-15_19_21_GA Olympus_Endo_Therapy_Injektor_NM-4U-1_GA Bandelin_Sonorex_ZE_1058_GA Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung der manuellen Reinigung und Spülung der Biopsiezangen FB-15C-1, FB-19CR-1, FB-21C-1 und FB-56-D1, der Fasszange FG-20P-1 sowie des Injektors NM-4U-1 der Fa. Olympus

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Reinigungslösung (neutral, schwach schäumend) - Reinigungslösung für Ultraschallreinigung Stammopur DR 8 - Instrumentenmilch - Becken für Instrumentenmilch - Fusselfreie Tücher - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt I | - Eintauchen | - Instrument entsprechend den Anweisungen des Herstellers in Bezug auf die Einwirkzeit vollständig in Reinigungslösung eintauchen. - Ist keine Einwirkzeit genannt, Teile zwischen 5 Minuten und 3 Stunden einwirken lassen. |
|  |  | - Instrument aus der Reinigungslösung nehmen. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt II | - Ultraschallreinigung | - Instrument vollständig in den Ultraschallreiniger mit Reinigungslösung eintauchen. |
|  |  | - Ultraschallreinigung 30 Minuten lang durchführen. |
|  |  | - Instrument aus der Reinigungslösung nehmen. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt III | - Spülen | - Spülen Sie das Instrument unter fließendem Leitungswasser ab. |
|  |  | - Stellen Sie sicher, dass an der Oberfläche des Instruments keine Verunreinigungen zurückbleiben. |
|  |  | - Wischen Sie die Oberflächen des Instruments mit einem sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch ab. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt IV | - Pflege (Einlegen in Instrumentenmilch) | - Tauchen Sie das Einführungsteil ca. 2 oder 3 Sekunden lang in das mit Instrumentenmilch gefüllte Becken ein. |
|  |  | - Nehmen Sie das Instrument aus der Instrumentenmilch. |
|  |  | - Öffnen und schließen Sie die Branchen mit Hilfe des Schlittens zwei- oder dreimal. |
|  |  | - Wischen Sie das Instrument mit einem sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch ab, und lassen Sie es an der Luft trocknen. |
| - Abschließend |  |  |
| Weiteres Vorgehen | - Schleusen zum Reinen Bereich | - SAA_KPR_TSM_RED_12 |
|  | - Verpacken | - SAA_KPR_TSM_VER_01 |
|  | - Sterilisieren | - KPR_TSM_STE |
|  | - Zusammenführen | - Endoskopiezubehör mit dem zugehörigen Endoskop |