| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Reinigung und Spülung der Fasszangen FG-17K-1 und FG-45U-1 sowie der Polypektomieschlingen SD-9U-1 und SD-17U-1 |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Olympus_Endo_Therapy_FG-17K_GA Olympus_Endo_Therapy_Fasszange_FG-45U_GA Olympus_Endo_Therapy_Polypektomieschlinge_SD-9U_SD-17U_GA Bandelin_Sonorex_ZE_1058_GA Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung der manuellen Reinigung und Spülung der Fasszangen FG-17K-1 und FG-45U-1 sowie der Polypektomieschlingen SD-9U-1 und SD-17U-1 der Fa. Olympus

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Erforderliches Material bereitstellen | - Reinigungslösung (neutral, schwach schäumend) - Spritze 10 ml - Reinigungslösung für Ultraschallreinigung Stammopur DR 8 - Instrumentenmilch - Becken für Instrumentenmilch - Fusselfreie Tücher - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt I | - Eintauchen | - Öffnen Sie das Fangkörbchen - Tauchen Sie das Einführungsteil in Reinigungslösung ein. |
|  |  | - Setzen Sie eine mit Reinigungslösung gefüllte 10 ml Spritze am Luer-Anschluss an. |
|  |  | - Spritzen Sie 10 ml der Reinigungslösung in das Einführungsteil ein. |
|  |  | - Falls es nicht möglich ist, die Reinigungslösung einzuspritzen, oder die Reinigungslösung anstatt aus dem Distalende auch an einer anderen Stelle austreten sollte, verwenden Sie das Instrument nicht. |
|  |  | - Entfernen Sie die Spritze vom Luer-Ansatz. |
|  |  | - Tauchen Sie Instrument und FG-Griff vollständig in Reinigungslösung ein - Beachten Sie dabei die Herstellerangaben zur Kontaktdauer. |
|  |  | - Nehmen Sie Instrument und FG-Griff aus der Reinigungslösung. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt II | - Ultraschallreinigung | - Öffnen Sie das Fangkörbchen - Tauchen Sie das Einführungsteil in die Reinigungslösung ein. |
|  |  | - Setzen Sie eine mit Reinigungslösung gefüllte 10 ml Spritze am Luer-Anschluss an. |
|  |  | - Spritzen Sie 10 ml der Reinigungslösung in das Einführungsteil ein. - Falls es nicht möglich ist, die Reinigungslösung einzuspritzen, oder die Reinigungslösung anstatt aus dem Distalende des Einführungsteils auch an einer anderen Stelle austreten sollte, verwenden Sie das Instrument nicht. |
|  |  | - Entfernen Sie die Spritze vom Luer-Ansatz. |
|  |  | - Tauchen Sie das gesamte Instrument und den FG-Griff in die Reinigungslösung ein. |
|  |  | - Führen Sie eine 30-minütige Ultraschallreinigung durch. |
|  |  | - Nehmen Sie Instrument und FG-Griff aus der Reinigungslösung. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt III | - Spülen | - Öffnen Sie das Fangkörbchen - Gilt nur für FG-17K-1 |
|  |  | - Setzen Sie eine, mit frischem Leitungswasser gefüllte 10 ml-Spritze am Luer-Ansatz an. |
|  |  | - Spritzen Sie 10 ml Wasser in das Einführungsteil ein. - Falls es nicht möglich ist, Wasser einzuspritzen, oder Wasser anstatt aus dem Distalende des Einführungsteils auch an einer anderen Stelle austreten sollte, verwenden Sie das Instrument nicht. |
|  |  | - Entfernen Sie die Spritze vom Luer-Ansatz. |
|  |  | - Wiederholen Sie die Schritte 2. bis 4., bis Sie insgesamt 20 ml Wasser in das Einführungsteil injiziert haben. |
|  |  | - Spülen Sie Instrument und FG-Griff unter fließendem Leitungswasser ab. |
|  |  | - Stellen Sie sicher, dass an der Oberfläche des Instruments keine Verunreinigungen zurückbleiben. |
|  |  | - Drücken und ziehen Sie den Schlitten, um sicherzustellen, dass an der Oberfläche des FG-Griffs keine Verunreinigungen zurückbleiben - Gilt nicht für FG-45L/U-1 |
|  |  | - Setzen Sie eine, mit Luft gefüllte, 10 ml-Spritze am Luer-Ansatz an. |
|  |  | - Injizieren Sie 10 ml Luft in das Einführungsteil. |
|  |  | - Entfernen Sie die Spritze vom Luer-Ansatz. |
|  |  | - Wiederholen Sie das Injizieren von Luft, bis keine Flüssigkeit mehr aus dem Distalende des Einführungsteils austritt. |
|  |  | - Wischen Sie die gespülten Teile mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt IV | - Pflege (Einlegen in Instrumentenmilch) | - Führen Sie für die Pflege des Endoskopiezubehörs jeweils die Schritte der Tabelle am Ende des Dokuments durch |
| - Abschließend |  |  |
| Weiteres Vorgehen | - Schleusen zum Reinen Bereich | - SAA_KPR_TSM_RED_12 |
|  | - Verpacken | - SAA_KPR_TSM_VER_01 |
|  | - Sterilisieren | - KPR_TSM_STE |
|  | - Zusammenführen | - Endoskopiezubehör mit dem zugehörigen Endoskop |

| FG-17K-1 MA-479 Handgriff |  | FG-45L/U-1 |  | SD-9L/U-1 SD-17U-1 SD-Griff (MH-264) HF-Kabel (MH-969) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. | Tauchen Sie den Schlingendraht vollständig für 2 bis 3 Sekunden in die Instrumentenmilch ein. |
| 1. | Öffnen Sie das Fangkörbchen und setzen Sie eine mit Instrumentenmilch gefüllte 10 ml Spritze am Luer-Ansatz an. | 1. | Setzen Sie eine mit Instrumentenmilch gefüllte Spritze (10 ml) an dem Luer-Ansatz an. | 2. | Setzen Sie eine mit Instrumentenmilch gefüllte Spritze (10 ml) am Luer-Ansatz an |
| 2. | Spritzen Sie 10 ml Instrumentenmilch in das Einführungsteil ein. Falls es nicht möglich ist, die Instrumentenmilch einzuspritzen, oder Instrumentenmilch anstatt aus dem Distalende auch an einer anderen Stelle austreten sollte, verwenden Sie das Instrument nicht. | 2. | Spritzen Sie Instrumentenmilch ein, bis diese aus dem Distalende austritt. Falls es nicht möglich ist, die Instrumentenmilch einzuspritzen, oder Instrumentenmilch anstatt aus dem Distalende des Einführungsteils auch an einer anderen Stelle austreten sollte, verwenden Sie das Instrument nicht. | 3. | Halten Sie die Öffnung vom Stopper des Tubus mit dem Finger zu und spritzen Sie 10 ml Instrumentenmilch in das Einführungsteil ein. Falls es nicht möglich ist, die Instrumentenmilch einzuspritzen, oder Instrumentenmilch anstatt aus dem Distalende auch an einer anderen Stelle austreten sollte, verwenden Sie den Tubus nicht. |
| 3. | Entfernen Sie die Spritze vom Luer-Ansatz. | 3. | Entfernen Sie die Spritze von dem Luer-Ansatz. | 4. | Entfernen Sie die Spritze vom Luer-Ansatz. |
| 4. | Setzen Sie eine mit Luft gefüllte 10 ml Spritze am Luer-Ansatz an. | 4. | Setzen Sie eine mit Luft gefüllte 10 ml Spritze am Luer-Ansatz an. | 5. | Setzen Sie eine mit Luft gefüllte 10ml Spritze am Luer-Ansatz an. |
| 5. | Injizieren Sie 10 ml Luft in das Einführungsteil | 5. | Injizieren Sie 10 ml Luft in das Einführungsteil | 6. | Halten Sie die Öffnung vom Stopper des Tubus mit dem Finger zu und spritzen Sie 10 ml Luft in das Einführungsteil. |
| 6. | Entfernen Sie die Spritze vom Luer-Ansatz. | 6. | Entfernen Sie die Spritze vom Luer-Ansatz. | 7. | Entfernen Sie die Spritze vom Luer-Ansatz |
| 7. | Wiederholen Sie die Schritte 4. bis 6., bis keine Instrumentenmilch mehr aus dem Distalende des Einführungsteils austritt. | 7. | Wiederholen Sie die Schritte 4. bis 6., bis keine Instrumentenmilch mehr aus dem Distalende des Einführungsteils austritt. | 8. | Wiederholen Sie die Schritte 5. bis 7., bis keine Instrumentenmilch mehr aus dem Distalende des Einführungsteils austritt. |
| 8. | Öffnen und schließen Sie das Fangkörbchen mit Hilfe des Ansatzstücks für den Griff zwei- oder dreimal. | 8. | Öffnen und schließen Sie die Branchen mit Hilfe des Schlittens zwei- oder dreimal. |  |  |
| 9. | Tauchen Sie den FG--Griff für 2 bis 3 Sekunden vollständig in Instrumentenmilch ein. |  |  | 9. | Tauchen Sie den SD-Griff für 2 bis 3 Sekunden vollständig in Instrumentenmilch ein. |
| 10. | Nehmen Sie den FG-Griff aus der Instrumentenmilch |  |  | 10. | Nehmen Sie den SD-Griff aus der Instrumentenmilch |
| 11. | Drehen Sie den Feststellring zwei- bis dreimal |  |  | 11. | Drehen Sie den Feststellring zwei- bis dreimal |
| 12. | Wischen Sie Instrument und FG-Griff mit einem sauberen, trockenen, fusselfreien Tuch ab und lassen Sie diese an der Luft trocknen. | 9. | Wischen Sie das Instrument mit einem sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch ab, und lassen Sie es an der Luft trocknen | 12. | Wischen Sie Schlingendraht, Tubus, SD-Griff und HF-Kabel mit einem sauberen, trockenen, fusselfreien Tuch ab und lassen Sie Schlingendraht, Tubus, HF--Kabel und SD--Griff an der Luft trocknen. |