| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Reinigung und Spülung der flexiblen Zangen sowie der Papillotome/Polypektomieschlingen und der flexiblen Injektionskanüle |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Storz_Fiberscope_Serien_11xxx_GA Bandelin_Sonorex_ZE_1058_GA Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung der manuellen Reinigung und Spülung der flexiblen Zangen sowie der Papillotome/Polypektomieschlingen und der flexiblen Injektionskanüle der Fa. Karl Storz

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Erforderliches Material bereitstellen | - Desinfektionsmittelgetränktes Einmaltuch - Reinigungsbürste - Steriles Wasser - Instrumentenöl - Spritze mit 30 ml Fassungsvermögen - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt I | - Manuelle Reinigung Flexible Zangen | - Die Außenfläche der flexiblen Zange vorsichtig mit einem desinfektionsmittelgetränkten Einmaltuch abwischen. |
|  |  | - Die Maulteile der Zange mit einer Bürste reinigen |
|  | - Ultraschallreinigung | - Anschließend im Ultraschallbad reinigen. |
|  | - Spülen | - Dann mit mikrobiologisch einwandfreiem/sterilem Wasser abspülen. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt II | - Pflege Flexible Zangen | - Bei zerlegbaren Griffteilen - Rändelschraube am Griffteil abschrauben und hinteres Griffteil abnehmen - Rändelschraube am Ansatzstück lösen und vorderes Griffteil nach hinten abziehen. |
|  |  | - Gelenkstellen und Federn ölen |
|  |  | - Die Gelenke des Maulteils sind ebenfalls zu ölen. |
|  |  | - Dabei das Instrument so halten, dass das Öl in den Instrumentenmantel fließen kann und auch den Zugdraht benetzt. |
|  |  | - Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt III | - Manuelle Reinigung Papillotome/Polypektomieschlingen | - Zerlegen Papillotome: - Daumengriff abschrauben - Kontaktbuchse lösen - Griffstück abschrauben - Innere Führungshülse abziehen - Papillotomie- oder Polypektomieschlinge nach vorne aus der Kunststoffsonde herausziehen. |
|  |  | - Die Außenfläche der Instrumente mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch abwischen. |
|  |  | - Die Maulteile der Zange mit Bürste reinigen. |
|  |  | - Anschließend im Ultraschallbad reinigen. |
|  |  | - Zum Schluss mit mikrobiologisch einwandfreiem/sterilem Wasser abspülen. |
|  |  | - Zusammenbau Papillotome: - Innere Führungshülse in Griffstück einschrauben - Kontaktbuchse aufsetzen - Schlinge in Kunststoffsonde einführen. - Dazu langes Schlingenende in die hintere Sondenöffnung einführen und nach hinten schieben. - Sonde dabei gestreckt halten. - Kurzes Schlingenende in die vordere Sondenöffnung einführen und beide Teile parallel nach hinten führen. |
|  |  | - Bei Polypektomieschlingen ist das Schlingenende bereits fertig geformt. - Das proximale Schlingenende von distal in die Kunststoffsonde einführen und nach hinten schieben |
|  |  | - Schlingenende so weit wie möglich nach hinten aus der Kunststoffsonde herausziehen. - Dazu legt man die Sonde am besten kreisförmig. - Das freie Schlingenende muss so lang sein, dass es bis unter die Verriegelungsschraube reicht. - Schlingenende in den Handgriff einführen und mit der Verriegelungsschraube arretieren. - Sondenansatz am unteren Griffende verriegeln. |
|  |  | - Daumengriff aufschrauben. |
|  |  | - Funktionsprüfung durchführen. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt IV | - Manuelle Reinigung Flexible Injektionskanüle | - Die Kanüle zur Aufbereitung aus dem flexiblen Mantel herausziehen |
|  |  | - Den Mantel durchspülen, anschließend in Lösung einlegen |
|  | - Ultraschallreinigung | - im Ultraschallbad reinigen. |
|  | - Spülen | - Die Kanüle mit einer Spritze mit Desinfektionslösung durchspülen. |
|  |  | - Abschließend mit mikrobiologisch einwandfreiem/ sterilem Wasser durchspülen. |
| - Abschließend |  |  |
| Weiteres Vorgehen | - Schleusen zum Reinen Bereich | - SAA_KPR_TSM_RED_12 |
|  | - Verpacken | - SAA_KPR_TSM_VER_01 |
|  | - Sterilisieren | - KPR_TSM_STE |
|  | - Zusammenführen | - Endoskopiezubehör mit dem zugehörigen Endoskop |