| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Reinigung und Spülung, Mundstück (MA-651) |
| Anwendungsbereich | AEMP MSE II – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Olympus_EVIS_EXERA_II_BF_Serie_Wiederaufbereitung_Handbuch Bandelin_Sonorex_ZE_1058_GA Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung der manuellen Reinigung und Spülung Mundstück (MA-651) der Fa. Olympus

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Reinigungslösung - Kombinierte Reinigungsbürste, Einweg BW-411B - Sauberes Wasser - weiche Bürste - Saubere, fusselfreie Tücher - Spritze mit 30 ml Fassungsvermögen - Desinfektionslösung - Steriles Wasser - Sterile, fusselfreie Tücher - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
|  | BW-411B |  |
|  | - Sauberes Wasser | - Becken befüllen |
|  | - Reinigungslösung | - Reinigungslösung nach Herstellerangaben anmischen |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - MB-358 | - Vor dem Eintauchen in die Reinigungslösung die Biopsieventilkappe MB-358 vom Hauptteil trennen |
| Schritt II | - Manuelle Reinigung | - Alle anderen Einzelteile in die Reinigungslösung eintauchen |
|  |  | - Die Außenfläche aller Einzelteile mit einer weichen Bürste oder einem sauberen, fusselfreien Tuch in der Reinigungslösung reinigen |
|  | MA-651 | - Die Innenfläche des Mundstücks (MA-651, MB-142) mit einer weichen Bürste oder einem sauberen, fusselfreien Tuch in der Reinigungslösung reinigen |
|  |  | - Die gebrauchte Reinigungsbürste in der vorgeschriebenen Weise entsorgen |
|  |  | - Den Innenraum und die Öffnungen aller Geräte mit einer Spritze 30 ml spülen, bis keine Luftblasen mehr sichtbar sind. |
|  |  | - Das Becken mit einem dicht schließenden Deckel verschließen, um die Diffusion von Reinigungslösungsdämpfen zu minimieren. - Geräte einweichen |
| Schritt III | - Sichtkontrolle - bei Bedarf Ultraschallreinigung | - Einzelteile aus der Reinigungslösung nehmen und auf Restverschmutzung kontrollieren - Bei vorhandener Restverschmutzung - Ultraschallreinigung bei 33–48 kHz, Dauer 5 min. |
| Schritt IV | - Spülen | - Einzelteile in das saubere Wasser eintauchen |
|  |  | - Einzelteile vorsichtig hin und herbewegen, um sie gründlich zu spülen |
| Schritt V | - Trocknung | - Alle Geräte aus dem sauberen Wasser nehmen |
|  |  | - Alle Außenflächen mit einem sterilen, fusselfreien Tuch gründlich abwischen und trocknen |
| Schritt VI | - Sichtkontrolle | - Alle Geräte auf noch vorhandene Verunreinigungen prüfen - Bei Vorhandensein, Reinigungsvorgang wiederholen |
|  |  | - Die gereinigten und gespülten Geräte in den Kleinteilekorb (zum RDG-E gehörend) legen |
| - Abschließend |  |  |
| Weiteres Vorgehen | - Maschinelle RuD | - Bereiten Sie die Geräte zusammen mit den Endoskopen maschinell auf |
|  | - Desinfektion | - Flächendesinfektion gemäß SAA_GRU_HYG_04 |
|  | - Verpacken | - SAA_KPR_TSM_VER_01 |
|  | - Sterilisieren | - Durchführung der Sterilisation gemäß KPR_TSM_STE |
|  | - Zusammenführen | - Mundstück mit dem zugehörigen Endoskop |

| Bildteil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Absaugventil, Einweg MAJ-209 | Einweg-Biopsieventil MAJ-210 | Kleines Mundstück MA-651 |
|  | Kombinierte Reinigungsbürste, Einweg BW-411B |  |