| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Reinigung und Spülung Luft-/Wasserventil (MH-438), Absaugventil (MH-443), Blaues Reinigungsventil für den Luft-/Wasserkanal (MH-948), Mundstück (MA-474, MB-142), Biopsieventil (MB-358), Spüladapter für Absaugkanal (MH-856) |
| Anwendungsbereich | AEMP MSE II – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Olympus_EVIS_EXERA_II_GIF_CF_Serie_Wiederaufbereitung_Handbuch Bandelin_Sonorex_ZE_1058_GA Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung der manuellen Reinigung und Spülung Luft-/Wasserventil (MH-438), Absaugventil (MH-443), Blaues Reinigungsventil für den Luft-/Wasserkanal (MH-948), Mundstück (MA-474, MB-142), Biopsieventil (MB-358), Spüladapter für Absaugkanal (MH-856) der Fa. Olympus

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Erforderliches Material bereitstellen | - Kombinierte Reinigungsbürste, Einweg BW-412T - Reinigungsbürste für die Kanalöffnung, Einweg MAJ-1339 - Sauberes Wasser - Reinigungslösung - weiche Bürste - Saubere, fusselfreie Tücher - Spritze 30 ml Fassungsvermögen - Desinfektionslösung - Steriles Wasser - Sterile, fusselfreie Tücher - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
|  | BW-412T |  |
|  | MAJ-1339 |  |
|  | - Sauberes Wasser | - Becken befüllen |
|  | - Reinigungslösung | - Reinigungslösung nach Herstellerangaben anmischen |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | MB-358 | - Vor dem Eintauchen in die Reinigungslösung die Biopsieventilkappe MB-358 vom Hauptteil trennen |
| Schritt II | Manuelle Reinigung | - Alle anderen Einzelteile in die Reinigungslösung eintauchen |
|  |  | - Die Außenfläche aller Einzelteile mit einer weichen Bürste oder einem sauberen, fusselfreien Tuch in der Reinigungslösung reinigen |
|  | MA-474 | - Die Innenfläche des Mundstücks (MA-474, MB-142) mit einer weichen Bürste oder einem sauberen, fusselfreien Tuch in der Reinigungslösung reinigen |
|  | MB-142 |  |
|  | MH-443 | - Die Öffnungen des - Absaugventils MH-443, - Luft-/ Wasserventils MH-438, - blauen Reinigungsventils für den Luft-/Wasserkanal MH-948, gründlich mit Hilfe der Einwegkanalreinigungsbürste BW-412T bürsten, bis keine Rückstände mehr zu sehen sind |
|  | MH-438 |  |
|  | MH948 |  |
|  |  | - Die Innenfläche und Öffnungen des Biopsieventils gründlich mit Hilfe der Einwegkanalreinigungsbürste (BW-412T) bürsten |
|  |  | - Die gebrauchten Reinigungsbürsten in der vorgeschriebenen Weise entsorgen |
|  |  | - Den Innenraum und die Öffnungen aller Geräte mit einer Spritze 30 ml spülen, bis keine Luftblasen mehr sichtbar sind. |
|  | MH-443 | - Den Kolben des - Absaugventils MH-443, - Luft-/Wasserventils MH-438, - blauen Reinigungsventils für den Luft-/Wasserkanal MH-948, herunterdrücken, während die Ventile eingetaucht sind - Anschließend wieder loslassen - Es dürfen keine Luftblasen mehr vorhanden sein |
|  | MH-438 |  |
|  | MH948 |  |
|  |  | - Den Innenraum des Spülanschlusses für den Absaugkanal mit einer Spritze 30 ml mit Reinigungslösung spülen, solange der Anschluss eingetaucht ist. - Es dürfen keine Luftblasen mehr vorhanden sein |
|  |  | - Das Becken mit einem dicht schließenden Deckel verschließen, um die Diffusion von Reinigungslösungsdämpfen zu minimieren. - Geräte einweichen |
|  |  | - Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers zu Temperatur und Konzentration beachten |
| Schritt III | - Sichtkontrolle - bei Bedarf Ultraschallreinigung | - Einzelteile aus der Reinigungslösung nehmen und auf Restverschmutzung kontrollieren - Bei vorhandener Restverschmutzung - Ultraschallreinigung bei 33–48 kHz, Dauer 5 min. |
| Schritt IV | - Spülen | - Einzelteile in das saubere Wasser eintauchen |
|  |  | - Einzelteile vorsichtig hin und herbewegen, um sie gründlich zu spülen |
|  | MH-443 | - Den Kolben des - Absaugventils MH-443, - Luft-/Wasserventils MH-438, - blauen Reinigungsventils für den Luft-/Wasserkanal MH-948, hinunterdrücken, während sie eingetaucht sind - Anschließend wieder loslassen - Es dürfen keine Luftblasen mehr vorhanden sein |
|  | MH-438 |  |
|  | MH948 |  |
|  |  | - Mit einer Spritze 30 ml den Innenraum des Spülanschlusses für den Absaugkanal gründlich mit sauberem Wasser spülen, solange der Anschluss eingetaucht ist. |
|  |  | - Es dürfen keine Luftblasen mehr vorhanden sein |
|  |  | - Den Spülanschluss für den Absaugkanal aus dem sauberen Wasser nehmen - Den Anschluss neigen, um das saubere Wasser abzulassen, das sich noch im Anschluss befindet. |
| Schritt V | - Trocknung | - Alle Geräte aus dem sauberen Wasser nehmen |
|  |  | - Alle Außenflächen mit einem sterilen, fusselfreien Tuch gründlich abwischen und trocknen |
| Schritt VI | - Sichtkontrolle | - Alle Geräte auf noch vorhandene Verunreinigungen prüfen - Bei Vorhandensein, Reinigungsvorgang wiederholen |
|  |  | - Die gereinigten und gespülten Geräte in den Kleinteilekorb (zum RDG-E gehörend) legen |
| - Abschließend |  |  |
| Weiteres Vorgehen | - Maschinelle RuD | - Bereiten Sie die Geräte zusammen mit den Endoskopen maschinell auf |
|  | - Desinfektion | - Flächendesinfektion gemäß SAA_GRU_HYG_04 |
|  | - Verpacken | - SAA_KPR_TSM_VER_01 |
|  | - Sterilisieren | - Durchführung der Sterilisation gemäß KPR_TSM_STE |
|  | - Zusammenführen | - Luft-/ Wasserventil, Absaugventil, blaues Reinigungsventil für den Luft-/Wasserkanal, Mundstück und Biopsieventil mit dem zugehörigen Endoskop |

| Bildteil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Luft-/ Wasserventil MH-438 | Absaugventil MH-443 | Blaues Reinigungsventil für den Luft-/Wasserkanal MH-948 |
| Kleines Mundstück MA-474 | Großes Mundstück MB-142 | Ventilkappe für Biopsiekanal MB-358 |
| Reinigungsbürste für die Kanalöffnung, Einweg MAJ-1339 | Kombinierte Reinigungsbürste, Einweg BW-412T | Spüladapter für Absaugkanal MH-856 |