| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Reinigung und Spülung Biopsieventil, Saugventil, Reinigungsbürste Ø 3 mm für Instrumente mit Arbeitskanälen von Ø 2 mm und größer (7264.691), Reinigungsbürste Ø 2,5 mm für Instrumente mit Arbeitskanälen kleiner Ø 2 mm (7321.911), Reinigungsbürste Ø 5 mm (7268.691), Reinigungsbürste (86.90), Mundstück |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7264_GA Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7265_GA Wolf_Thermolabile_Instrumente_Aufbereitung_Handbuch Bandelin_Sonorex_ZE_1058_GA Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung der manuellen Reinigung und Spülung Biopsieventil, Saugventil, Reinigungsbürste Ø 3 mm für Instrumente mit Arbeitskanälen von Ø 2 mm und größer (7264.691), Reinigungsbürste Ø 2,5 mm für Instrumente mit Arbeitskanälen kleiner Ø 2 mm (7321.911), Reinigungsbürste Ø 5 mm (7268.691), Reinigungsbürste (86.90), Mundstück der Fa. Richard Wolf.

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Reinigungslösung - Sauberes Wasser - weiche Bürste - Saubere, fusselfreie Tücher - Desinfektionslösung - Steriles Wasser - Sterile, fusselfreie Tücher - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt I | - Manuelle Reinigung wieder verwendbare Teile | - Adapter für Lichtleiter und Endoskope entfernen und in den Kleinteilesieb- bzw. Utensilienkorb legen. |
|  |  | - Das Ventilgehäuse, die Verschlusskappe, den Ventilstößel, den Ventileinsatz und den Schlauchanschluss in eine Reinigungslösung einlegen |
|  |  | - Außen mit einem fusselfreien Einmaltuch reinigen. - Die Angaben des Reinigungsmittelherstellers beachten. |
|  |  | - Anschließend mit kurzer Reinigungsbürste reinigen oder einer Ultraschallreinigung zuführen. |
|  |  | - Teile mit Leitungswasser spülen und auf Sauberkeit überprüfen. |
|  |  | - Mit einem fusselfreien Einmaltuch bzw. Wattetupfer, Öffnungen und Hohlräume mit Druckluft trocknen. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt II | - Manuelle Reinigung Bürsten | - Füllen Sie ein Becken mit sauberem Wasser. |
|  |  | - Füllen Sie ein Becken mit Reinigungslösung - Beachten Sie dabei die Herstellerangaben zu Temperatur und Konzentration. |
|  |  | - Tauchen Sie alle anderen Einzelteile in die Reinigungslösung ein. |
|  |  | - Reinigen Sie die Außenfläche aller Einzelteile mit einer weichen Bürste oder einem sauberen, fusselfreien Tuch in der Reinigungslösung. |
|  |  | - Reinigen Sie die Innenfläche des Mundstücks mit einer weichen Bürste oder einem sauberen, fusselfreien Tuch in der Reinigungslösung. |
|  |  | - Reiben Sie die Borsten der Kanalreinigungsbürste und der Reinigungsbürste für die Kanalöffnung, um sämtliche Luftblasen zu entfernen. |
|  |  | - Verschließen Sie das Becken mit einem dicht schließenden Deckel, um die Diffusion von Reinigungslösungsdämpfen zu minimieren. - Weichen Sie alle Geräte ein |
|  |  | - Beachten Sie hierbei die Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers zu Temperatur und Konzentration. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt III | - Ultraschallreinigung | - Nehmen Sie alle Einzelteile aus der Reinigungslösung, und untersuchen Sie sie. - Falls sich noch Rückstände auf den Einzelteilen befinden, unterziehen Sie sie einer fünfminütigen Ultraschallreinigung bei 33–48 kHz. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt IV | - Spülen | - Tauchen Sie alle Einzelteile in das saubere Wasser ein. |
|  |  | - Bewegen Sie die Einzelteile vorsichtig hin und her, um sie gründlich zu spülen. |
|  |  | - Reiben Sie die Borsten der Bürsten um sämtliche Luftblasen zu entfernen. |
| Manuelle Reinigung und Spülung Schritt V | - Trocknung | - Nehmen Sie alle Geräte aus dem sauberen Wasser. |
|  |  | - Wischen und trocknen Sie alle Außenflächen mit einem sterilen, fusselfreien Tuch gründlich ab. |
|  |  | - Überprüfen Sie alle Geräte auf noch vorhandene Verunreinigungen. - Falls noch Verunreinigungen an den Geräten vorhanden sind, wiederholen Sie das obige Verfahren, bis alle Verunreinigungen beseitigt worden sind. |
|  |  | - Legen Sie die gereinigten und gespülten Geräte in den Kleinteilekorb (zum RDG-E gehörend). |
| - Abschließend |  |  |
| Weiteres Vorgehen | - Maschinelle RuD | - Bereiten Sie die Geräte zusammen mit den Endoskopen maschinell auf |
|  | - Verpacken | - SAA_KPR_TSM_VER_01 |
|  | - Sterilisieren | - KPR_TSM_STE |
|  | - Zusammenführen | - Biopsieventil, Saugventil und Mundstück mit dem zugehörigen Endoskop |
|  | - Zurückführen | - Reinigungsbürste in den Unreinen Bereich |