| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Vorreinigung am Ort der Anwendung Bronchoskope Olympus EVIS EXERA BF-Serie |
| Anwendungsbereich | Ort der Anwendung |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Anwender der Endoskope |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung SAA_KPR_TLM_MRS_05_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_OLYMPUS_01 SAA_KPR_TLM_MRS_06_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_OLYMPUS_02 SAA_KPR_TLM_MRS_08_01_Manuelle_Reinigung_AufberZub_OLYMPUS_BF Olympus_EVIS_EXERA_II_BF_Serie_Wiederaufbereitung_Handbuchbereitung Olympus_EVIS_EXERA_II_BF_Serie_GA Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung der Vorreinigung am Ort der Anwendung Bronchoskope der Bronchoskope Olympus EVIS EXERA BF-Serie

|  | Gefahr! Wenn das Endoskop nicht unmittelbar im Anschluss an jede Untersuchung vorgereinigt wird, setzen sich organische Rückstände fest und erschweren die effektive Wiederaufbereitung des Endoskops. Führen Sie direkt nach jeder Untersuchung eine Vorreinigung des Endoskops am Untersuchungstisch im Untersuchungsraum durch. |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Sauberes, fusselfreies Tuch - 2 Behälter mit 500 ml Fassungsvermögen - PSA |
|  | - Herstellen einer Reinigungslösung | - Schalten Sie den Videoprozessor und die Lichtquelle AUS. |
|  |  | - Bereiten Sie die Reinigungslösung in einem Behälter mit 500 ml Fassungsvermögen vor - Beachten Sie dabei die Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers zu Temperatur und Konzentration. |
|  |  | - Bereiten Sie sauberes Wasser in einem Behälter mit 500 ml Fassungsvermögen vor. |
| - Durchführung |  |  |
| Vorreinigung Schritt I | - Abwischen des Einführungsteils | - Wischen Sie das gesamte Einführungsteil mit einem sauberen fusselfreien, in Reinigungslösung getränkten Tuch ab. |
| Vorreinigung Schritt II | - Ansaugen von Reinigungslösung Stellen Sie während der Ansaugung sicher, dass das Auffanggefäß der Absaugpumpe nicht überläuft. Anderenfalls kann die Absaugpumpe beschädigt werden. | - Wischen Sie den Schlauch von der Manschette am Kontrollteil zum Distalende hin ab. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe EIN. |
|  |  | - Wenn Sie das Biopsieventil (MD-495) verwenden, bringen Sie die Biopsieventilkappe an. |
|  |  | - Tauchen Sie das Distalende des Einführungsteils in die Reinigungslösung ein. - Drücken Sie das Absaugventil herunter, und saugen Sie 30 Sekunden lang Reinigungslösung in den Instrumentierkanal |
|  |  | - Nehmen Sie das Distalende des Einführungsteils aus der Reinigungslösung. - Drücken Sie das Absaugventil herunter, und saugen Sie 10 Sekunden lang Luft an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe AUS |
| Vorreinigung Schritt III | - Abnahme von wieder verwendbaren Teilen vom Endoskop | - Trennen Sie den Absaugschlauch vom Absauganschluss des Absaugventils ab. |
|  | Das Einwegabsaugventil (MAJ-209) und das Einwegbiopsieventil (MAJ-210) sind nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen. Entsorgen Sie sie nach Gebrauch. | - Trennen Sie das Absaugventil vom Endoskop. - Wenn Sie das Einwegabsaugventil (MAJ-209) verwenden, entsorgen Sie es nach einmaligem Gebrauch. |
|  |  | - Wenn Sie ein Einwegbiopsieventil (MAJ-210) verwenden, entfernen Sie es und entsorgen Sie es. |
|  | Verwenden Sie das Absaugventil (MAJ-207) sowie das Biopsieventil (MD-495), legen Sie beide in einen Behälter mit Reinigungslösung. | - Trennen Sie das Videoskopkabel vom Anschluss des Endoskops für das Videoskopkabel. |
|  |  | - Trennen Sie die Verbindung zwischen Versorgungsstecker und Lichtquelle. |
|  |  | - Transportieren Sie das Endoskop und den Behälter mit den Zubehörteilen in den Wiederaufbereitungsraum. |