| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung der Vorreinigung am Ort der Anwendung Karl Storz Fiberskope - Serien 110xx ..., 111xx ..., 112xx ..., 113xx ... |
| Anwendungsbereich | Ort der Anwendung |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Anwender der Endoskope |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung SAA_KPR_TLM_MRS_07_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_STORZ Desinfektionsplan Storz_Fiberscope_Serien_11xxx_GA |

Beschreibung

Durchführung der Vorreinigung am Ort der Anwendung Karl Storz Fiberskope - Serien 110xx ..., 111xx ..., 112xx ..., 113xx ...

|  | Gefahr! Wenn das Endoskop nicht unmittelbar im Anschluss an jede Untersuchung vorgereinigt wird, setzen sich organische Rückstände fest und erschweren die effektive Wiederaufbereitung des Endoskops. Führen Sie direkt nach jeder Untersuchung eine Vorreinigung des Endoskops am Untersuchungstisch im Untersuchungsraum durch. |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - 2 Behälter mit 500 ml Fassungsvermögen - Absaugpumpe - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
|  | - Vorbereiten des Endoskops | - Schalten Sie den Videoprozessor und die Lichtquelle AUS. |
|  |  | - Bereiten Sie die Reinigungslösung in einem Behälter mit 500 ml Fassungsvermögen vor. |
|  |  | - Bereiten Sie sauberes Wasser in einem Behälter mit 500 ml Fassungsvermögen vor. |
| - Durchführung |  |  |
| Vorreinigung Schritt I | - Abwischen des Einführungsteils Gehen Sie mit dem Einführungsteil vorsichtig um. Einführungsschlauch oder Abwinkelungsteil dürfen nicht mit übermäßiger Krafteinwirkung gedrückt oder stark abgeknickt werden. | - Sofort nach Gebrauch den Außenmantel des Fiberskops von groben Verunreinigungen (Sekreten etc.) befreien. |
|  |  | - Dazu ein mit Desinfektionsmittel befeuchtetes (vorzugsweise alkoholfreies) Einmaltuch verwenden |
| Vorreinigung Schritt II | - Ansaugen von Reinigungslösung | - Schalten Sie die Absaugpumpe EIN. |
|  |  | - Tauchen Sie das Distalende des Einführungsteils in die Reinigungslösung ein. - Drücken Sie das Absaugventil herunter, und saugen Sie 30 Sekunden lang Reinigungslösung in den Instrumentierkanal. |
|  |  | - Nehmen Sie das Distalende des Einführungsteils aus der Reinigungslösung. - Drücken Sie das Absaugventil herunter, und saugen Sie 10 Sekunden lang Luft an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe AUS |
| Vorreinigung Schritt III | - Abnahme von wieder verwendbaren Teilen und Wiederaufbereitungsgeräten vom Endoskop | - Sämtliches Instrumentarium aus dem Instrumentenkanal entfernen. |
|  |  | - Adapter und andere abnehmbare Teile von Lichteinlassstutzen und Instrumentenkanal entfernen. |
|  |  | - Absaugventileinsatz vom Ventilstutzen entfernen: - seitliche Noppen zusammendrücken und Absaugventileinsatz herausziehen. |
|  |  | - Abgenommene Teile für Einmalgebrauch entsorgen. - Andere Teile ggf. weiter demontieren und separat aufbereiten. |
| Vorreinigung Schritt IV | - Demontage Absaugventileinsatz | - Kappe abschrauben, Feder abnehmen |
|  | Ausschließlich der wieder verwendbare Absaugventileinsatz (silberfarbene Kappe, metallener Stößel) eignet sich zur Aufbereitung. | - Stößel aus Gehäuse entnehmen |
|  |  | - Dichtungsring an Kappe und Stößel entfernen. |
|  |  | - Dichtungsringe überprüfen. Beschädigte Dichtungsringe ersetzen. |
|  |  | - Transportieren Sie das Endoskop und den Behälter mit den Zubehörteilen in den Wiederaufbereitungsraum |