| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung der Vorreinigung am Ort der Anwendung RICHARD WOLF Flexible Nasopharyngo-Laryngoskope und Flexible Bronchoskope |
| Anwendungsbereich | Ort der Anwendung |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Anwender der Endoskope |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung SAA_KPR_TLM_MRS_10_01_Manuelle_Reinigung_AufberZub_WOLF Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7264_GA Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7265_GA Wolf_Thermolabile_Instrumente_Aufbereitung_Handbuch Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung der Vorreinigung am Ort der Anwendung der RICHARD WOLF Flexible Nasopharyngo-Laryngoskope und Flexible Bronchoskope

|  | Gefahr! Wenn das Endoskop nicht unmittelbar im Anschluss an jede Untersuchung vorgereinigt wird, setzen sich organische Rückstände fest und erschweren die effektive Wiederaufbereitung des Endoskops. Führen Sie direkt nach jeder Untersuchung eine Vorreinigung des Endoskops am Untersuchungstisch im Untersuchungsraum durch. |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - 2 Behälter mit 500 ml Fassungsvermögen - Absaugpumpe - Desifor Quick Plus wipes - PSA |
|  | - Vorbereiten des Endoskops | - Schalten Sie die Lichtquelle AUS. |
|  | - Herstellen einer Reinigungslösung | - Bereiten Sie die Reinigungslösung in einem Behälter mit 500 ml Fassungsvermögen vor. |
|  |  | - Bereiten Sie sauberes Wasser in einem Behälter mit 500 ml Fassungsvermögen vor. |
| - Durchführung |  |  |
| Vorreinigung Schritt I | - Abwischen des Einführungsteils Gehen Sie mit dem Einführungsteil vorsichtig um. Einführungsschlauch oder Abwinkelungsteil dürfen nicht mit übermäßiger Krafteinwirkung gedrückt oder stark abgeknickt werden. | - Sofort nach Gebrauch den Außenmantel des Fiberskops von groben Verunreinigungen (Sekreten etc.) befreien. |
|  |  | - Dazu ein mit Desinfektionsmittel befeuchtetes (vorzugsweise alkoholfreies) Einmaltuch verwenden |
| Vorreinigung Schritt II | - Ansaugen von Reinigungslösung | - Schalten Sie die Absaugpumpe EIN. |
|  | Stellen Sie während der Ansaugung sicher, dass das Auffanggefäß der Absaugpumpe nicht überläuft. Anderenfalls kann die Absaugpumpe beschädigt werden. | - Tauchen Sie das Distalende des Einführungsteils in die Reinigungslösung ein. - Drücken Sie das Absaugventil herunter, und saugen Sie 30 Sekunden lang Reinigungslösung in den Instrumentierkanal. |
|  |  | - Nehmen Sie das Distalende des Einführungsteils aus der Reinigungslösung. - Drücken Sie das Absaugventil herunter, und saugen Sie 10 Sekunden lang Luft an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe AUS. |
| Vorreinigung Schritt III | - Demontage vor der manuellen Reinigung | - Flexibles Endoskop, zerlegen. |
|  |  | - Biopsieventil abschrauben. |
|  |  | - Verschlusskappe abschrauben |
|  | Das Dichtventil, rot als Einmalgebrauchsartikel nach jeder Anwendung austauschen und entsorgen | - Dichtventil entfernen und entsorgen. |
|  |  | - Ventileinsatz aus der Bajonettverriegelung der Ventilaufnahme lösen und Saugventil entfernen. |
|  |  | - Ventilstößel aus dem Ventileinsatz herausziehen. |
|  | Die Dichtmembrane, blau als Einmalgebrauchsartikel nach jeder Anwendung austauschen und entsorgen. | - Dichtmembrane abnehmen und entsorgen. |