| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Vorreinigung am Ort der Anwendung Bronchoskope Olympus OES BF-Serie |
| Anwendungsbereich | Ort der Anwendung |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Anwender der Endoskope |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung SAA_KPR_TLM_MRS_05_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_OLYMPUS_01 SAA_KPR_TLM_MRS_06_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_OLYMPUS_02 SAA_KPR_TLM_MRS_08_01_Manuelle_Reinigung_AufberZub_OLYMPUS_BF Olympus_OES_BF-40_Serie_Wiederaufbereitung_Handbuch Olympus_OES_BF-Serie_Service_Manual Desinfektionsplan |

Beschreibung

Durchführung der Vorreinigung am Ort der Anwendung Bronchoskope der Bronchoskope Olympus OES BF-Serie

|  | Gefahr! Wenn das Endoskop nicht unmittelbar im Anschluss an jede Untersuchung vorgereinigt wird, setzen sich organische Rückstände fest und erschweren die effektive Wiederaufbereitung des Endoskops. Führen Sie direkt nach jeder Untersuchung eine Vorreinigung des Endoskops am Untersuchungstisch im Untersuchungsraum durch. |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Sauberes, fusselfreies Tuch - 2 Behälter mit 500 ml Fassungsvermögen - PSA |
|  | - Herstellen einer Reinigungslösung | - Schalten Sie den Videoprozessor und die Lichtquelle AUS. |
|  |  | - Bereiten Sie die Reinigungslösung in einem Behälter mit 500 ml Fassungsvermögen vor - Beachten Sie dabei die Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers zu Temperatur und Konzentration. |
|  |  | - Bereiten Sie sauberes Wasser in einem Behälter mit 500 ml Fassungsvermögen vor. |
| - Durchführung |  |  |
| Vorreinigung Schritt I | - Abwischen des Einführungsteils | - Schalten Sie die Absaugpumpe EIN (ON). |
| Vorreinigung Schritt II | - Ansaugen von Reinigungslösung Beobachten Sie die Sekretflasche umsichtig, um sicher zu stellen, dass diese nicht überläuft, da dies die Absaugpumpe beschädigen kann. | - Tauchen Sie das Distalende des Einführungsschlauchs in die Reinigungslösung ein. - Drücken Sie das Absaugventil her-unter, und saugen Sie 30 Sekunden lang Reinigungslösung in den Kanal an. |
|  |  | - Nehmen Sie das Distalende des Einführungsschlauchs aus der Reinigungslösung. - Drücken Sie das Absaugventil herunter, und saugen Sie 10 Sekunden lang Luft an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe AUS (OFF). |
|  |  | - Schalten Sie die Lichtquelle AUS (OFF). |
| Vorreinigung Schritt III | - Abnahme von wieder verwendbaren Teilen | - Nehmen Sie den Absaugschlauch vom Absaugventil ab. |
|  | Der Endoskopanschluss ist kurz nach dem Lösen von der Lichtquelle sehr heiß. Vermeiden Sie die Berührung. | - Nehmen Sie das Absaugventil vom Endoskop ab. |
|  |  | - Nehmen Sie das Biopsieventil vom Endoskop ab |