| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Vorgehensweise bei fehlerhafter Sterilisation |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | HP_VARIOKLAV_65_TC_GA HP_VARIOKLAV_ECO_300_HC_Gebrauchsanweisung gke_Indikatorstreifen_GA Comcotec_Sego_Benutzerhandbuch Comcotec_SegoSoft_Steve_Benutzerhandbuch VA_KPR_TSM_KFK_01_01_Identifikation_Rueckverfolgbarkeit_SteVe |

Beschreibung

Vorgehensweise bei fehlerhafter Sterilisation.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Durchführung |  |  |
| Problem | - Abbruch des Sterilisationsprozesses wegen z.B. Stromausfall oder Prozessabweichungen | - Plombe vom Sterilcontainer entfernen - Verpackung einzelner Sterilgüter öffnen |
|  | - Einzelne Sterilgüter mit defekter/ feuchter Verpackung | - Verpackung öffnen - Neuverpackung vor erneuter Sterilisation |
|  | - Fehlender Farbumschlag der Chargenkontrollindikatoren | - Plombe vom Sterilcontainer entfernen - Verpackung einzelner Sterilgüter öffnen und neu verpacken - Verfalldatum und Zustand der Indikatoren prüfen - Indikatoren derselben Packcharge in einem weiteren Sterilisationszyklus prüfen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Charge nicht freigeben | - Eintrag der Gründe im Prozessdokumentationssystem |
| Weitere Vorgehensweise | - Erneute Sterilisation | - neu verpacken und etikettieren |
|  | - Problem weiterhin vorhanden | - ggf. Instandsetzung einleiten über Medizintechnik |