| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Prozessfreigabe nach Prüfung der normenkonformen Aufbereitung der Medizinprodukte nach der Dampfsterilisation |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_KPR_TSM_KFK_01_01_Fehlerhafte_Sterilisation gke_Helix-Test_Farbumschlagstafel gke_Indikatorstreifen_GA Comcotec_Sego_Benutzerhandbuch Comcotec_SegoSoft_Steve_Benutzerhandbuch VA_KPR_TSM_KFK_01_01_Identifikation_Rueckverfolgbarkeit_SteVe |

Beschreibung

Freigabe der Charge und Dokumentation des Aufbereitungsprozesses nach der Dampfsterilisation

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Erforderliches Material bereitstellen | - Farbumschlagstafel Helix-Test |
| Händedesinfektion | - Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 |
| - Durchführung |  |  |
| Kontrolle | - Programm | - Charge mit dem korrekten Programm gefahren |
|  | - Prozessparameter | Prüfkriterien sind: - Korrekter Programmablauf inkl. der technischen Prozessparameter Temperatur, Druck und Haltezeit (Display Geräteanzeige, Ausdruck oder elektronische Speicherung) - 134°C/305 kPa/7 Minuten |
|  | - Unversehrtheit der Verpackung | - Sterilbarrieresysteme auf eventuell vorhandene Einrisse, Perforationen, etc. begutachten - Kontrolle der Siegelnähte - Kontrolle der Verplombung bei Containern |
|  | - Restfeuchte | - Abkühlphase beachten! ca. 30 Minuten |
|  |  | - Sterilbarrieresysteme auf eventuell vorhandene Restfeuchte kontrollieren - Bei zu viel Restfeuchte - erneute Verpackung und Sterilisation der MP |
|  | - Prozessindikatoren Typ 1 Etikett/ Indikatorband/ Folienverpackung | - Korrekter Farbumschlag - Eventuell Vergleich mit Farbumschlagtafel des Herstellers |
|  | - PCD mit Indikator Typ 2 Indikatoren für spezielle Prüfungen | - Korrekter Farbumschlag - Vergleich mit Farbumschlagtafel des Herstellers |
|  | - Korrekte Kennzeichnung der verpackten MP | Folgende Angaben muss die Kennzeichnung beinhalten: - Herstellungsdatum - Verfalldatum - Name des Verpackers - Chargennummer - Inhalt |
| Prozessparameter nicht korrekt | - Bei Abweichungen der Parameter. | - Rückführung der MP in den Reinigungs- und Desinfektionsbereich |
|  |  | - „KEINE FREIGABE“ im Popupfenster der Prozessdokumentation auswählen |
|  |  | - Eintrag der Gründe, warum Charge nicht freigegeben |
|  | - Feststellen der Ursache | - Information TE-Fhr/OP-Gruppe |
|  | - Nach Beseitigung des Mangels | - Charge einem kompletten Aufbereitungsprozess unterziehen |
| Prozessparameter korrekt | - Freigabe der Charge |  |
| Freigabe der Charge | - Freigabedialog (Abb. 1) | - Freigabedialogfenster öffnet sich standardmäßig automatisch nach jedem Programmende |
|  | - Prozessbeurteilung und Produktfreigabe | - Dropdown-Listen Prozessbeurteilung und Produktfreigabe bearbeiten |
|  | - Passwortabfrage (Abb. 2) | - Passwort für die freigebende Person angeben |
|  |  | - Freigegebene Aufzeichnung wird automatisch in das PDF-Format umgewandelt und als solches im PDF Archiv aufgenommen. |
| Etikettendruck (Segosoft Steve) | - Etikettendruck (Abb. 3) | - Prozesslabel werden nach erfolgter Freigabe automatisch ausgedruckt |

| Bildteil |  |
| --- | --- |
| Abb. 1 |  |
| Abb. 2 | Abb. 3 |