| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Sichtkontrolle von MP nach Reinigung und Desinfektion |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich Desinfektionsplan SAA_KPR_TSM_RED_10_01_Transfer_zum_reinen_Bereich AKI_Rote_Broschuere_Instrumentenaufbereitung Instandhaltungskonzept ChirInstrEinsatz |

Beschreibung

Durchführung einer visuellen Sichtprüfung auf Sauberkeit von gereinigten und desinfizierten Medizinprodukten. Fehlerhafte MP sind auszusortieren und der Reparatur/Instandsetzung zuzuführen.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

|  | Hinweis Bei einem nicht korrekt gereinigten MP wird die komplette Charge in den RuD-Bereich zurückgeführt und einer nochmaligen manuellen/maschinellen Reinigung und Desinfektion unterzogen! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Prüfen | - Ringlupenleuchte |
| Händedesinfektion | - Hygienische Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 |
| - Durchführung |  |  |
| Sichtkontrolle | - Sauberkeit jedes einzelnen MP | - Visuelle Überprüfung der Sauberkeit eines jeden einzelnen MP unter Zuhilfenahme der Ringlupenleuchte |
|  | - Vorhandensein von Restverschmutzungen | - Rückführung der kompletten Charge in den RuD-Bereich (SAA_KPR_TSM_RED_10) - MP einer erneuten maschinellen RuD unterziehen |
|  | - Trockenheit jedes einzelnen MP | - Überprüfung der Trockenheit eines jeden MP, vor allem bei Hohlkörperinstrumenten - eventuell nachtrocknen mit medizinischer Druckluft |
|  | - Schäden an den MP | - Kontrolle eines jeden MP auf vorhandene Schäden, z.B. Risse, Kanten, Korrosion - Kontrolle der Unversehrtheit der Oberflächen bei MP aus Kunststoffen, Gummi, Latex |
|  | - Schäden nicht behebbar | - Beschädigte Instrumente der Instandsetzung zuführen, gemäß Instandhaltungskonzept |
| Kontrolle | - Ggf. Simicon RI Reinigungsindikator | - Prüfanschmutzung vollständig entfernt? |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen | - Oberflächen desinfizieren - SAA_GRU_HYG_04 |