| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Pflege, Funktionskontrolle von MP nach Reinigung und Desinfektion |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich Desinfektionsplan Aesculap_Acculan_Akku_616_626_646_GA Aesculap_Acculan_Bohrmaschine_620D_GA Aesculap_Acculan_Dermatom_643_GA Aesculap_Acculan_Mini_647_GA Aesculap_Acculan_Reamer_613_GA Aesculap_Acculan_Sagittalsaege_633_GA Aesculap_Eccos_Lagersystem_GA Aesculap_Hautnetz-Dermatom_BA720R_GAenten Aesculap_Primelinecontainer_GA Aesculap_Sterilcontainer_Funktionsprüfung Aesculap_Sterilcontainer-System_GA Stryker_Osteosynthesen Synthes_Aufbereitung_von_Schneidwerkzeugen Synthes_Aufbereitung_Wartung_und_Pflege_von_Instrumenten AKI_Rote_Broschuere_Instrumentenaufbereitung Instandhaltungskonzept ChirInstrEinsatz |

Beschreibung

Durchführung einer visuellen Sichtprüfung auf Sauberkeit, sowie Pflege mit anschließender  Funktionsprüfung der gereinigten und desinfizierten MP. Fehlerhafte MP sind auszusortieren und der Reparatur/Instandsetzung gemäß Instandhaltungskonzept ChirInstrEins zuzuführen.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

|  | Hinweis Sind MP der Instandsetzung zuzuführen, ist generell eine vorherige Absprache mit dem OP durchzuführen! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - Material für die Pflege und Funktionskontrolle (z.B. Akku) |
| Händedesinfektion | - Hygienische Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 |
| - Durchführung |  |  |
| Pflege und Funktionskontrolle | - Instrumente mit Gelenkteilen | - auf Gangbarkeit kontrollieren - bei Bedarf mit Pflegespray/-öl punktuell bearbeiten - Überschüssiges Pflegemittel mit einem flusenfreien Tuch entfernen |
|  | - Instrumente mit Innenlumen | - Instrumente mit Lumina auf Durchgängigkeit und Sauberkeit prüfen - nicht durchgängige oder noch verschmutzte Instrumente zurück in den RuD-Bereich und nachbehandeln |
|  | - Instrumente mit Isolierungen | - Instrumente mit beschädigten Isolierungen sofort der Instandsetzung zuführen |
|  | - Chirurgische, atraumatische Klemmen und Pinzetten | - Schließbarkeit des Mauls kontrollieren - unter der Ringlupenleuchte auf Rückstände kontrollieren - Ggf. Atraumatische Klemmen und Pinzetten auf Papier drücken und auf Verletzung des Papiers achten |
|  | - Stanzen | - Ggf. Schnittfähigkeit auf einer Begleitkarte überprüfen - Leichtgängigkeit - sauberer, glatter Schnitt ohne Ränder |
|  | - Scheren | - Leichtgängigkeit - Gute Schneidfähigkeit - von der Spitze ausgehend 2/3 - Prüfen des Gelenkspiels - ggf. Schneidprüfung auf Prüfmaterial (Kompresse) - Unversehrtheit der Schneidkanten |
|  | - Nadelhalter | - Kontrolle auf Leichtgängigkeit - Kontrolle der Hartmetalleinlagen in den Maulflächen auf Abnutzungen, Kerben, Risse - Lichtspaltkontrolle - Lückenloser Schluss |
|  | - Redonspieße und Punktionskanülen | - Unversehrte Spitze, keine Widerhaken - Ggf. MP mit Schliff nach oben über Kompresse/ synthetische Watte ziehen => dabei dürfen keine Fäden/ Fasern mitgezogen werden |
|  | - Bohrmaschinen | - Herstellerangaben beachten - Bedienknöpfe und Antriebsaufsätze laut Herstellerangaben pflegen |
|  | - Zerlegbare Instrumente/ MIC Instrumente | - Funktionsprüfung - Ausschließlich in zusammengebautem Zustand - Sofern erforderlich, nach erfolgter Prüfung für die Sterilisation zu zerlegen |
|  | - Sägen | - Mit Pflegeöl pflegen - Zur besseren Verteilung des Öles im Inneren den Motor einige Sekunden laufen lassen - Bei Sägen die komplette Halterung für Sägeblatt überprüfen |
|  | - Optiken | - Mit alkoholgetränktem flusenfreien Tuch alle Linsen abreiben - Gegen Lichtquelle auf Durchsicht überprüfen - Blinde oder in der Sicht eingeschränkte Optiken nach Rücksprache mit dem OP austauschen |
|  | - Akkusysteme | - Hohlraum für Akkueinsatz auf Trockenheit überprüfen - evtl. Dichtung mit Pflegespray pflegen |
|  | - PrimeLine Container | - keine funktionsbeeinträchtigenden Verformungen - Dichtungen nicht beschädigt und vollständig eingelegt - Beschlagteile und Dichtungen nicht lose |
|  |  | - Verschlüsse funktionsfähig - Filterhalterungen, Filter und Ventile nicht beschädigt - Kunststoffteile keine Risse - Fehlerhafte Container oder Deckel austauschen |
|  | - Anästhesiematerialien und andere Materialien aus Kunststoff, Gummi und Latex | - Kunststoffoberflächen, Gummi und Latexartikel nicht mit Instrumentenpflegemittel behandeln - Hinweis: Silikonspray |
| Ersatz von MP | - Ersatz von defekten Instrumenten | - Ersatzinstrumente sind komplett aufzubereiten! |
|  | - Kein Ersatz vorhanden | - entscheiden, ob bei fehlendem Ersatz das Sieb noch einsatzfähig ist – Rücksprache mit dem OP - Ggf. Kennzeichnung des entsprechenden Siebes mit Angabe des fehlenden Instrumentes |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen | - Oberflächen desinfizieren - SAA_GRU_HYG_04 |