| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Sichtkontrolle von MP nach Reinigung und Desinfektion |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_KPR_TSM_KPF_01_01_Sichtkontrollen_nach_RuD SAA_KPR_TSM_KPF_02_01_Pflege_und_Funktionskontrolle Comcotec_Sego_Benutzerhandbuch Desinfektionsplan |

Beschreibung

Freigabe der maschinell gereinigten und desinfizierten Materialien zur weiteren Bearbeitung im PuS-Bereich der AEMP.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - Material für die Pflege und Funktionskontrolle |
| Händedesinfektion | - Hygienische Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 |
| - Durchführung |  |  |
| Kontrolle | - Prozessparameter überprüfen | - Prozessdokumentationssystem in der Auswerteeinheit Temperatur Zeit A0-Wert von 3000 - Visuelle Prüfung der Charge auf Sauberkeit und Trockenheit - Ggf. Auswertung Simicon RI |
| Prozessparameter nicht korrekt | - Bei Abweichungen der Parameter. | - Rückführung der MP in den Reinigungs- und Desinfektionsbereich |
|  |  | - „KEINE FREIGABE“ im Popupfenster der Prozessdokumentation auswählen |
|  |  | - Eintrag der Gründe, warum Charge nicht freigegeben |
|  | - Feststellen der Ursache | - Information TE-Fhr/innerhalb der AEMP/OP |
|  | - Nach Beseitigung des Mangels | - gesamte Charge der erneuten Reinigung und Desinfektion zuführen. |
| Prozessparameter korrekt | - Freigabe der Charge |  |
|  | - Entnahme der MP aus dem Beladewagen | - Zusammenstellung der Siebe zur Abkühlung, dabei Siebzuordnung beachten |
| Freigabe der Charge | - Freigabedialog | - Freigabedialogfenster öffnet sich standardmäßig automatisch nach jedem Programmende |
|  | - Prozessbeurteilung und Produktfreigabe | - Dropdown-Listen Prozessbeurteilung und Produktfreigabe bearbeiten |
|  | - Passwortabfrage | - Passwort für die freigebende Person angeben |
|  |  | - Freigegebene Aufzeichnung wird automatisch in das PDF-Format umgewandelt und als solche im PDF Archiv aufgenommen. |
| Etikettendruck | - Etikettendruck (Abb. 3) | - Prozesslabel werden nach erfolgter Freigabe automatisch ausgedruckt |