| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Lagerung und Überwachung der aufbereiteten Siebe und Einzelinstrumente im Sterilgutlager |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Sterilgutlager |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | Comcotec_SegoSoft_Benutzerhandbuch Comcotec_SegoSoft_Steve_Benutzerhandbuch Desinfektionsplan Einteilung_Sterilgutlager SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion VA_KPR_TSM_LAT_01_01_Lagerung_Sterilgut Weisung Hygieniker KdoSanDst Instandhaltungskonzept ChirInstrEinsatz |

Beschreibung

Lagerung und Überwachung der aufbereiteten Siebe und Einzelinstrumente im Sterilgutlager.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Händedesinfektion | - hygienische Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 - Vor jeder Entnahme von MP aus dem Sterilisator eine - Vor jedem Berühren von sterilen Verpackungen im Sterilgutlager - Im Anschluss auf trockene Hände achten! |
| - Durchführung |  |  |
| Lagerungskriterien | - Lagerung in einer Schutzverpackung für sterile Medizinprodukte und/oder geschützt | - in geschlossenen Lagersystemen, z.B. in Schränken, Schubladen oder - in Regalen in Räumen der Raumklasse II nach DIN 1946-4 - Trocken - Vor Staub und Kontamination geschützt |
| Lagerfristen | - Lagerfristen für verpackte Instrumente in Folienverpackung oder Sterilcontainer | - ≤ 48 Stunden Lagerung ungeschützt in offenen Regalen, Bereitstellung zum alsbaldigen Gebrauch |
|  |  | - ≤ 6 Monate einfach/doppelt verpackt, Lagerung geschützt in z.B. geschlossener Schrankschublade) - Durchführung nach Vorgaben/Anweisung des zuständigen Hygienikers |
| Einteilung Sterilgutlager | - Aufteilung des Sterilgutes | - Befüllung der Sterilgut-Lagerschränke gemäß Einteilung_Sterilgutlager |
| Überwachung | - Anwendung „First-in-first-out“ - Prinzip | - Einsortieren/ Einräumen neu aufbereiteter MP nach hinten (first in - first out) |
|  | - Lagerzeit der sterilen Instrumente und Sets/Siebe | - Wartungsdialog SegoSoft® Steve mit Anzeige des Ablaufs der Lagerdauer von Sieben und Einzelinstrumenten |
|  | - Lagerdauer von Sieben/ Instrumenten abgelaufen | - Siebe/Instrumente einem erneuten Aufbereitungsprozess unterziehen |
| - Abschließend |  |  |
| Weitere Vorgehensweise | - Ausgabe an den Nutzer | - SAA_KPR_LAT_02 |