| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Vorreinigung von MP vor maschineller RuD bei stark anhaftenden groben Verschmutzungen |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | Leitline_Validierung_Manuelle_RuD Bandelin_Sonorex_Einbau_URG_GA VA_KPR_TSM_RED_01_01_Manuelle_RuD |

Beschreibung

Unterstützung der optimalen Durchführung des Reinigungs- und Desinfektionsprozesses für MP bei stark anhaftenden groben Verschmutzungen

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen. | - PSA - Geeignete Reinigungsbürste - Einmalspritze 20 ml - Flusen freies Trockentuch - Incidin wipes |
| - Durchführung |  |  |
| Manuelle Vorreinigung | - Stark anhaftende grobe Verschmutzungen entfernen | - Vorspülen unter fließendem Wasser |
|  |  | - Außen anhaftende grobe Verschmutzungen mit einem weichen in Reinigungslösung getränkten Tuch abwischen |
|  |  | - Hohlkörper mit Reinigungspistole Vorspülen |
|  |  | - Innen anhaftende grobe Verschmutzungen mit entsprechenden Bürsten vorreinigen |
| Ultraschallreinigung | - Beschallungsobjekte einbringen | - Luftblasen aus Hohlräumen vollständig entfernen - Korbträger in die Schwingwanne stellen - Einsatzkorb auf den Korbträger stellen |
|  | - Prüfen | - Zu beschallende Objekte sind vollständig mit Flüssigkeit bedeckt - Füllstand - Schallschatten vermeiden |
|  | - Produkt im Ultraschallreinigungsbad reinigen | - Deckel auflegen - Beschallung mindestens 5 min - Frequenz 35 kHz |
| Spülung | - Beschallungsobjekte entnehmen | - Ultraschall ausschalten - Korb bzw. Einsatzgefäß entnehmen und abstellen |
|  | - Zugängliche Oberflächen der Instrumente | - unter fließendem Wasser abspülen bzw. vollständig durchspülen |
|  | - Nicht starre Komponenten, wie z.B. Stellschrauben, Gelenke | - bei der Schlussspülung bewegen |
|  | - Lumen | - mit einer geeigneten Einmalspritze spülen |
|  |  | - Restwasser ausreichend abtropfen lassen bzw. mit med. Druckluft trocknen |
| - Weiteres Vorgehen |  |  |
| Sichtkontrolle | - Sichtkontrolle auf Restverschmutzung durchführen | - Bei weiterer Verschmutzung Ultraschall-Reinigung wiederholen |