| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Korrektes Beladen des RDG – Programmstart - Instrumente |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich AKI_Rote_Broschuere_Instrumentenaufbereitung Miele_G7826_GA Miele_G7826_Kurzanleitung Miele_E701_GA Simicon_RI_Produktinformation Desinfektionsplan |

Beschreibung

Korrektes Beladen des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes nach den bei der Validierung festgelegten Vorgaben hinsichtlich der Beladungskonfiguration. Programmstart mit anschließender Reinigung und Desinfektion der MP.

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Wagen und Einsätze der ErgAusstg RDG - Transferwagen |
| Beladewagen | - Beladewagen auswählen | - Beladungswagen E701-4 in den Transferwagen einhängen - Notwendiges Zubehör auswählen |
| Instrumente | - Gelenkinstrumente | - Gelenkinstrumente 90° öffnen |
|  | - Komplexe Instrumente | - Komplexe Instrumente zerlegen - Hohlkörperinstrumente aufstecken |
| - Durchführung |  |  |
| Beladung | - Legen/Platzieren der Instrumente (Abb. 1 und 2) | - Ein Überladen der Siebeinsätze vermeiden - Großflächige Instrumente so platzieren, dass keine Spülschatten entstehen - Instrumente so ablegen, dass sie sich nicht gegenseitig beschädigen. |
|  |  | - Kleinteile/spitze/scharfe MP in einer Kleinteilebox sichern |
|  | - Legen/Platzieren von Dosen, Bechern, Nierenschalen (Abb. 3) | - Gefäße, mit der Öffnung nach unten im Wagen einordnen - möglichst in oberer Ebene - Die Reinigung der Instrumente darf nicht behindert werden - Gefäße dürfen durch die Spülmechanik nicht umgedreht werden |
| Chargenkontrolle | - Reinigungsindikator Simicon RI platzieren bzw. befestigen | - wie bei der Validierung festgelegt, vorne rechts unten |
| Markierung und Zuordnung | - Siebkörbe kennzeichnen | - Nummernclips zur leichteren Zuordnung anbringen |
| Kontrolle | - Funktion der Spülarme | - Instrumente so platzieren, dass die Funktion der Spülarme nicht beeinträchtigt ist. |
| Beladen | - Beladen des RDG´s | - Tür des RDG´s öffnen |
|  |  | - Transferwagen mit dem bestückten Beladewagen an die geöffnete Tür schieben - Wagen so in das RDG schieben, dass die Magneten der Wagenkennung bzw. der Wasseranschluss auf der rechten Seite sind - Transferwagen Absenken |
|  |  | - Wagen in RDG schieben - Wasseranschlüsse andocken - Gerätetür schließen |
| Programmstart | - Programmwahl | - Programmwahl nach aufzubereitenden Materialien - Programm Starten |
|  |  | - Transportwagen entfernen |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen | - RDG und Oberfläche des Transportwagens desinfizieren - SAA_GRU_HYG_03 |

| Bildteil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abb. 1 | Abb. 2 | Abb. 3 |