| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Korrektes Beladen des RDG – Programmstart - Anästhesiematerialien (AN) |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich AKI_Rote_Broschuere_Instrumentenaufbereitung Miele_G7826_GA Miele_G7826_Kurzanleitung Miele_E715_GA Simicon_RI_Produktinformation Desinfektionsplan |

Beschreibung

Korrektes Beladen des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes nach den bei der Validierung festgelegten Vorgaben hinsichtlich der Beladungskonfiguration. Programmstart mit anschließender Reinigung und Desinfektion der MP.

|  | Achtung! Keine Aufbereitung von Einwegprodukten – Herstellerangaben beachten! |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Wagen und Einsätze der ErgAusstg RDG - Transferwagen |
| Beladewagen | - Beladewagen auswählen | - Beladungswagen E715/1 in den Transferwagen einhängen - Notwendiges Zubehör auswählen |
| - Durchführung |  |  |
| Anschluss Beatmungsschläuche | - Halterung für Beatmungsschläuche einbauen | - Die Rändelmutter an der Halterung lösen, die getauscht werden soll. - Die Halterung entnehmen. - Die gewünschte Halterung in den Injektorwagen einsetzen. - Die Halterung mit der Rändelmutter festschrauben. |
|  | - Beatmungsschläuche aufstecken | - Die Beatmungsschläuche beginnend mit der letzten Reihe der Halterungen (zur Wendelauflage) von innen nach außen einordnen. Dazu - Den Beatmungsschlauch auf die Düse stecken und dabei den Kegel 1 bis 2 cm herunterdrücken, so dass die Feder gespannt wird. |
|  | - Beatmungsschläuche befestigen | - Den Beatmungsschlauch zwischen zwei Bügel der Halterung stecken. - Die Beatmungsschläuche sind richtig adaptiert, wenn die Federn an den Düsen unter Spannung stehen. |
|  | - Beatmungsschläuche einlegen | - Die Beatmungsschläuche gleichmäßig in der Wendel verlegen. |
| Anschluss Atembeutel | - Atembeutel adaptieren. | - Den Atembeutel auf die Injektordüse stecken. - Die Öffnung des Atembeutels mit dem Kunststoffkonus fest verschließen. |
| Anschluss Atemmaske | - Atemmaske adaptieren | - Bei Atemmasken mit verschließbarem Luftpolster den Stöpsel ziehen - die Luft so weit wie möglich entfernen und den Stöpsel wieder einstecken. - Mehrere Atemmasken auf eine Injektordüse für Atembeutel stecken. Achtung: keine Spülschatten bilden! |
| Anschluss Faltenbalg | - Injektordüse für Faltenbalg E431 einbauen | - Eine Injektordüse E466 mit einem Schraubenschlüssel 7 mm losschrauben. - Die Injektordüse E431 in den freien Schraubansatz schrauben und mit dem Schraubenschlüssel festziehen. |
|  | - Faltenbalg adaptieren | - Den Faltenbalg auf die Injektordüse E431 aufsetzen. |
| Anschluss Guedeltubus | - Guedeltubus adaptieren | - Den Guedeltubus auf eine Injektordüse mit Klemmfeder stecken. |
| Anschluss Endotrachealtubus | - Endotrachealtubus adaptieren | - Den Endotrachealtubus so auf eine Injektordüse stecken, dass er mit der Klemmfeder an der Düse befestigt ist. - Die Ballonzuleitung mit Ventil hinter die Klemmfeder legen. |
| Anschluss Larynxmaske | - Düsenkombination aus E464 und E454 anbauen | - Die Feder zur Höhenjustierung von der Injektordüse E454 entfernen. - Die Injektordüse E454 an die Aufnahme E464 schrauben. - Die Düsenkombination anstelle einer Injektordüse E466 in einen Schraubansatz schrauben und mit einem Schraubenschlüssel 7 mm festziehen |
|  | - Larynxmaske adaptieren | - Die Luft aus dem Luftpolster der Larynxmaske so weit wie möglich entfernen. - Die Larynxmaske auf die Düsenkombination stecken. - Die Ballonzuleitung mit dem Ventil in der Klemmfeder fixieren. |
| Beladen | - Einlegen/Platzieren Kleinteile/Leichtes Spülgut | - Kleinteile in die Siebschale E430/1 einordnen. - Leichtes Spülgut mit einem Abdecknetz (z.B. A3) |
| Chargenkontrolle | - Reinigungsindikator Simicon RI bzw. Simicon Hohlkörpertest platzieren bzw. befestigen | - wie bei der Validierung festgelegt, vorne rechts unten bzw. an Spülanschluss |
| Markierung und Zuordnung | - Siebkörbe kennzeichnen | - Nummernclips zur leichteren Zuordnung anbringen, sofern vorhanden |
| Kontrolle | - Funktion der Spülarme | - Funktion der Spülarme nicht beeinträchtigt |
| Beladen | - Beladen des RDG´s | - Tür des RDG´s öffnen |
|  |  | - Transferwagen mit dem bestückten Beladewagen an die geöffnete Tür schieben - Wagen so in das RDG schieben, dass die Magneten der Wagenkennung/Wasseranschluss auf der rechten Seite sind - Transferwagen Absenken |
|  |  | - Wagen in RDG schieben - Wasseranschlüsse andocken - Gerätetür schließen |
| Programmstart | - Programmwahl | - Programmwahl nach aufzubereitenden Materialien - Programm Starten |
|  |  | - Transferwagen entfernen |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen | - RDG und Oberfläche des Transferwagens desinfizieren - SAA_GRU_HYG_03 |