| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Korrektes Beladen des RDG – Programmstart - Minimalinvasives Instrumentarium (MIC) |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich AKI_Rote_Broschuere_Instrumentenaufbereitung Miele_G7826_GA Miele_G7826_Kurzanleitung Miele_E705_GA Miele_E457_GA Simicon_RI_Produktinformation Desinfektionsplan |

Beschreibung

Korrektes Beladen des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes nach den bei der Validierung festgelegten Vorgaben hinsichtlich der Beladungskonfiguration. Programmstart mit anschließender Reinigung und Desinfektion der MP.

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Wagen und Einsätze der ErgAusstg RDG - Transferwagen |
| Beladewagen | - Beladewagen auswählen | - Beladungswagen MIC E705/2 in den Transferwagen einhängen - Notwendiges Zubehör auswählen |
| - Durchführung |  |  |
| Anschluss Handgriffe | - Handgriffe aufstecken | - Kontaminierte Handgriffe auf eine Düse, z.B. E452, aufstecken |
| Beladen | - Einlegen/Platzieren Arbeitseinlagen, HF-Kabel und gering verschmutzte Handgriffe | - Die Arbeitseinlagen sollen an drei Punkten in den Stegen des E457 fixiert sein. - Dazu ist die Position der Stege an die Länge der Arbeitseinlagen anpassbar. - Die Arbeitseinlagen in die Stege einordnen. - Dabei zuerst das Funktionsende einklemmen und öffnen. - Danach die Arbeitseinlage in den weiteren Stegen fixieren. |
| Anschluss Trokarhülsen | - Trokarhülsen aufstecken | - Trokarhülsen zerlegen. - Die Kleinteile in einer verschließbaren Siebschale aufbereiten. - Trokarhülsen mit Ø 10 - 15 mm auf eine Düse E454 stecken. - Für Trokarhülsen mit Ø 15 - 20 mm die Düsenkombination E464 plus E454 verwenden. - Die Trokarhülse mit der Klemmfeder so positionieren, dass die Spülflotte kritische Bereiche durch seitliche Öffnungen der Düse erreicht. |
|  | - Trokarhülsen mit Schlauchadapter verbinden | - Den seitlichen Anschluss der Trokarhülse mit einem Schlauchadapter E448 verbinden. - Den Schlauchadapter in die Spülleiste schrauben. |
|  | - Klappventil aufstecken | - Das Klappenventil auf eine Injektordüse E 454 für Trokarhülsen oder E 453 mit Halteklammer stecken. - Das Klappenventil mit der Klemmfeder oder der Halteklammer so positionieren, dass die Spülflotte kritische Bereiche durch seitliche Öffnungen der Düse erreicht. |
| Anschluss Veres-Kanülen | - Veres-Kanülen für die Aufbereitung vorbereiten. | - Veres-Kanülen zerlegen. - Den äußeren Teil der Veres-Kanüle auf eine Düse E453 mit Klemmfeder E472 aufsetzen. - Das obere Ende der Veres-Kanüle wird von der Drahtauflage gehalten. |
|  | - Innenteil der Veres-Kanülen adaptieren | - Den inneren Teil der Veres-Kanüle in einen Luer-Lock-Adapter schrauben - der Hahn muss geöffnet sein. - Das obere Ende der Veres-Kanüle wird von der Drahtauflage gehalten. |
| Beladen | - Einlegen/Platzieren Kleinteile | - Kleinteile in die verschließbare Siebschale E451 legen. - Die verschlossene Siebschale in die untere Ebene des Wagens stellen. |
|  | - Einlegen/Platzieren Kleinstteile | - Kleinstteile im Einsatz E473/1 sichern - Einsatz E473/1 an einer Strebe des Wagens befestigen. |
|  | - Einlegen/Platzieren Kaltlichtkabel und Saugschläuche | - Die oberen Enden von Kabel und Saugschlauch in der oberen Klemmvorrichtung des Einsatzes E444 fixieren. - Kaltlichtkabel und Saugschlauch parallel auf den Einsatz wickeln. |
|  | - Kabel fixieren | - Das untere Ende des Kabels in der unteren Klemmvorrichtung des Einsatzes fixieren. - Kaltlichtkabel nicht knicken |
|  | - Saugschläuche anschließen | - Saugschläuche in einer abwärts gerichteten Spirale aufwickeln - Das untere Ende des Saugschlauches an eine Spüldüse anschließen |
|  | - Einsatz E444 platzieren | - Einsatz E444 an eine Halterung des Wagens hängen. |
| Chargenkontrolle | - Reinigungsindikator Simicon RI bzw. Simicon Hohlkörpertest platzieren bzw. befestigen | - wie bei der Validierung festgelegt, vorne rechts unten bzw. an einem Spülanschluss - Simicon_RI_Produktinformation |
| Markierung und Zuordnung | - Siebkörbe kennzeichnen | - Nummernclips zur leichteren Zuordnung anbringen, soweit vorhanden |
| Kontrolle | - Funktion der Spülarme | - Funktion der Spülarme nicht beeinträchtigt |
| Beladen | - Beladen des RDG´s | - Tür des RDG´s öffnen |
|  |  | - Transferwagen mit dem bestückten Beladewagen an die geöffnete Tür schieben - Wagen so in das RDG schieben, dass die Magneten der Wagenkennung/Wasseranschluss auf der rechten Seite sind - Transferwagen Absenken |
|  |  | - Wagen in RDG schieben - Wasseranschlüsse andocken - Gerätetür schließen |
| Programmstart | - Programmwahl | - Programmwahl nach aufzubereitenden Materialien - Programm Starten |
|  |  | - Transportwagen entfernen |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen | - RDG und Oberfläche des Transportwagens desinfizieren - SAA_GRU_HYG_03 |