| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Korrektes Beladen des RDG – Programmstart - OP-Schuhe |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich AKI_Rote_Broschuere_Instrumentenaufbereitung Miele_G7826_GA Miele_G7826_Kurzanleitung Simicon_RI_Produktinformation Desinfektionsplan |

Beschreibung

Korrektes Beladen des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes nach den bei der Validierung festgelegten Vorgaben hinsichtlich der Beladungskonfiguration. Programmstart mit anschließender Reinigung und Desinfektion der MP.

|  | Hinweis! Die Aufbereitung der OP-Schuhe erfolgt immer an Schluss des OP-Programmes bzw. nach der Aufbereitung der MP. Im Anschluss ist eine Leercharge des RDG zu fahren. |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Wagen und Einsätze der ErgAusstg RDG - Transferwagen |
| Beladewagen | - Beladewagen auswählen | - Beladewagen E775/1 mit Schuheinsatz bestücken und in den Transferwagen einhängen - Notwendiges Zubehör auswählen |
| - Durchführung |  |  |
| Beladen | - OP-Schuhe auf E 730 stecken | - Aufstecken von bis zu 20 OP-Schuhen auf den Einsatz E 730 - Optional erst jetzt Einsatz E730 in E775/1 einstellen |
| Kontrolle | - Funktion der Spülarme | - Funktion der Spülarme nicht beeinträchtigt |
| Beladen | - Beladen des RDG´s | - Tür des RDG´s öffnen |
|  |  | - Transferwagen mit dem bestückten Beladewagen an die geöffnete Tür schieben - Wagen so in das RDG schieben, dass die Magneten der Wagenkennung/Wasseranschluss auf der rechten Seite sind - Transferwagen absenken |
|  |  | - Gerätetür schließen |
| Programmstart | - Programmwahl | - Programmwahl nach aufzubereitenden Material - Programm Starten |
|  |  | - Transferwagen entfernen |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen | - RDG und Oberfläche des Transferwagens desinfizieren - SAA_GRU_HYG_03 - Bestücken der RDG-Kammer mit leeren Schuhwagen |
| Eigendesinfektion des RDG | - Programmwahl | - Manuelle Programmwahl des Vario-TD-Programms - Programm starten |