| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Korrektes Beladen des RDG – Programmstart - Sterilcontainer |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich AKI_Rote_Broschuere_Instrumentenaufbereitung Aesculap_Primelinecontainer_GA Aesculap_Sterilcontainer-System_GA Miele_G7826_GA Miele_G7826_Kurzanleitung Miele_E710_GA Simicon_RI_Produktinformation Desinfektionsplan |

Beschreibung

Korrektes Beladen des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes nach den bei der Validierung festgelegten Vorgaben hinsichtlich der Beladungskonfiguration. Programmstart mit anschließender Reinigung und Desinfektion der MP.

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Wagen und Einsätze der ErgAusstg RDG - Transferwagen |
| Beladewagen | - Beladewagen auswählen | - Beladungswagen E710/2 in den Transferwagen einhängen |
| - Durchführung |  |  |
| Beladen | - Sterilcontainer mit den Maximalmaßen (in mm) 160 x 300 x 600 | - Platzieren von bis zu vier Sterilcontainern - Filter aus Textil- oder Papiermaterial vor der Aufbereitung aus den Deckeln entfernen. |
|  |  | - Teflonfilter können gegebenenfalls im Deckel verbleiben, wenn der Hersteller keine anderen Hinweise gibt. - Bei Entsorgungscontainern mit Ventil, ist die Funktion der Ventile nach der Aufbereitung zu überprüfen. |
|  | - Wannen mit Abmessungen größer als 160 x 300 x 600 (mm) aufbereiten | - Hohe Containerwannen auf Beladewagen E775 mit Einsatz E484 platzieren |
| Chargenkontrolle | - Reinigungsindikator Simicon RI platzieren bzw. befestigen | - wie bei der Validierung festgelegt, vorne rechts unten |
| Markierung und Zuordnung | - Siebkörbe kennzeichnen | - Nummernclips zur leichteren Zuordnung anbringen, sofern vorhanden |
| Kontrolle | - Funktion der Spülarme | - Funktion der Spülarme nicht beeinträchtigt |
| Beladen | - Beladen des RDG´s | - Tür des RDG´s öffnen |
|  |  | - Transferwagen mit dem bestückten Beladewagen an die geöffnete Tür schieben - Wagen so in das RDG schieben, dass die Magneten der Wagenkennung/Wasseranschluss auf der rechten Seite sind - Transferwagen absenken |
|  |  | - Wagen in RDG schieben - Gerätetür schließen |
| Programmstart | - Programmwahl | - Programmwahl nach aufzubereitenden Material - Programm Starten |
|  |  | - Transportwagen entfernen |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen | - RDG und Oberfläche des Transportwagens desinfizieren - SAA_GRU_HYG_03 |