| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Korrektes Beladen des RDG – Programmstart - Geräte der ACCULAN-Serie |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich AKI_Rote_Broschuere_Instrumentenaufbereitung Miele_G7826_GA Miele_G7826_Kurzanleitung Miele_E701_GA Aesculap_Acculan_Bohrmaschine_620D_GA Aesculap_Hautnetz-Dermatom_BA720R_GA Aesculap_Acculan_Mini_647_GA Aesculap_Acculan_Reamer_613_GA Aesculap_Acculan_Sagittalsaege_633_GA Aesculap_Eccos_Lagersystem_GA Simicon_RI_Produktinformation Desinfektionsplan |

Beschreibung

Korrektes Beladen des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes nach den bei der Validierung festgelegten Vorgaben hinsichtlich der Beladungskonfiguration. Programmstart mit anschließender Reinigung und Desinfektion der MP.

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung |  | Anweisung |
| --- | --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen |  | - PSA - Wagen und Einsätze der ErgAusstg RDG - ECCOS Lagerungssystem für das jeweilige Gerät - Transferwagen |
| Beladewagen | - Beladewagen auswählen |  | - Universalwagen E701-4 in den Transferwagen einhängen - Notwendiges Zubehör auswählen |
| Kontrolle | - Akkus aus den Geräten entnommen |  | - Akkus dürfen nicht aufbereitet werden |
| - Durchführung |  |  |  |
| Beladen | Bestückung der ECCOS Lagersysteme (Abb. 1-6) |  | - ACCULAN-Bohrmaschine - ACCULAN-Dermatom - ACCULAN Mini - ACCULAN Reamer - ACCULAN Hautnetz-Dermatom - ACCULAN-Sagittalsäge |
| Abb. 1 - ACCULAN-Bohrmaschine |  | Abb. 2 - ACCULAN-Dermatom |  |
| Abb. 3 - ACCULAN mini |  | Abb. 4 - ACCULAN Reamer |  |
| Abb. 5 - ACCULAN Hautnetz-Dermatom |  | Abb. 6 - ACCULAN-Sagittalsäge |  |
| Chargenkontrolle | - Reinigungsindikator Simicon RI platzieren bzw. befestigen |  | - wie bei der Validierung festgelegt, vorne rechts unten |
| Markierung und Zuordnung | - Siebkörbe kennzeichnen |  | - Nummernclips zur leichteren Zuordnung anbringen, sofern vorhanden |
| Kontrolle | - Funktion der Spülarme |  | - Funktion der Spülarme nicht beeinträchtigten |
| Beladen | - Beladen des RDG´s |  | - Tür des RDG´s öffnen |
|  |  |  | - Transferwagen mit dem bestückten Beladewagen an die geöffnete Tür schieben - Wagen so in das RDG schieben, dass die Magneten der Wagenkennung/Wasseranschluss auf der rechten Seite sind - Transferwagen Absenken |
|  |  |  | - Wagen in RDG schieben - Gerätetür schließen |
| Programmstart | - Programmwahl |  | - Manuelle Programmwahl „DES VAR TD NR“ - Programm Starten |
|  |  |  | - Transferwagen entfernen |
| - Abschließend |  |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen |  | - RDG und Oberfläche des Transportwagens desinfizieren - SAA_GRU_HYG_03 |