| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Vorgehensweise nach Ende des Reinigungs- und Desinfektionsprogrammes |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_KPR_TSM_RED_04 bis SAA_KPR_TSM_RED_10 Miele_G7826_GA Miele_G7826_Kurzanleitung |

Beschreibung

Vorgehensweise nach Ende des Reinigungs- und Desinfektionsprogrammes.

|  | Gefahr! Beim Öffnen der Tür kann heißer Dampf ausströmen. Verbrühungsgefahr! |
| --- | --- |

|  | Gefahr durch heiße Flächen und heiße Dämpfe! Tragen Sie beim Öffnen und Beladen des RDG und beim Entnehmen der MP wärmeisolierende Schutzhandschuhe. |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - Vorsicht: Material ist noch heiß, wenn das Programm beendet ist - Schutzhandschuhe Transferwagen |
| - Durchführung |  |  |
| Programmende | - Anzeige Display | - PROGRAMM-ENDE - Die Hintergrundbeleuchtung blinkt |
|  | - Öffnen der Tür | - Türschalter drücken, - in die Griffleiste der Tür fassen und die Tür öffnen. |
| Entnahme | - Schritt 1 (Abb. 1) | - Beladungswagen aus der Kammer auf die Tür des RDG ziehen |
| Kontrolle | - Kammer kontrollieren | - auf heruntergefallene Einzelteile oder Instrumente - Instrumente und Einzelteile entfernen und den Sieben zuordnen |
|  | - Schritt 2 (Abb. 2) | - Den Transferwagen bis zum Anschlag unter die geöffnete Tür des RDG fahren - Die Laufrollen feststellen |
|  |  | - Das Fußpedal am Transferwagen nach unten treten, um den Beladungswagen anzuheben. |
|  | - Chargenkontrolle | - Ggf. Simicon RI Prüfkörper auskühlen lassen |
|  | - Schritt 3 | - Die Tür hochklappen und bis zum Einrasten fest andrücken. |
| - Abschließend | - Das RDG ist nach Entnahme der MP sofort wieder betriebsbereit. |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen | - Oberflächen desinfizieren - SAA_GRU_HYG_03 |
|  | - Freigabe der Charge | - SAA_KPR_KFK_03 |

| Bildteil |  |
| --- | --- |
| Abb. 1 | Abb. 2 |