| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Kontrolle der Vollständigkeit der Instrumenten-Sets vor dem Verpacken in einem Container |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_KPR_TSM_KPF_01_01_Sichtkontrollen_nach_RuD SAA_KPR_TSM_KPF_02_01_Pflege_und_Funktionskontrolle SAA_KPR_TSM_VER_02_01_Containerverpackung Desinfektionsplan Sieblisten |

Beschreibung

Zusammenstellung der Instrumentensiebe unter Verwendung der Sterilgut-Verwaltungssoftware SegoSoft® Steve mit gleichzeitiger Kontrolle der Vollzähligkeit der MP.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Incidin wipes - Schutzhandschuhe |
| Händedesinfektion | - Vor Entnahme der MP aus dem RDG bzw. vor jedem Packvorgang eine hygienische Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 |
| Kontrolle | - Kontrolle der MP | - SAA_KPR_KPF_01 - SAA_KPR_KPF_02 |
| - Durchführung |  |  |
| Kontrolle | - Kontrolle der MP | - Jedes einzelne MP anhand der Artikelnummer aus der Packliste identifizieren - angegebene Menge in das Set legen |
|  | - Fehlende Instrumente | - Verbleib von fehlenden Instrumenten zwingend abklären! Cave: Verbleib im Patienten! |
| Packen | - Grundsätzliche Vorgaben | - Instrumente mit Rastersperre immer in der ersten Raste einrasten |
|  |  | - Packrichtung und -Reihenfolge sind aus der Packliste ersichtlich - Schalen mit der Öffnung nach unten einlegen |
| Aufnahme | - Befehl „Bearbeiten/ Instrumente packen“ (Abb. 1) | - Der Menübefehl „Bearbeiten/Instrumente packen“ öffnet das Fenster „Comcotec-Steve-Scan Instruments“ |
|  | - Barcode scannen (Abb.2) | - Barcode des Siebs mit dem Handscanner scannen - Es erscheint die Scan-ID im Feld neben dem Scanner-Bild - Das aufzubereitende Instrumentensieb erscheint im Soll- und Ist-Bestand - Die zum Sieb gehörenden Instrumente werden im Soll-Bestand angezeigt |
|  | - Übernahme der Instrumente (Abb. 3) | - muss durch den Anwender aktiv durchgeführt werden - Einzelinstrumente werden durch Scannen des Data-Matrix-Codes in den Ist-Bestand übernommen - Instrumente ohne Data-Matrix-Code werden per Doppelklick mit der linken Maustaste oder per „Drag-and-Drop“ („Ziehen und Ablegen“) in den Ist-Bestand übernommen |
|  | - Ausdruck von Etiketten (Abb. 4) | - Wahl des Befehls „Etikettieren“ - Das System gibt für diese Instrumente ein Etikett mit eindeutiger Barcode-Kennzeichnung vor |
|  |  | - Etikett durch Wahl des Buttons „Drucken“ auf dem Etikettendrucker ausgegeben |
| Buchen | - Buchen der aufgenommenen Siebe/Instrumente (Abb. 5) | - Anwahl des Buttons „Buchen“ - Anzeige von Fehlbeständen |
|  | - Ausdruck von Fehlbestandsetiketten (Abb. 6) | - Tritt ein Fehlbestand auf, so werden Fehlbestandsetiketten für jedes fehlende Instrument gedruckt - Die Etiketten werden verwendet, um die fehlenden Instrumente durch das SanMatLager ersetzen zu lassen |
|  |  | - Ist-Bestand wird als desinfiziert gekennzeichnet - Fehlende Instrumente werden als Fehlbestand gekennzeichnet |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen durchführen | - SAA_GRU_HYG_04 - Oberflächen |
|  | - Verpacken des Instrumentensiebs | - SAA_KPR_VER_02 |

| Bildteil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abb. 1 |  |  |
| Abb. 2 |  |  |
| Abb. 3 |  |  |
| Abb. 4 |  |  |
| Abb. 5 |  |  |
|  | Abb. 6 |  |