| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Beladung und Programmwahl des Dampf-Groß-Sterilisators VARIOKLAV® 65 TC |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion HP_VARIOKLAV_65_TC_GA gke_Indikatorstreifen_GA EVG_Liste Desinfektionsplan |

Beschreibung

Beladung und Programmwahl Sterilisator VARIOKLAV® 65 TC und Vorbereitung des Starts zur Durchführung der Sterilisation.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - Helix-Prüfkörper Chemo-D-CH-PCD-HA Art.-Nr. 603410 - Chargen-Kontrollindikator Art.-Nr. 605486 |
| Prüfung | - Vakuumtest und Bowie & Dick - Test | - Wurden beide Tests erfolgreich durchgeführt |
| Händedesinfektion | - Vor dem Beladen bzw. der Berührung von MP/ Verpackungen eine hygienische Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_02 |
| - Durchführung | - Bei der Beladung beachten | - Leichte Siebe/MP werden oben, schwere unten (auf Bodenauflage des Sterilisators) platziert - Die Öffnungen von Schüsseln/ Wannen oder anderen Gefäßen müssen nach unten zeigen |
| Beschickungsvorgaben | - Körbe mit Klarsichtverpackungen (Abb. 1 und 2) | - Körbe nicht zu eng packen - Man muss mit der flachen Hand zwischen die Sterilisiergüter greifen können |
|  |  | - Senkrecht oder mindestens schräg stellen |
|  | - Zusammenstellung der Beladung erfolgt immer nach den Vorgaben der validierten Beladungsmuster (Abb. 3 bis 8) | - Sterilcontainer und Beladung müssen mindestens Raumtemperatur aufweisen - Sterilcontainer müssen waagrecht stehen - Schwere Sterilcontainer nach unten, leichte nach oben - Sterilcontainer über Sterilcontainer, Papier über Papier - Folienverpackungen mit der Papierseite nach unten bzw. Folie an Folie - Papier an Papier (senkrecht) einlegen - Darauf achten, dass die Filteröffnungen der Sterilcontainer nicht verdeckt werden! |
|  | - Sterilisierkammer beladen | - Eine Bodenauflage muss sich immer in der Sterilisierkammer befinden. - Ein Betrieb ohne Bodenauflage ist nicht zulässig. - Vorgaben für die Beladung beachten |
| Chargenkontrolle | - Positionierung PCD für die Chargenkontrolle | - Einlegen des PCD an der bei der Validierung festgelegten Stelle in der Kammer des Sterilisators (vorne rechts unten) |
| Programmwahl | - Programm auswählen (Abb. 9) | - Sterilisierprogramm entsprechend der Beladung auswählen. - Entsprechende Programmtaste P1 oder P2 drücken. - Mit den Tasten ▼▲ das gewünschte Programm wählen. |
| - Abschließend |  |  |
| Kontrolle | - Beladung genau prüfen | - Kriterien siehe oben |
|  | - Passendes Programm |  |
| Kennzeichnung | - Die Beladung muss gekennzeichnet sein |  |
| Programmstart | - Starten der Sterilisationscharge | - SAA_KPR_TSM_STE_02 |

| Bildteil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abb. 1 |  | Abb. 2 |  |
| Abb. 3 | Abb. 4 |  | Abb. 5 |
| Abb. 6 | Abb. 7 |  | Abb. 8 |
| Abb. 9 |  |  |  |