| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Vorgehensweise nach Ende des Sterilisationsprogrammes |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_KPR_TSM_STE_01_01_Beladen_Sterilisator_ST1 SAA_KPR_TSM_STE_02_01_Programmstart_Sterilisation_ST1 HP_VARIOKLAV_65_TC_GA gke_Indikatorstreifen_GA |

Beschreibung

Vorgehensweise nach Ende des Sterilisationsprogramms.

|  | Gefahr! Beim Öffnen der Tür kann heißer Dampf ausströmen. Verbrühungsgefahr! |
| --- | --- |

|  | Gefahr durch heiße Flächen und heiße Dämpfe! Tragen Sie beim Öffnen und Beladen der Sterilisierkammer und beim Entnehmen des Sterilisierguts wärmeisolierende Schutzhandschuhe und langärmelige Arbeitskleidung. |
| --- | --- |

|  | Hinweis! Die Tür der leeren Sterilisierkammer sollte zwischen den Chargen immer geschlossen bleiben, um eine Abkühlung der Kammer und damit eine unnötige Wärmeabgabe zu verhindern. |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - Hitzeschutzhandschuhe |
| - Durchführung |  |  |
| Programmende | - Anzeige am Display | - Blinken der grünen START/STOP-Taste - bei eingeschaltetem Summer ertönt ein Summton. |
|  | - Öffnen der Tür | - Grüne START/STOP-Taste drücken - Der Summton schaltet ab - Die Tür wird entriegelt |
| Entnahme | - Schritt 1 | - Tür zur Seite schwenken |
|  | - Schritt 2 | - Sterilgut entnehmen |
|  | - Sterilgut | - Sterilgut auf das Auskühlregal stellen - Auskühlzeit mindestens 30 Minuten. |
|  | - Helix-Prüfkörper | - auf das Auskühlregal legen |
| - Abschließend |  |  |
|  | - Das Sterilisiergerät ist nach Entnahme des Sterilisierguts sofort wieder betriebsbereit. | - Kontrolle Füllstand VE-Wasser-Vorratsbehälter 65 TC - Ggf. Vorwärm-Taste drücken |
|  | - Freigabe der Charge | - SAA_KPR_TSM_KFK_02 |