| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Beladung und Programmwahl des Dampf-Groß-Sterilisators VARIOKLAV® ECO 300 HC |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion HP_VARIOKLAV_ECO_300_HC_Gebrauchsanweisung HP_VARIOKLAV_ECO_300_HC_Kurzanleitung gke_Indikatorstreifen_GA EVG_Liste Desinfektionsplan |

Beschreibung

Beladung und Programmwahl Sterilisator VARIOKLAV® ECO 300 HC und Vorbereitung des Starts zur Durchführung der Sterilisation.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - Helix-Prüfkörper Chemo-D-CH-PCD-HA Art.-Nr. 603410 - Chargen-Kontrollindikator Art.-Nr. 605486 |
| Prüfung | - Vakuumtest und Bowie & Dick - Test | - Wurden beide Tests erfolgreich durchgeführt |
| Händedesinfektion | - hygienische Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 |
| - Durchführung | - Bei der Beladung beachten | - Leichte Siebe/MP werden oben, schwere unten (auf Bodenauflage des Sterilisators) platziert - Die Öffnungen von Schüsseln/ Wannen oder anderen Gefäßen müssen nach unten zeigen |
| Beschickungsvorgaben | - Körbe mit Klarsichtverpackungen (Abb. 1 und 2) | - Körbe nicht zu eng packen - Man muss mit der flachen Hand zwischen die Sterilisiergüter greifen können |
|  |  | - Senkrecht oder mindestens schräg stellen |
|  | - Zusammenstellung der Beladung erfolgt immer nach den Vorgaben der validierten Beladungsmuster (Abb. 3 und 4) | - Sterilcontainer und Beladung müssen mindestens Raumtemperatur aufweisen - Sterilcontainer müssen waagrecht stehen - Schwere Sterilcontainer nach unten, leichte nach oben - Sterilcontainer über Sterilcontainer, Papier über Papier - Folienverpackungen mit der Papierseite nach unten bzw. Folie an Folie - Papier an Papier (senkrecht) einlegen - Darauf achten, dass die Filteröffnungen der Sterilcontainer nicht verdeckt werden! |
|  | - Beschickungswagen beladen (Abb. 5) | - Beschickungswagen mit den für die Sterilisation vorgesehenen Instrumentensieben beladen - Vorgaben für die Beladung beachten |
|  | - Anordnung der Beladung (Abb. 6) | - Sterilisierbehälter und -container werden quer zur eigentlichen Beschickungsrichtung auf dem Beschickungswagen angeordnet |
| Chargenkontrolle | - Positionierung PCD für die Chargenkontrolle | - Einlegen des PCD an der bei der Validierung festgelegten Stelle in der Kammer des Sterilisators (vorne rechts unten) |
| Programmwahl | - Programm auswählen (Abb. 7) | - Sterilisierprogramm entsprechend der Beladung über das Menü-Fenster „Programmauswahl“ auf dem Bildschirm wählen. |
|  | - Öffnen der Tür | - „Tür AUF“ Button auf dem Bildschirm anwählen |
| Beschickung | - Schritt 1 (Abb. 8) | - Transportwagen an die Tür des Sterilisators heranschieben. - Hebel mit dem schwarzen Knauf leicht nach unten drücken |
|  |  | - Haken vorsichtig in den Bügelgriff des Verblendungsbleches einhaken |
|  |  | - Transportsicherung des Beschickungswagens durch Herunterdrücken des Hebels mit dem roten Knauf lösen |
|  | - Schritt 2 (Abb. 9) | - Beschickungswagen in die Sterilisierkammer schieben |
|  | - Schritt 3 (Abb. 10) | - Mit leichtem Herunterdrücken des Hebels mit dem schwarzen Knauf die Sicherungsverriegelung lösen |
| - Abschließend |  |  |
| Kontrolle | - Beladung genau prüfen | - Kriterien siehe oben |
|  | - Passendes Programm |  |
| Kennzeichnung | - Die Beladung muss gekennzeichnet sein |  |
| Programmstart | - Starten der Sterilisationscharge | - SAA_KPR_TSM_STE_05 |

| Bildteil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abb. 1 |  | Abb. 2 |  |
| Abb. 3 |  | Abb. 4 |  |
| Abb. 5 |  | Abb. 6 |  |
| Abb. 7 |  |  |  |
| Abb.8 Hebel für Sicherungsverriegelung (rot) Transportwagen/ Sterilisator Hebel für Transport-sicherung (schwarz) Beschickungswagen | Abb. 9 |  | Abb. 10 |