| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Vorgehensweise nach Ende des Sterilisationsprogrammes |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_KPR_TSM_STE_04_01_Beladen_Sterilisator_ST4 SAA_KPR_TSM_STE_05_01_Programmstart_Sterilisation_ST4 HP_VARIOKLAV_ECO_300_HC_Gebrauchsanweisung HP_VARIOKLAV_ECO_300_HC_Kurzanleitung gke_Indikatorstreifen_GA |

Beschreibung

Vorgehensweise nach Ende des Sterilisationsprogramms.

|  | Gefahr! Beim Öffnen der Tür kann heißer Dampf ausströmen. Verbrühungsgefahr! |
| --- | --- |

|  | Gefahr durch heiße Flächen und heiße Dämpfe! Tragen Sie beim Öffnen und Beladen der Sterilisierkammer und beim Entnehmen des Sterilisierguts wärmeisolierende Schutzhandschuhe. |
| --- | --- |

|  | Hinweis! Die Tür der leeren Sterilisierkammer sollte zwischen den Chargen immer geschlossen bleiben, um eine Abkühlung der Kammer und damit eine unnötige Wärmeabgabe zu verhindern. |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - Hitzeschutzhandschuhe - Transportwagen |
| - Durchführung |  |  |
| Programmende | - Öffnen der Tür | - „Tür AUF“ Button auf dem Bildschirm anwählen |
| Entnahme | - Schritt 1 (Abb. 1) | - Transportwagen an die Tür des Sterilisators heranschieben - Den Hebel mit dem schwarzen Knauf leicht nach unten drücken - Die Haken vorsichtig in den Griff des Verblendungsbleches einhaken lassen |
|  | - Schritt 2 (Abb. 2) | - Den Beschickungswagen auf den Transportwagen bis kurz vor die Transportsicherung schieben |
|  |  | - Den Hebel mit dem roten Knauf herunterdrücken - Beschickungswagen komplett auf den Transportwagen ziehen - Den Hebel mit dem roten Knauf wieder loslassen, wenn sich der Beschickungswagen in seiner Endposition, befindet - Die Transportsicherung rastet ein |
|  | - Schritt 3 (Abb. 3) | - Mit leichtem Herunterdrücken des Hebels mit dem schwarzen Knauf die Sicherungsverriegelung des Transportwagens mit dem Griff des Verblendungsblechs lösen |
|  | - Sterilgut | - Sterilgut auf das Auskühlregal stellen - Auskühlzeit mindestens 30 Minuten. |
|  | - Helix-Prüfkörper | - auf das Auskühlregal legen |
| - Abschließend |  |  |
|  | - Das Sterilisiergerät ist nach Entnahme des Sterilisierguts sofort wieder betriebsbereit. |  |
|  | - Freigabe der Charge | - SAA_KPR_TSM_KFK_02 |

| Bildteil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sicherungs-verriegelung Transportwagen / Sterilisator Abb. 1 |  | Transportsicherung Beschickungswagen/ Transportwagen Abb. 2 |  |
|  | Abb. 3 |  |  |